**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/16/P/18** Katowice dnia: 2018-06-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę ultrasonografu dla Pracowni USG**

**Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy pkt 8 SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z odświeżaniem obrazu „frame Rate” na poziomie 1500 Hz?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 11 SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z 3 aktywnymi gniazdami dla głowic oraz 1 gniazdem parkingowym?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 17 SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z monitorem 17’ gdzie 80% całego monitora to obraz diagnostyczny?

Uzasadnienie: Większość producentów posiada 21’ lub 23’ monitor. Jednakże obraz diagnostyczny zajmuje ok 50% całego monitora.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 20 SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o pamięci Cine Loop 21 000 klatek na sekundę. Proszę potwierdzić, że Zamawiający wymaga 2 000 000 klatek na sekundę pamięci Cine, ze względu na fakt, że jest to wartość wyjątkowo odbiegająca od standardu w jakiejkolwiek klasie aparatów USG na rynku.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 24 SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z wyjściem USB w ilości 9 szt. z czego 3 jest dostępne na panelu operatorskim jednakże bez gniazd wbudowanych w monitor?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w pkt. 24 aparat USG z wyjściem USB w ilości 9 szt. z czego 3 jest dostępne na panelu operatorskim jednakże bez gniazd wbudowanych w monitor.

Dotyczy pkt 30 SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z korekcją kąta +/- 80 stopni?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 34 SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z prędkością przepływu PRF dla PW +/- 7,65 m/s ?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 45 (b, c) SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą 3-13 MHz ze 192 elementami?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 46 c SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą matrycową 960 elementów o kącie skanu 75 stopni?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt 48 c SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą sektorową o kącie skanu 90 stopni?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*