Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-16

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 22

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-07 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Dot. Parametrów betonu  - jaką gęstość ma mieć beton barytowy? Czy jest możliwość zastosowania innego kruszywa aby osiągnąć pożądaną gęstość?

Odp.: Należy przyjąć gęstość betonu barytowego 34,0 kN/m3. Dopuszcza się stosowanie innego betonu ciężkiego, który zapewnia ochronę przed promieniowaniem. Zatem nie gęstość, ale ochrona przed promieniowaniem jest parametrem równoważności dla zastosowanego betonu.

Pytania dla Wyposażenie Laboratoryjnego:

- Dygestorium Dg1a - Czy zamawiający dopuści  dygestorium o poniższych parametrach?

  - Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1500 x 950 x 2400 mm

  - Wymiary komory roboczej  1200x 860 x 1210 mm

  - Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

  - Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe  malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej)

  - Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

  - Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

  - Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

  - Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN 9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem  wydany przez laboratorium akredytowane.

  - Blat prostokątny, wykonany ze stali typ 304 o grubości minimum 28 mm wraz  z podniesionym obrzeżem z czterech stron,  otwór pod zlewik okrągły lub prostokątny umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej.

  - Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

  - Podwójna ściana tylna metalowa, malowana farbą epoksydową

  - W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

  - Sufit komory metalowy, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

  - Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

  - Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

  - Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

  - Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

  - Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

  - Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

  - Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

  - Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

  - Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

  - Blokada okna na wysokości 500 mm,

  - Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości min 4,4 mm, z uchwytami z tworzywa sztucznego.

  - Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

  - Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

  - Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

  - Głębokość blatu roboczego:  860 mm, przód blatu nie  wystaje przed front dygestorium

  - Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o  szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

  - Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

  - Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

  - Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 900 m3/h (dygestorium 1500),

- Dygestorium Dg1b - Czy zamawiający dopuści  dygestorium o poniższych parametrach?

  - Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1500 x 950 x 2400 mm

  - Wymiary komory roboczej  1200x 860 x 1210 mm

  - Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

  - Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe  malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej) wyklejone ceramiką techniczną, wielkoformatową o grubości minimum 8 mm.

  - Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

  - Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

  - Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

  - Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN 9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem  wydany przez laboratorium akredytowane.

  - Blat prostokątny, wykonany z ceramiki monolitycznej o grubości minimum 28 mm wraz  z podniesionym obrzeżem z czterech stron, bez płyty bazowej, prostokątny otwór pod zlewik glazurowany i umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej. Przednia krawędź blatu wyprofilowana aerodynamicznie.

  - Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

  - Podwójna ściana tylna metalowa wyłożona wewnątrz polipropylenem tworząca kanał wylotowy na całej szerokości komory roboczej.

  - W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

  - Sufit komory wykonany z polipropylenu, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

  - Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

  - Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

  - Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

  - Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

  - Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

  - Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

  - Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

  - Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

  - Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

  - Blokada okna na wysokości 500 mm,

  - Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości min 4,4 mm, z uchwytami z tworzywa sztucznego.

  - Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

  - Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

  - Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

  - Głębokość blatu roboczego:  860 mm, przód blatu nie  wystaje przed front dygestorium

  - Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o  szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

  - Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

  - Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

  - Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 900 m3/h (dygestorium 1500),

- Dygestorium Dg2 - Czy zamawiający dopuści  dygestorium o poniższych parametrach?

  - Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1200 x 950 x 2400 mm

  - Wymiary komory roboczej  900x 860 x 1210 mm

  - Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

  - Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe  malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej) wyklejone ceramiką techniczną, wielkoformatową o grubości minimum 8 mm.

  - Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

  - Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

  - Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

  - Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN 9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem  wydany przez laboratorium akredytowane.

  - Blat prostokątny, wykonany z ceramiki monolitycznej o grubości minimum 28 mm wraz  z podniesionym obrzeżem z czterech stron, bez płyty bazowej, prostokątny otwór pod zlewik glazurowany i umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej. Przednia krawędź blatu wyprofilowana aerodynamicznie.

  - Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

  - Podwójna ściana tylna metalowa wyłożona wewnątrz polipropylenem tworząca kanał wylotowy na całej szerokości komory roboczej.

  - W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

  - Sufit komory wykonany z polipropylenu, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

  - Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

  - Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

  - Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

  - Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

  - Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

  - Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

  - Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

  - Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

  - Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

  - Blokada okna na wysokości 500 mm,

  - Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości min 4,4 mm, z uchwytami z tworzywa sztucznego.

  - Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

  - Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

  - Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

  - Głębokość blatu roboczego:  860 mm, przód blatu nie  wystaje przed front dygestorium

  - Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o  szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

  - Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

  - Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

  - Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 750 m3/h (dygestorium 1200),

- Dygestorium Dg1c - Czy zamawiający dopuści dygestorium o poniższych parametrach?

  - Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1500 x 950 x 2400 mm

  - Wymiary komory roboczej  1200x 860 x 1210 mm

  - Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

  - Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe  malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej)

  - Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

  - Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

  - Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

  - Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN 9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem  wydany przez laboratorium akredytowane.

  - Blat prostokątny, wykonany ze stali typ 304 o grubości minimum 28 mm wraz  z podniesionym obrzeżem z czterech stron,  otwór pod zlewik okrągły lub prostokątny umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej.

  - Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

  - Podwójna ściana tylna metalowa, malowana farbą epoksydową

  - W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

  - Sufit komory metalowy, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

  - Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

  - Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

  - Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

  - Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

  - Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

  - Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

  - Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

  - Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

  - Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

  - Blokada okna na wysokości 500 mm,

  - Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości min 4,4 mm, z uchwytami z tworzywa sztucznego.

  - Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

  - Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

  - Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

  - Głębokość blatu roboczego:  860 mm, przód blatu nie  wystaje przed front dygestorium

  - Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o  szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

  - Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

  - Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

  - Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 900 m3/h (dygestorium 1500),

- Dygestorium Dg1c – w związku z przeznaczeniem tego dygestorium jako wyciągu radiochemicznego czy wymagane jest zamontowanie płyt ołowianych? Jeśli tak to czy mają one być zlokalizowane pod blatem roboczym czy również w ścianach bocznych? Oraz czy dostęp do przestrzeni roboczej ma odbywać się przez otwory manipulacyjne zabezpieczone rękawicami roboczymi,

- Dygestorium – wszystkie typy. Czy szafki dolne dygestorium mają posiadać wbudowany wentylator chemoodporny czy jedynie króciec podłączeniowy do systemu wentylacji?

- Komora laminarna KL – czy zamawiający dopuści komorę laminarną o poniższych parametrach?

  - Komora z laminarnym pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (chroniąca produkt, personel i środowisko) spełniająca wymagania normy PN-EN12469. Przeznaczona do prac mikrobiologicznych, biotechnologicznych, biochemicznych.

  - Komora spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w zakresie norm PN-EN ISO 12100 oraz bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 61010-1, jak również kompatybilności elektromagnetycznej – urządzenie nie wprowadza zakłóceń elektromagnetycznych i jest na nie odporne, zgodnie z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, normy: EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11. Posiada certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję uprawnioną do tego typu certyfikacji.

  - Wymiary gabarytowe komory: 1400x940x2250 mm

  - Wymiary przestrzeni roboczej: 1250x670x690 mm

  - Przepływ powietrza - pionowy laminarny - 0,30 m/s ± 20% (dla prędkości w zakresie 0,25 do 0,5 m/s ± 20%, dla pojedynczego odczytu, zgodnie z PN-EN 12469), ciągły pomiar termoanemometrem,

  - Prędkość powietrza w oknie wlotowym 0,48 m/s (≥0,4 m/s, wg PN-EN 12469),

  - Automatyczna regulacja prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów filtrów,

  - Alarm optyczny nieprawidłowego przepływu,

  - Skuteczność odpylania cząstek 0,3 μm i większych 99,995%,

  - Filtr główny i wylotowy HEPA H14 wg PN-EN 1822 oraz Federal Standard nr 209E,

  - Panel dotykowy sterujący wszystkimi funkcjami komory w języku polskim,

  - Funkcja aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej prędkości nawiewu (stand-by),

  - Dezynfekcja lampą bakteriobójczą z programowanym wyłącznikiem czasowym,

  - Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakończenia sterylizacji komory lampą bakteriobójczą,

  - Licznik czasu pracy komory,

  - Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej,

  - Pomiar temperatury w komorze roboczej,

  - Sygnalizacja optyczna w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz komory powyżej 8 stopni C, w stosunku do temperatury otoczenia,

  - Oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi min. 1000 lx,

  - Płyta robocza dzielona, czteroelementowa, wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304, podnoszona, wyposażona w podłokietniki, pod płytą taca,

  - Przednia szyba podnoszona elektrycznie,

  - Łatwe czyszczenie przedniej szyby od wewnątrz - możliwość podniesienia pokrywy przedniej wraz z szybą (pokrywa przednia na sprężynach gazowych)

  - Sygnalizacja otwarcia szyby powyżej wysokości roboczej,

  - Ściana tylna gładka, malowana farbami zapobiegającymi powstawaniu refleksów świetlnych, ściany boczne przeszklone,

  - Obudowa malowana gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami poliuretanowymi,

  - Poziom natężenia dźwięku przy przepływie nominalnym < 60 dB (A),

  - Wewnątrz komory roboczej dwa gniazda 230V, IP44

  - Możliwość zamontowania dodatkowego wyposażenia – zawór gazu, próżni lub inne (max. trzy) w ścianie bocznej komory.

  - Urządzenie posiada instrukcję obsługi w języku polskim oraz deklarację CE

- Prysznic bezpieczeństwa – czy zamawiający dopuści natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką zabezpieczony przed korozją chemoodpornym lakierem epoksydowym?

- Szafa na chemikalia SzL3. W przedmiarze pt. „Podstawowe wyposażenie” opisana jest szafa o wymiarach 80x50x190, natomiast w dokumencie „AW.6.7 – Zestawienie mebli laboratoryjnych – opis” jest o wymiarach 90x60x190. Który wymiar jest prawidłowy?

- Szafa na chemikalia SzL3. Czy szafa ma posiadać wbudowany chemoodporny wentylator wraz z króćcem podłączeniowym do kanału wentylacyjnego?

- Szafa na chemikalia SzL3 – czy zamawiający dopuści szafę wentylowaną na chemikalia o poniższych parametrach?

  - Korpusy szafy na kwasy i zasady posiada konstrukcją samonośną, spawaną i zgrzewaną, wykonaną ze stali konstrukcyjnej, o grubości  min.1 mm, pomalowany chemoodporną farbą proszkową.

  - Konstrukcja szafy  umożliwia wymianę ściany tylnej i kanału wentylacyjnego.

  - Korpus szafy podzielony przegrodą na dwie lub cztery sekcje: oddzielna sekcja na kwasy i na zasady.

  - W  każdej z sekcji szafy  znajdują się min. dwie szuflady z polipropylenu (zabezpieczenie przed niekontrolowanym rozlaniem przechowywanych substancji)

  - Drzwi szaf posiadają sztywną, konstrukcję zamkniętą, zgrzewaną i spawaną, blachy o grubości min. 0,8 mm. Naroża drzwi spawane,

  - Szafa na kwasy i zasady wyposażona we własny, chemoodporny wentylator, uruchamiany włącznikiem kluczowym, przeznaczony do pracy ciągłej. Wentylator  usytuowany w osobnej przestrzeni, poza komorami do przechowywania chemikaliów.

  - Szafa  posiada licznik czasu pracy.

  - Lub w wersji bez wbudowanego wentylatora

- Ramie odciągowe – nie są opisane w specyfikacji. Proszę o sprecyzowanie następujących parametrów:

  - Miejsce montażu ramienia – ściana, sufit?

  - Średnica rury?

  - Materiał rury – aluminium, polipropylen?

  - Zasięg pracy ramienia?

  - Ilość przegubów?

Odp.: Odpowiedzi na pytania 2÷13 zostały podane w „Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 17” zamieszczonej na stronie Zamawiającego.