**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/17/2019/7** Kraków dnia: 2019-07-23

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-4

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco - dezynfekujących dla Pracowni Endoskopii.**”, o następującej treści:

**Dot. Załącznik nr 1a do SIWZ**

**1.** Czy Zamawiający w pkt. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z wbudowanym system wstępnego zmiękczania wody?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**2.** Czy Zamawiający w pkt. 21 wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

"Kontrola szczelność endoskopów przez cały proces mycia i dezynfekcji pod ciśnieniem min. 300 [mbar]"

Na zapis następującej treści:

"Kontrola szczelność endoskopów przez cały proces mycia i dezynfekcji pod ciśnieniem max. 300 [mbar]

Z naszej wiedzy wynika, iż ciśnienie o wartości pow. 300mbar może grozić uszkodzeniem endoskopu.

**Odpowiedź:** Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający modyfikuje zapis punktu 21 załącznika nr 1a na następujący: „Kontrola szczelność endoskopów przez cały proces mycia i dezynfekcji pod ciśnieniem max. 300 [mbar]”

**3.** Czy Zamawiający w pkt. III. 30 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

"Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia - podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny, usunięcie usterki w terminie max. do 3 dni roboczych."

Na zapis następującej treści:

"Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia - podjęta naprawa) w dni robocze max. 3, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych."?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**4.** Czy Zamawiający w pkt. III. 31 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

"W przypadku naprawy niemożliwej do usunięcia w terminie do 3 dni roboczych Wydzierżawiający zapewni sprzęt zastępczy na cały okres trwania naprawy."

Na zapis następującej treści:

"W przypadku naprawy niemożliwej do usunięcia w terminie do 5 dni roboczych Wydzierżawiający zapewni sprzęt zastępczy na cały okres trwania naprawy."?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Dot. Załącznik nr 1b do SIWZ**

**1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w arkuszu tabeli zapisu"

"Cena jednostkowa procesu Bez VAT"

Na zapis następującej treści:

"Cena jednostkowa środków chemicznych dla jednego procesu Bez VAT"

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający modyfikuje zapis.

**Dot. Załącznik nr 4a do SIWZ**

**1**. Czy Zamawiający w §4 ust. 2 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

"Wydzierżawiający dostarczy, zamontuje i uruchomi u Dzierżawcy na własny koszt i ryzyko Sprzęt , o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy, sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy."

Na zapis następującej treści:

"Wydzierżawiający dostarczy, zamontuje i uruchomi u Dzierżawcy na własny koszt i ryzyko Sprzęt , o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy."

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**2**. Czy Zamawiający w §7 ust. 5 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

"Wydzierżawiający zobowiązuje się do naprawy Sprzętu w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust.1, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z wadliwej eksploatacji Sprzętu, kiedy to koszty naprawy będzie pokrywał Dzierżawca. Maksymalny czas naprawy wynosi 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia."

Na zapis następującej treści:

"Wydzierżawiający zobowiązuje się do naprawy Sprzętu w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust.1, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z wadliwej eksploatacji Sprzętu, kiedy to koszty naprawy będzie pokrywał Dzierżawca. Maksymalny czas naprawy wynosi 5 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia."?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający w §7 ust. 6 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

"W przypadku awarii Sprzętu, którego naprawa przekraczać będzie 3 dni robocze Wydzierżawiający zobowiązuje się do czasu zakończenia naprawy zapewnić sprzęt zastępczy wolny od wad o takich samych parametrach jak urządzenie wydzierżawione. Wszelkie koszty w powyższym zakresie obciążają Wydzierżawiającego. Dokonanie naprawy przez Wydzierżawiającego zostanie potwierdzone pisemnie przez Dzierżawcę."

Na zapis następującej treści:

"W przypadku awarii Sprzętu, którego naprawa przekraczać będzie 5 dni roboczych Wydzierżawiający zobowiązuje się do czasu zakończenia naprawy zapewnić sprzęt zastępczy wolny od wad o takich samych parametrach jak urządzenie wydzierżawione. Wszelkie koszty w powyższym zakresie obciążają Wydzierżawiającego. Dokonanie naprawy przez Wydzierżawiającego zostanie potwierdzone pisemnie przez Dzierżawcę."?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**4**. Czy Zamawiający w §11 ust.2 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

"Wykonawca będzie sukcesywnie, w porozumieniu z Zamawiającym, dostarczał Towar nie częściej niż raz na miesiąc przez okres trwania umowy w ilości koniecznej do przeprowadzenia 80 procesów mycia i dezynfekcji w miesiącu w terminie do 5-tego dnia miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych dostaw Towaru z uwagi na potrzebę Zamawiającego,

w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie telefonicznej."

Na zapis następującej treści:

"Wykonawca będzie sukcesywnie, w porozumieniu z Zamawiającym, dostarczał Towar nie częściej niż raz na miesiąc przez okres trwania umowy w ilości koniecznej do przeprowadzenia 80 procesów mycia i dezynfekcji w miesiącu w terminie do 5-tego dnia miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych dostaw Towaru z uwagi na potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie telefonicznej."?

**Odpowiedź:** Czas dostawy w trybie pilnym jest jednym z kryteriów oceny ofert (zgodnie z punktem 16.2 SIWZ). Zamawiający modyfikuje zapis §11 ust.2 na następujący: „Wykonawca będzie sukcesywnie, w porozumieniu z Zamawiającym, dostarczał Towar nie częściej niż raz na miesiąc przez okres trwania umowy w ilości koniecznej do przeprowadzenia 80 procesów mycia i dezynfekcji w miesiącu w terminie do 5-tego dnia miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych dostaw Towaru z uwagi na potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż … godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie telefonicznej.”

Termin dostawy zostanie uzupełniony w umowie zgodnie z ofertą Wykonawcy.

5. Czy Zamawiający w §11 ust.2 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:

"Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 5 dni jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym wyrażenie zgody na dokonanie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 5 dni od daty uznania reklamacji."

Na zapis następującej treści:

"Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym wyrażenie zgody na dokonanie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji."

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający modyfikuje zapis.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol