Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -      463 /19

Częstochowa dnia: 2019-08-06

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę nano spektrofotometru UV/VIS, wraz z zestawem kuwet do pomiarów materiału genetycznego (200 sztuk), spr. nr rej. ZP/ZN-09/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy spektrofotometru  (Implen, Niemcy – 13 lat na rynku) do pomiaru nanokropli oraz w kuwecie materiału genetycznego o parametrach niejednokrotnie przewyższających te określone w SIWZ

o długości fali od 200-900 nm oraz limicie detekcji – szerszym tj. już od 1 ng (najwyższa czułość na rynku) oraz maksymalnej koncentracji 16,5 ug/ul ? Jako jedyni mierzymy już w 0,3 ul próby.

Posiadamy liczne referencje i publikacje z wiodących ośrodków badawczo-naukowych.

Będzie to dla nas zaszczytem móc zaoferować nasze urządzenia w toczącym się postępowaniu ofertowym.

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający dopuści przedmiot o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 2.

Czy zamawiający dopuszcza zakres 190-850 nm?

Zakres 190-850 nm w pełni wystarcza do przeprowadzania wszystkich najbardziej popularnych analiz wykonywanych w laboratoriach.

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający dopuści przedmiot o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 3.

Czy zamawiający dopuszcza aparat z matrycą CMOS zamiast CCD?

Matryca CMOS jest rozwiązaniem nowszym technologicznie i coraz silniej wypiera CCD ze względu na dużo większą szybkość i jakość odczytu przy zachowaniu porównywalnych parametrów szumów i czułości oraz w porównaniu z CCD jest bardziej wrażliwa w zakresie UV, czyli w zakresie w którym mierzone jest DNA, RNA i białka

ODPOWIEDŹ 3.

Zamawiający dopuści przedmiot o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE 4.

Czy zamawiający dopuszcza aparat z rozdzielczością optyczną <1,8nm?

Rozdzielczość w oznaczeniach DNA, RNA i białek nie ma aż takiego znaczenia.

ODPOWIEDŹ 4.

Zamawiający dopuści przedmiot o podanych wyżej parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 08.08.2019 roku, godz. 09:30 na dzień 13.08.2019 r. godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia 08.08.2019 roku, godz. 10:15 na dzień 13.08.2019 r. godz. 12:10.

Miejsce składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

mgr inż. Tomasz Mrowiec