Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP271.399 /24/2019	 Kraków dnia: 2019-10-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Dyrektor Szpitala przesyła odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, (ZP 24/2019)

Pytanie 1

zadanie 2 , poz. 1, 2, 3,

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klasycznych opatrunków nosowych (typu Merocel) wykonanych z poliuretanu czyli z gąbki PVA?

Pragniemy zaznaczyć, że żadne opatrunki poliuretanowe dostępne na rynku nie ulegają biodegradacji a co za tym idzie żaden opatrunek biodegradowalny nie może być wykony z poliuretanu PVA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

zadanie 2 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunki nosowe o rozmiarze 3,5mm x 1,2mm x 0,9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

zadanie 2, pozycja 1

Ponieważ na rynku dostępne są opatrunki nosowe ( zatokowe) pakowane parami ( 2 szt w jednym sterylnym blistrze) prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 220 sztuk ( czyli 110 blistrów zawierających po 2 sztuki) czy 220 par ( blistrów) ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania 220 szt =110 blistrów

Pytanie 4

Czy ze względu na wycofanie z rynku opakowań szklanych w dietach dojelitowych, Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 30 poz. 2 Zestaw do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport plus z opakowań typu butelka plastikowa. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek , łącznik żeński Luer Lock ze stożkiem, skalą oraz zaciskiem rolkowym. Długość 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

dot. zadania 14 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie środka hemostatycznego mającego potwierdzone działanie badaniami oraz certyfikatem CE. Zbudowany z hydrofilnych makrocząsteczek oczyszczonej, naturalnej skrobi. Biokompatybilny wolny od pirogenów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. zadania 14 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie środka hemostatycznego mającego potwierdzone działanie badaniami oraz certyfikatem CE. Zbudowany z hydrofilnych makrocząsteczek oczyszczonej, naturalnej skrobi. Biokompatybilny wolny od pirogenów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

dot. zadania 14 poz 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie środka hemostatycznego mającego potwierdzone działanie badaniami oraz certyfikatem CE. Zbudowany z hydrofilnych makrocząsteczek oczyszczonej, naturalnej skrobi. Biokompatybilny wolny od pirogenów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

dot zadania 14 poz 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aplikatora do zabiegów laparoskopowych o długości całkowitej 40 cm, kompatybilny z pozycjami 1-3

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 13 poz 1, 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie grubości szwu w poz. 1 oraz w poz. 2

Pozostałe parametry są zrozumiale opisane.

Odpowiedź:

Pozycja 1: rozmiar 0

Pozycja 2: rozmiar 2/0

Pytanie 10

Pakiet 4, 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, w których miejscach, w formularzu cenowym wpisać kody produktu celem weryfikacji zgodnych z zapisem SIWZ

Odpowiedź:

Formularz asortymentowo- cenowy , kolumna „Nr katalogowy”

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 10 mm i długości 120-150 mm, długość robocza cewnika 550 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Zadanie nr 17 poz. nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 3-częściowej o pojemności 1 ml z zakończeniem LuerSlip bez igły?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 3-częściowej o pojemności 1 ml z zakończeniem LuerSlip bez igły

Pytanie 13

Zadanie nr 17 poz. nr 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga asortymentu pochodzącego od jednego producenta w celu zachowania kompatybilności zaoferowanej strzykawki i koreczka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki ( alkohol poliwinylowy PVA), sznurka oraz rurki oddechowej. Gąbka może się rozprężyd w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Cechy:

 wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie

 unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty

 miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk

 utrzymuje wilgod w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany

 nie przykleja się, zmniejsza możliwośd wystąpienia urazu wtórnego

 łatwośd w posługiwaniu się

 bezbolesna aplikacja i usuwanie

 bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

 sznureczek

 rurka oddechowa

 rozmiar 4,5 x2,0 x 1,5cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Pakiet nr 2 poz. 2-3 Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby tampony donosowe z PVA były powleczone gazą hemostatyczną? Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

(pakiet 12) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o stopniu uwodnienia poniżej 0,7%, dioptrażu od +6,0D do 30,0D z krokiem co 0,5Dpozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

Pytanie 17

Zadanie 17, poz.2

Z uwagi na fakt, że zamawiający podczas przygotowywania postępowania nie może wymagać konkretnych producentów ( lub nazw handlowych–KD-Stop), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnioskujemy, jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia,  o wskazanie jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne.

Odpowiedź: Koreczek combi do kaniul , typu KD-Stop.

Pytanie 18

Zadanie 17, poz.2

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie 17, poz.2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „…od dnia zgłoszenia reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,3 % wartości brutto zamawianej, a niedostarczonej w terminie partii materiałów, za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust. 2 i 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu partii materiałów

3) w wysokości 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii materiałów za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych materiałów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje umowy. Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 21

Dot. przedmiotu zamówienia:

- Grupa 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kleszczyki plastikowe 14cm – 1 szt.

- patyczek plastikowe 2,5mm x 15cm – 1 szt.

- kompres z gazy 17N 12W 7,5x7,5cm – 5 szt.

- serweta włókninowa laminowana 75x90cm – 1 szt.

- barraquer metalowy – 1 szt.

- przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji – 1 szt.

- opatrunek oczny 17N 1W 5x6cm – 1 szt.

- strzykawka plastikowa 2 częściowa 2ml – 1 szt.

- strzykawka plastikowa 2 częściowa 10ml – 1 szt.

- serweta włókninowa 80x90cm z otworem 7x10cm wypełniony folią – 1 szt.

- pojemnik plastikowy 125ml – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 22

- Grupa 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kompres z gazy 17N 16W 2,5x2,5cm – 4 szt.

- kleszczyki plastikowe 14cm – 1 szt.

- patyczek drewniany15cm  – 1 szt.

- igła iniekcyjna 25G – 1 szt.

- serweta włókninowa laminowana 75x90cm – 1 szt.

- barraquer metalowy – 1 szt.

- serweta włókninowa laminowana 75x90cm z otworem 6x8cm i przylepcem– 1

szt.

- opatrunek oczny 17N 2W 5x6cm – 2 szt.

- strzykawka plastikowa 2 częściowa 2ml – 2 szt.

- strzykawka plastikowa 2 częściowa 5ml – 1 szt.

- strzykawka plastikowa 2 częściowa 10ml – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

dot. opisu przedmiotu zamówienia – Grupa nr 12:

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 12 dostarczenia narzędzi do markowania oka w ilości dwóch kompletów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi do miarkowania oka w ilości dwóch kompletów.

Pytanie 24

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §3 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu materiałów w ilościach i asortymencie wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Cena jednostkowa netto materiału, nie może ulec zmianie.”

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewnić stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Cena ofertowa jest kalkulacją uwzględniającą prognozę obniżek cen w taki sposób aby zapewnić Dostawcy rentowność. Stosowanie obniżek cen zaburzyłoby równowagę finansową Dostawcy, stawiając go w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §3 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w ust. 1 ilości materiałów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, jednakże w każdym przypadku Zamawiający zobowiązany jest zamówić asortyment  o wartości minimum 80% wartości umowy i w takim zakresie Dostawcy przysługuje roszczenie o jej realizację.”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną ilość zamówień, którą zrealizuje bez względu na okoliczności, w przeciwnych wypadku Dostawca nie jest w stanie ocenić opłacalności przedsięwzięcia. Zamawiający powinien dokonać zamówienia na kwotę stanowiącą minimum 80% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Dostawca gwarantuje, że ceny jednostkowe netto, określone w załączniku nr 1, nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i następnych poniżej.”

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewnić stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Cena ofertowa jest kalkulacją uwzględniającą prognozę obniżek cen w taki sposób aby zapewnić Dostawcy rentowność. Stosowanie obniżek cen zaburzyłoby równowagę finansową Dostawcy, stawiając go w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Kwota wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w okolicznościach określonych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany, tj.:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10  października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, w przypadku zmiany również wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje projekt umowy.

Pytanie 28

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Dostawca wystawi fakturę za zamówione i dostarczone do Zamawiającego materiały z terminem płatności 30 dni liczonym od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Załącznikiem do każdej faktury będzie podpisany przez obydwie strony odbiór ilościowy zgodnie z  § 6 ust. 5 umowy.”

Uzasadnienie:

Dostawca wnosi o płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, termin płatności wynosi 60 dni.

Pytanie 29

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §7 projektu umowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Strony zgodnie postanawiają, iż w razie opóźnienia w zapłacie faktury Dostawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118).”

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118) określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których stroną jest m.in. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §8 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w zakresie ilościowym i dostarczyć brakujące materiały w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej – w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia Dostawcy wadliwego towaru przez Zamawiającego.”

Uzasadnienie:

Dostawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego towaru, termin na jej rozpatrzenie powinien biec od momentu dostarczenia reklamowanej partii do Dostawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w zakresie ilościowym i dostarczyć brakujące materiały w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej – w ciągu 5 dni od dnia doręczenia Dostawcy wadliwego towaru przez Zamawiającego.”

Pytanie 31

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §9 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,3 % wartości netto zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust. 2 i 3, jednak nie więcej niż 10% tej wartości;

3) w wysokości 0,3 % wartości netto reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10% tej wartości.”

Uzasadnienie:

Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do wartości netto, tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Dostawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Dostawca jest tylko płatnikiem;

Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Dostawcy, np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Dostawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §10 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy w drodze aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy.”

Uzasadnienie:

Okres obowiązywania umowy stanowi jedno z najważniejszych jej postanowień, wobec czego zmiana umowy w tym zakresie nie powinna być dokonywana jednostronnie przez którąkolwiek ze stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §11 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Poza przypadkiem wskazanym §12 oraz Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 umowy w przypadku:

a) czterokrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone materiały nie są zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy,

b) czterokrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia w terminie 6 dni roboczych od daty jego złożenia albo opóźnienia w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.”

Uzasadnienie:

Umowa na czas oznaczony zawarta na podstawie zamówienia publicznego powinna być co do zasady zawarta na wskazany okres, a jej rozwiązanie powinno być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. Biorąc pod uwagę  okres obowiązywania umowy, zasadnym jest, aby odstąpienie od umowy i naliczenie kar umownych było dopuszczalne w przypadku czterokrotnego uchybienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ust. 2 z §13 projektu umowy.

Uzasadnienie:

W ocenie Dostawcy nie ma podstaw do zamieszczania w treści faktury informacji o zakazie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §15 ust. 3 lit. a) projektu umowy w następującym brzmieniu:

„a. wydłużenia terminów dostawy materiałów w przypadku wystąpienia trudności organizacyjnych po stronie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy”

Uzasadnienie:

Ewentualne trudności organizacyjne występujące u Zamawiającego nie mogą powodować zmiany umowy na niekorzyść Dostawcy – Dostawca nie ma bowiem wpływu na sytuację Zamawiającego ani na organizację działań Zamawiającego. Zmiana terminu dostawy z tym związana powinna być zatem dopuszczalna tylko w wariancie korzystnym dla Dostawcy – tj. tylko poprzez wydłużenie terminu realizacji dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

dot. zapisów wzoru Umowy Dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lit. b) w §15 ust. 3 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewnić stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Cena ofertowa jest kalkulacją uwzględniającą prognozę obniżek cen w taki sposób aby zapewnić Dostawcy rentowność. Stosowanie obniżek cen zaburzyłoby równowagę finansową Dostawcy, stawiając go w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Pakiet 7 , Poz. 1

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje cewnika z możliwością utrzymania do 90 dni z potwierdzoną, fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowy, w zestawie ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie 38

Pakiet 17 Poz. 2

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje koreczków pakowanych pojedynczo pozwalających na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje jednak dopuszcza taki rodzaj opakowania.

Pytanie 39

Pakiet 29 Poz. 1

1/Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,4/12,5mm z tłokiem zakończonym prosto, minimalizującym przestrzeń martwą strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40

Pakiet 29  poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje możliwości zamawiania towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki z opakowań zbiorczych), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41

pakiet 32 Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego o powierzchni 1,6cm2, membrana 0,2um, wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 96h. Łączna długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron) , łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >2ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca pewne i bezpieczne  odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii. Kolor obudowy transparentny. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 Poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczeni filtra noworodkowego o powierzchni 1,6cm2, membrana 1,2um wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; za czas stosowania 24h, długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >30ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii.Kolor obudowy niebieski. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 Poz. 2, 3

1/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

2/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Zadanie 29 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z dołączoną nie wtopioną igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46

dotyczy Zadania nr 17 poz.1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki bez dołączonej igły?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 47

dotyczy Zadania nr 17 poz. 2:

W związku z tym, iż użycie nazw własnych produktów w opisie przedmiotu zamówienia nie jest dozwolone, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy miał na myśli koreczki combi typu KD-stop i dopuszcza koreczki innych producentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 zestaw do iniekcji okołogałowych o następującym składzie:

-obłożenie na stół 75x80cm–1 szt

-obłożenie na  pacjenta 75x75cm–1 szt.

-metalowa rozwórka okulistyczna –1 szt.

-patyczki absorpcyjne –2 szt.

-metalowa miarka 3,5 –4,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 11, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do konikotomii z ultra cienkim mankietem uszczelniającym tchawicę, zapewniając wydajną wentylację z jednoczesną ochroną przed zachłyśnięciem stoper oraz klips bezpieczeństwa redukujący ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy anatomicznie ukształtowaną kaniule dostosowującą się do kształtu tchawicy dzięki „efektowi pamięci“ rozmiar 4.0 z mankietem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet 11, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do konikotomii z ultra cienkim mankietem uszczelniającym tchawicę, zapewniając wydajną wentylację z jednoczesną ochroną przed zachłyśnięciem stoper oraz klips bezpieczeństwa redukujący ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy anatomicznie ukształtowaną kaniule dostosowującą się do kształtu tchawicy dzięki „efektowi pamięci“ rozmiar 2.0 z mankietem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet 20, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheotomijną czystą mikrobiologicznie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Zadanie nr 17 POZ. 1 , POZ. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu w opakowaniach po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Zadanie nr 17  POZ. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka combi do kaniuli innego procenta niż KD.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Zadanie nr 17  POZ. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka zwykłego  luer lock do kaniuli w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55

proszę o udostępnienie edytowalnej wersji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w celu załączenia go do oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien ściągnąć formularz JEDZ na swój komputer i otworzyć go przez Program ESPD. W ten sposób można skorzystać z edytowalnej wersji Formularza JEDZ z której można skorzystać  na stronie https://espd.uzp.gov.pl/filter . Zamawiający jednocześnie informuje o modyfikacji formularza JEDZ – zmiana.

Pytanie 56:

Dot. pkt. 1 tabeli technicznej: Czy Zamawiający dopuści do postępowania biodegradowalny opatrunek do nosa Nasopore, wykonany z pouliretanu, o rozmiarze 4 cm x 1,9cm x 1,3cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57

Dot. pkt. 2 tabeli technicznej: Czy Zamawiający dopuści do postępowania biodegradowalny opatrunek do nosa Nasopore, wykonany z pouliretanu, o rozmiarze 4 cm x 1,9cm x 1,3cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57

Dot. pkt. 3 tabeli technicznej: Czy Zamawiający dopuści do postępowania biodegradowalny opatrunek do nosa Nasopore, wykonany z pouliretanu, o rozmiarze 8 cm x 1,9cm x 1,3cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje, że  modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie:

1. Termin składania ofert : 8.11.2019 r. godz. 10:00

2. Termin otwarcia ofert : 8.11.2019 r. godz. 11:00

3. Termin wnoszenia wadium : 8.11.2019 r. godz. 10:00

Oraz

4. Formularz JEDZ- zmiana

5. umowa wzór - zmiana

Niniejsza odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej szpitala.

Zamawiający