OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/340/2019 Rzeszów, 2019-10-31

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis

Temat: Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH Wspólny Słownik Zamówień: 50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej Opis: Usługa dotyczy naprawy elementów komory roboczej – komory pokryć urządzenia Smart Coater – EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH. Naprawie podlegać ma system tygli miedzianych, chłodzonych wodą, w której umieszczane są ceramiczne wlewki o średnicy 60 mm niezbędne do przeprowadzenia procesu odparowania ceramiki w czasie procesu osadzania warstw ceramicznych metodą EB-PVD. Układ tygli umożliwia realizację procesu odparowania wlewków ceramicznych, które umieszczone są w ich wnętrzu, poprzez topienie i odparowanie przez działającą na ich powierzchnię wiązkę elektronów, umożliwiającą przejście ceramiki ze stanu stałego w stan ciekły, a następnie gazowy. Układ tygli jest chłodzony wodą z uwagi na konieczność odizolowania ciekłego jeziorka ceramiki (temperatura ok 2500°C) od elementów miedzianych. Uszkodzenie tygli spowodowane jest odkształceniem ich powierzchni wewnętrznej, co uniemożliwia realizowanie w sposób prawidłowy procesu podawania wlewków w czasie prowadzonego procesu odparowania materiału ceramicznego. Zmiana wymiarów na średnicy wewnętrznej tygli uniemożliwia równomierne przesuwanie wlewków po ich powierzchni – wlewki ceramiczne blokują się w tyglu, co powoduje uszkodzenie elementów popychacza (pusher), przede wszystkim elementów przepustu obrotowego (rotary feed-through), i wału kardana odpowiedzialnego za przesuwanie wlewków za pomocą łańcucha i koła zębatego wlewków w karuzeli ładującej, która znajduje się w komorze pod układem tygli miedzianych. Ocena układu tygli przeprowadzona przez pracowników firmy ALD Vacuum Technologies wykazała konieczność przeprowadzenia naprawy układu tygli połączonej z wymianą tygla/tygli wewnętrznych. Usługa serwisowa stanowiąca zamówienie wymaga przeprowadzenia niezbędnych pracy, z wymianą uszkodzonych elementów, które zapewnią prawidłową pracę urządzenia. Poniżej zamieszczono numery seryjne części niezbędnych do przeprowadzenia w sposób prawidłowy naprawy systemu podawania wlewków – tygli miedzianych. - 11101398 Crucible 2,5" - 11160782 Crucible Cover Naprawa nie dotyczy próby przetoczenia części wewnętrznej tygli, z uwagi na ograniczenia wymiarowe. Powiększenie średnicy tygli poprzez wykonanie procesu obróbki mechanicznej spowoduje brak możliwości realizacji procesu w sposób zapewniający/gwarantujący prawidłowe odparowanie ceramiki - ciekły materiał wlewka może przedostawać się do elementów mechanicznych karuzeli i popychacza, co może spowodować uszkodzenie bardzo drogich elementów urządzenia Smart Coater. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

2 miesiące od daty udzielenia zamówienia

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis potwierdzający wykonanie usługi zgodnie z opisem zamawiającego - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - W przypadku podmiotów zagranicznych do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. - Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu - Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia - Oferta i załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. - Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH NIE OTWIERAĆ przed 2019-11-08 godz. 10:15 - NA/O/340/2019” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-11-08 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-11-08 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

- ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Usługi o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:  . mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Proszę uzupełnić

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E- mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy