Załącznik 
Zadanie nr 4
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu
Parametry oceniane dla zadania nr 4 - Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

Wymagania- parametry graniczne dla aparatu do barwień immunohistochemicznych
	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Aparat nowy, rok produkcji  2019
	TAK
	

	2
	Umożliwia wykonywanie barwień metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH).
	TAK
	

	3
	Zapewnia automatyczny proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła  na pokładzie jednego aparatu.
	TAK
	

	4
	Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia immunohistochemicznego  wynosi 2.5-3.5 godz.
	TAK
	

	5
	Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia metodami hybrydyzacji in situ wynosi minimum 6 godzin.
	TAK
	

	6
	Zabezpiecza tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności manualnego umieszczania dodatkowych nakładek na szkiełka.
	TAK
	

	7
	Dozuje jednolitą ilość odczynnika -100ul dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku bez konieczności programowania miejsca.
	TAK
	

	8
	Posiada 35-pozycyjny rotor na odczynniki. Pozwala na oznaczenie od 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy.
	TAK
	

	9
	Aparat pracuje w technologii bezksylenowej i systemie bezigłowym
	TAK
	

	10
	Odczynniki  barwiące wprowadzone są za pomocą  kodów  kreskowych, co eliminuje błędy przy wprowadzaniu danych.
	TAK
	

	11
	Identyfikacja odczynników i wskaźnik odczynników brakujących (niezbędnych) przed rozpoczęciem barwienia
	TAK
	

	12
	Generuje odpady płynne, które podlegają dużemu rozcieńczeniu. Średnia objętość odpadów płynnych dla jednego preparatu to 150 ml i 230ml dla ISH.
	TAK
	

	13
	Zapewnienie podtrzymania napięcia w aparacie do bezpiecznego wyłączania aparatu przez zasilacz UPS
	TAK
	

	14
	Posiada opcję „opóżnionego startu”.
	TAK
	

	15
	Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy w zakresie obsługi aparatu i wprowadzania standaryzowanych protokołów barwień
	TAK
	


PAGE  
1

