Załącznik nr 24 SIWZ

Zadanie 16
Stent wieńcowy uwalniający lek z asymetrycznym pokryciem everolimusem

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP ≥ 16 atm)
	TAK
	 

	2.
	Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu
	TAK
	 

	3.
	Różne długość (od min. 8-9 mm do ≥ 30 mm)
	TAK
	 

	4.
	Min. skrócenie stentu po rozprężeniu ≤ 3%
	TAK
	 

	5.
	Markery na końcach stentu lub na balonie
	TAK
	 

	6.
	Stent rekomendowany przez Wytyczne ESC nt Rewaskularyzacji 2014, posiadający opublikowane (czasopisma z IF) badania randomizowane lub rejestry kliniczne. Zamawiający dopuszcza stenty należące do tej samej linii produktów danego Wytwórcy, a różniące się jedynie nowszymi lub udoskonalonymi  rozwiązaniami technicznymi
	TAK
	

	7.
	Lek antyproliferacyjny umieszczony na stencie w sposób asymetryczny, z większą dawką od strony ściany naczynia
	TAK
	 

	8.
	Możliwość skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej do < 3 miesięcy (udokumentowane i zarejestrowane) 
	TAK
	 

	9.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata 
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości tego samego stentu-oceniana ilość w ofercie
	 
	15
	 

	2.
	Profil stentu zamontowanego fabrycznie na cewniku z balonikiem -max. oceniana wartość najmniejsza, reszta proporcjonalnie
	 
	10
	 

	3.
	Różne średnice stentu oceniana ilość w ofercie
	 
	10
	 

	4.
	Skrócenie się stentu po rozprężeniu - oceniana wartość najmniejsza
	 
	5
	 


