**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/34/2019/6** Kraków dnia: 2020-01-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - III

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa jednorazowych czujników SpO2, mankietów NIBP dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów.**”, o następującej treści:

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dorosłych >40kg? Producent opisanych czujników nie przewiduje ich dla pacjentów >20kg.

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy Pakietu 8

Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pozycji (Masimo, Nellcor, Nellcor Oximax). Obecny opis jest nieprecyzyjny.

**Odpowiedź: Czujnik ma pracować w technologii Nellcor Oximax.**

Dotyczy Pakietu 9

Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pozycji (Masimo, Nellcor, Nellcor Oximax). Obecny opis jest nieprecyzyjny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zna technologii wykonania czujnika, ale podaje numer referencyjny oryginalnego czujnika Mindray: 512F-30-28263.**

Dotyczy Pakietu 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dorosłych >40kg?

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy Pakietu 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów o masie ciała 10-40kg

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy Pakietu 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kable pacjenta o długości 2.4m?

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy Pakietu 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kable o długości 2.7m?

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy Pakietu 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kable o długości 2.7m?

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy Pakietu 15 poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla obwodu ramienia 27-35cm, całkowitej długości 45 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Nie**

Dotyczy Pakietu 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla obwodu ramienia 34-43cm, całkowitej długości 45 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy Pakietu 15 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści mankiety z oznaczeniem daty produkcji na opakowaniu mankietu?

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy prezentacji próbek - pakiety 4-16

Czy Zamawiający odstąpi od sposobu sprawdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami w postaci prezentacji i dopuści możliwość przekazania zwrotnych próbek, co jest obecnie powszechnie stosowaną praktyką przez jednostki służby zdrowia w naszym kraju? Obecne zapisy dotyczące prezentacji, generują dodatkowe koszty, co bezpośrednio wpływa na ostateczną cenę produktu, którą ponosi Zamawiający. Pragniemy zauważyć, że kontakt przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego jest zbędny w przypadku postępowania przetargowego na akcesoria do aparatury medycznej, a cała korespondencja między stronami winna odbywać się w formie pisemnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Uzasadnienie: Na mocy przepisu art. 96 ust. 2 ustawy Pzp próbki są załącznikami do protokołu. Wobec treści art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami musi być co do zasady przechowywany przez Zamawiającego przez okres 4 lat, w związku
z powyższym, próbki składane w postępowaniu również powinny zostać przechowywane przez ten okres. Wyjątek od tej zasady stanowią próbki złożone przez Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane – w tym przypadku, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma obowiązek zwrócić próbki Wykonawcom, ale tylko
i wyłącznie na ich wniosek.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski