Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/34/2019/7	 Kraków dnia: 2020-01-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - IV

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa jednorazowych czujników SpO2, mankietów NIBP  dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów.”, o następującej treści:

Pakiet 1

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ±2 cyfry (w czujnikach przeznaczonych dla niemowląt, dzieci i dorosłych), czujniki w kształcie litery "L", przeznaczone dla pacjentów o wadze poniżej 3 i powyżej 30 kg , kompatybilne z technologią Nellcor OxiMax.

Odpowiedź: Nie.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, czujników, nie zawierających lateksu, bezklejowych, hypoalergicznych dla szczególnie wrażliwej skóry, dla pacjentów poniżej 3 kg, zapinanych na rzep, sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany, czujnik kompatybilny z pulsoksymetrem pracującym w tej samej technologii. Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania stabilizatora na kostkę.Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Nie.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie opaski na rzep o wymiarach: 13,5 x 2,5 cm, wykonanej z miękkiej gąbki, strona wewnętrzna i zewnętrzna rzepu w różnych kolorach, pozwalające na rozpoznanie odpowiedniej strony i łatwą instalację, 3 otwory instalacyjne w odległości od brzegu opaski: 1,5 cm, 3,8 cm i 5,0 cm, przeznaczonej do użytku dla każdej grupy wiekowej pacjentów, bez szczeliny w rzepie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach technicznych:

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z nawigacją i sterowaniem za pomocą przycisku oraz ekranu dotykowego LCD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 11

Prosimy o odstąpienie od wymogu interfejsu przywołania pielęgniarki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru posiadającego slot na karty SD

Odpowiedź: Nie.

Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z zakresem pomiaru saturacji 0-100%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z zakresem pomiaru pulsu 25-250 bmp (±2bmp)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z kolorowym ekranem dotykowym LCD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 23

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyświetlania limitów alarmowych dla tętna

Odpowiedź: Nie.

Pkt. 30

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z rejestracją 168 godzin danych, rejestrowanych co 1 min.

Odpowiedź: Nie.

Pkt. 33

Prosimy o odstąpienie od wymogu zmiennej wysokości tonu saturacji i dopuszczenie pulsoksymetru z jednostajnym tonem tętna.

Odpowiedź: Nie.

Pkt. 36

Prosimy o dopuszczenie alarmu wizualnego rozładowania akumulatora wewnętrznego.

Odpowiedź: Nie.

Pkt. 41

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z regulacją czasu opóźnienia alarmu o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 sekund

Odpowiedź: Nie.

Pkt. 42

Prosimy o odstąpienie od wymogu

Odpowiedź: Nie.

Ponadto prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru wyposażonego w regulację czułości pomiaru staturacji, regulację czasu uśredniania wartości pomiaru w zakresach: 2-4 s, 4-8 s, 8-16 s, oraz możliwością wyboru rangi alarmu (średni / wysoki)

Odpowiedź: Nie.

Poz. 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu, co wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie czujnika przeznaczonego dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15

Poz. 1, 3

Prosimy o dopuszczenie mankietu przeznaczonego dla obwodu ramienia 25-35 cm, o długości 69 cm i szerokości 15,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2, 4

Prosimy o dopuszczenie mankietu przeznaczonego dla obwodu ramienia 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski