Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/34/2019/8	 Kraków dnia: 2020-01-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ -V

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa jednorazowych czujników SpO2, mankietów NIBP  dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów.”, o następującej treści:

Pytanie 1

Pakiet 1 Pozycja 5 (pulsoksymetry)

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 1 Pozycji 5 (Pulsoksymetry) w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej).

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Pakiet 1 Pozycja 5 (pulsoksymetry)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-97, pracującego w technologii Masimo SET stanowiącej tzw. "złoty standard" pomiarów pulsoksymetrycznych - pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej, pracujący z czujnikami w technologii Masimo SET, z intuicyjnym menu w języku angielskim, z zakresem pomiaru pulsu 25-240 bpm, z zakresem pomiaru saturacji od 0-100 %, z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD bez pokręteł, z regulacją jasności, z 96 godzinną pamięcią rejestrowaną co 2 s., bez portu mini USB;  bez amplitudy tętna, bez alarmów dźwiękowych o wysokim, średnim i niskim priorytecie, z możliwością  zawieszenia dźwięków alarmowych indywidualnie dla każdego parametru w różnych kombinacjach na 30, 60, 120s, z regulacją głośności dla alarmu, pulsu ale bez przycisku, którego głośność można regulować. Oferujemy technologię Masimo SET z jej większą precyzją pomiaru i regulację czasu opóźnienia alarmu indywidualnie dla poszczególnych parametrów w różnych kombinacjach co: 0, 5, 10, 15, sekund oraz regulacja progu szybkiej desaturacji z możliwością opcji: off, 5%, 10%. Pozostałe  parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 1 Pozycja 5 (pulsoksymetry)

Ponieważ pomiar saturacji, polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego  z niską wartością wysycenia żylnego, 
a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów. Czy Zamawiający wymaga, żeby pulsoksymetr był w  technologii saturacji, która eliminuje puls żylny, dzięki czemu wykazuje minimum 97% prawdziwych alarmów i eliminuje minimum 95 % fałszywych alarmów, (potwierdzone niezależnymi badaniami Klinicznymi).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4

Pakiet 10 (wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych)

Na polskim "rynku"  jest kilku autoryzowanych dystrybutorów produktów firmy Masimo, oferujących oryginalne czujniki i kable w technologii Masimo SET.  Technologia Masimo SET - eliminacja sygnałów płynących z krwi żylnej jest objęta prawem patentowym a jej podrabianie jest niezgodne z prawem. W związku z tym, ze zdarzają się sytuacje, iż inne firmy oferują zamienniki czujników w technologii Masimo SET, produkcji chińskiej, koreańskiej lub tureckiej dodatkowo produkty te nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo i z całą pewnością nie pracują w technologii Masimo SET a ich użycie może powodować błędy pomiaru jak również utratę gwarancji urządzenia.

Czy w związku z tym, Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników i kabli Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, posiadającego autoryzowany serwis Masimo na terenie Polski?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 13 (Kable EKG monitorujące do kardiomonitorów)

Czy w związku z tym, Zamawiający wymaga oryginalnych akcesoriów zatwierdzonych przez Producenta urządzeń do których mają być dedykowane kable EKG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5

Pakiet 15 - Wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)

Czy Zamawiający oczekuje, aby mankiety do pomiaru ciśnienia krwi NIBP wykonane były 
z trwałych, elastycznych materiałów mogących wytrzymać długotrwałe stosowanie oraz wielokrotną dezynfekcję i czyszczenie,  nie zawierające  polichlorku winylu ani lateksu kauczukowego, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska i bezpieczniejszymi dla pacjentów. Duży, widoczny nadruk umożliwia szybkie i łatwe zidentyfikowanie właściwego mankietu dla właściwego pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski