Zadanie 7. Zakup i sukcesywna dostawa stentów, balonów i prowadników do PTA podobojczykowej
pkt. 1: Stent obwodowy montowany na balonie

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP ≥ 12 atm)
	TAK
	 

	2.
	Przęsła stentu zbudowane ze stali medycznej (316L) 
	TAK
	 

	3.
	Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu
	TAK
	 

	4.
	Różne długość (od min. 12 mm do ≥ 50 mm)
	TAK
	 

	5.
	Różne średnice (od min. 5,0 mm do ≥ 9.0 mm)
	TAK
	 

	6.
	Stent współpracujący z prowadnikiem 0,035 cala
	TAK
	

	7.
	Markery na końcach stentu  lub na balonie
	TAK
	 

	8.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	


	
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości tego samego stentu-oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne średnice stentu oceniana ilość w ofercie
	
	20
	


Pkt 2: Cewnik balonowy obwodowy 

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik typu OTW
	TAK
	 

	2.
	Współpraca z prowadnikami 0,035 cala
	TAK
	 

	3.
	Balon wytrzymujący ciśnienie (rated burst ) ≥ 6 atm.
	TAK
	 

	4.
	Różne długości ( w zakresie 20-200 MM)
	TAK
	 

	5.
	Różne długości shaft
	TAK
	 

	6.
	Różne średnice (4,0 – 12,0 mm)
	TAK
	

	7.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różna średnica balonika– oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 


Pkt 3: Prowadnik zabiegowy 0,018 lub 0,035 cala
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	W skopii RTG dobra widoczność prowadnika
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik wykonany z nitinolowego rdzenia z oplotem
	TAK
	 

	3.
	Dwie średnice – 0,018 lub 0,035 cala
	TAK
	 

	4.
	Różne długości prowadnika – w zakresie 120- 300 cm
	TAK
	

	5.
	Termin ważności co najmniej 2 lata
	TAK
	 


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne długości prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 

	2.
	Różne ukształtowanie miękkiej końcówki prowadnika – oceniana ilość w ofercie
	 
	20
	 


