Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/23	 Kraków dnia: 2020-01-29

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 14

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie myjka - dezynfektor o powszechniejszym zasilaniu 230V, które jest mniej obciążające dla instalacji elektrycznej szpitala?

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie myjka - dezynfektor informujące o błędach jedynie wizualnie. W wypadku wystąpienia błędu, myjnia samoczynnie przerwie pracę, stąd też nie jest konieczna natychmiastowa reakcja użytkownika. Dzięki temu urządzenie nie jest narażone na usterkę wskutek braku reakcji osoby obsługującej je.

Odpowiedź: NIE.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie z suszeniem konwekcyjnym? Polska Norma nie wymaga automatycznego, mechanicznego schładzania i suszenie naczyń strumieniem powietrza - po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń, nadto zaś naczynia do 5 minut po zakończonym cyklu mycia mają być suche. Rozwiązanie to jest tańsze w użytkowaniu ponieważ nie wymaga wymiany drogich filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z punktem 22 specyfikacji technicznej urządzenia nie wymaga suszenia i chłodzenia naczyń strumieniem przefiltrowanego powietrza, ponieważ w kolumnie „Parametr wymagany” znajduje się zapis „Tak/Nie”. Wykonawca może zaoferować urządzenie z taką funkcjonalnością jak i bez niej. Zamawiający chce jedynie wiedzieć czy oferowane urządzeni ją ma czy nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek