CSKDzMIZP-2375/28/02/01/2020
Załącznik nr 5
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą  aparatu
*Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów wymaganych.
	Lp
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Urządzenia fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2019/2020r

	TAK
	

	2
	Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym 

	TAK
	

	3
	Głowica umożliwiająca oprócz pracy 
z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych z możliwością całkowitego wyłączenia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu ruchów poprzecznych.

	TAK
	

	4
	Podciśnienie przy Irygacji / aspiracji minimum do 650 mH


	TAK
	

	5
	Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst

	TAK
	

	6
	W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej 

	TAK
	

	7
	Diatermia zintegrowana z aparatem

	TAK
	

	8
	Refluks

	TAK
	

	9
	Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli 

	TAK
	

	10
	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości

	TAK
	

	11
	Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do min. 650 mmHg

	TAK
	

	12
	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty) 

	TAK
	

	13
	Komunikacja głosowa z użytkownikiem w języku polskim

	TAK
	

	14
	Komunikaty na ekranie urządzenia w języku polskim

	TAK
	

	15
	Zasilanie 220-240 v / 50 – 60 Hz

	TAK
	

	16
	Klasa ochronności I

	TAK
	

	17
	Napęd pneumatyczny noża do witrektomii 

	TAK
	

	18
	Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością co najmniej 4000 cięć/min

	TAK
	

	19
	Pompa perystaltyczna

	TAK
	

	20
	Złącze USB

	TAK
	

	21
	Możliwość współpracy z urządzeniami do zapisu video parametrów wykonywanego zabiegu

	TAK
	

	22
	Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek
(automatyczny system do wszczepiania sztucznej soczewki sterowany z pedału nożnego) 
	TAK
	

	23
	Programowanie wartości roboczych dla nieograniczonej liczby operatorów

	TAK
	

	24
	Wyposażenie:

- Konsola 1 szt 

- Przełącznik nożny 1 szt

- Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt

- Pilot zdalnego sterowania 1 szt 

-  Pokrowiec 1 szt 

- Pamięć USB 1 szt 

- Głowica  do fakoemulsyfikacji 6 szt 

- Irygacja/Aspiracja 6 kpl.

- Pęseta do diatermii 2 szt.  

- Przewód do diatermii 2 szt.  

- Kluczyk do tipów 1 szt.
	TAK
	


PAGE  
1

