Znak sprawy: KA-2/025/2020

#### Załącznik nr 1 do SIWZ

## OFERTA

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:…………………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………

tel.: ......./........................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ...................................................., REGON: .............................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.: „ Dostawa urządzenia do badania stabilności emulsji, dyspersji oraz zawiesin w warunkach zmiennej temperatury ” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę:

Cena brutto wraz z podatkiem VAT

………………………………… zł słownie: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

Dane do kryteriów pozacenowych:

Okres rękojmi: …………  miesięcy /podać liczbą ile miesięcy/

Dodatkowe szkolenie: ……………… /Wpisać właściwe: TAK/ NIE /

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

(proszę podać nazwę urządzenia, producenta, typ/model) : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

| Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia /można wpisać TAK jeśli parametry są takie same jak wymagane przez Zamawiającego/ |
| --- | --- |
| - Metoda pomiarowa: transmisja światła oraz rozpraszanie światła. |  |
| - Ilość miejsc pomiarowych: minimum jedno z możliwością rozbudowy o więcej. |  |
| - Każde miejsce pomiarowe musi posiadać niezależny układ optyczny zawierający dwa źródła światła monochromatycznego oraz jeden fotodetektor. |  |
| - Układ optyczny musi zapewniać możliwość pionowego skanowania wzdłuż pojemnika z próbką; zakres skanowania co najmniej od 0 mm do 56 mm względem dna fiolki. |  |
| - Wymagany minimalny krok skanowania nie gorszy niż 5 µm. |  |
| - Wymagana prędkość skanowania nie mniejsza niż 12 mm/s. |  |
| - Automatycznie zamykana pokrywa komory próbek w każdym miejscu pomiarowym. |  |
| - Zakres pomiarowy wielkości cząstek 0.1-1000 µm. |  |
| - Zakres stężenia cząstek w badanej próbce: 0.05-90%. |  |
| - Każde miejsce pomiarowe musi posiadać niezależny układ termostatowania, który zapewnia kontrolę temperatury próbek w zakresie co najmniej od +4⁰C do +80⁰C. |  |
| - Każde miejsce pomiarowe musi posiadać złącza umożliwiające doprowadzenie gazu obojętnego do komory próbek w celu pomiaru w temperaturach poniżej punktu rosy. |  |
| - Aparat musi zapewniać pomiary na fiolkach o pojemnościach co najmniej 2.4 ml oraz 27 ml. |  |
| - Czytnik kodów kreskowych. |  |
| - Wbudowany ekran dotykowy wyświetlający status urządzenia oraz umożliwiający sterowanie pokrywami komór pomiarowych oraz aktywacją czytnika kodów kresowych. |  |
| - Integrowany łącze USB do podłączenia komputera. |  |
| - Oprogramowanie przeznaczone do sterowania urządzaniem oraz przetwarzania wyników Główne funkcje oprogramowania: - automatyczne rozpoznawanie wszystkich zainstalowanych stanowisk pomiarowych - ręczne oraz automatyczne parametryczne pomiary układów złożonych, z możliwością przeprowadzania długookresowych badań, w tym z kontrolą temperatury oraz wznawianiem pomiaru procesów przerywanych - możliwość prowadzenia projektów i ich wznawiania w dowolnym czasie z zachowaniem danych z poprzedniej serii pomiarów - przedstawienie oraz analiza wszystkich wartości w funkcji czasu i temperatury z diagramami 2D i 3D - obliczanie szybkości sedymentacji i śmietankowania oraz mediany średnic cząstek dla badanych emulsji - automatyczne obliczanie szybkości sedymentacji i śmietankowania oraz mediany średnic cząstek substancji badanych - obliczanie współczynnika stabilności - analiza szybkości migracji frontu, szerokości oraz powierzchni piku - zaawansowana analiza wg teorii Mie oraz Stokesa. - analiza rozkładu cząstek w dyspersjach wg rozkładów mono i polidyspersyjnych, diagramów normalnych, RRBG (Rosin, Rammler, Sperling oraz Bennet) oraz GGS (Guns, Germ oraz Steel) w odniesieniu do przybliżeń Stockesa oraz Masliyah-Lockett-Bassoon. - określenie liczby separacji zgodnie z ASTM D7061. - konwersja wartości transmitancji praz rozpraszania do wartości turbidancji (FNU/FTU/NTU/EBC/TUF/FAU) w odniesieniu do kalibracji ze wzorcową substancją (np. formazyna do określenia turbidancji próbek zgodnie z ISO 7027 oraz DIN EN 27027). - możliwość zaprogramowania pomiarów z następującym krokiem czasowym: linowy, wykładniczy, logarytmiczny, liniowy odcinkowy, przy stałej pozycji skanera, ręczny oraz ciągły. - możliwość eksportowania danych z pomiaru w postaci plików ASCII. |  |
| - Termostat z funkcją chłodzenia - Zakres temperatur co najmniej od -10⁰C do +100⁰C. - Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.02 ⁰C. - Maksymalna pojemność łaźni: 6l - Moc chłodzenia co najmniej 240 W. - Moc grzejna co najmniej 2000 W. - Maksymalny przepływ: 17 l/min. - Maksymalne ciśnienie (mbar/psi): 300/4.35. - Przepływ regulowany (co najmniej 2 poziomy). - Aparat zawiera co najmniej następujące funkcje: - Alarm przekroczenia wysokiej temperatury. - 5 programów temperaturowych. - Obrotowe mocowanie kontrolera |  |
| - Zestaw min. 15 sztuk szklanych fiolek pomiarowych o pojemności 27 ml, wyposażonych w specjalne nakrętki przeznaczone do łatwego wkładania/wyjmowania do gniazda pomiarowego. |  |
| - Zestaw min. 100 sztuk zapasowych fiolek pomiarowych o pojemności 27 ml bez nakrętek. |  |
| - Zestaw mi. 50 sztuk szklanych fiolek pomiarowych o pojemności 2.7 ml. |  |
| - Zestaw do walidacji obejmujący co najmniej trzy wzorce rozproszenia światła o wartościach 20%, 50%, 99%. |  |
| - Deklaracja zgodności CE. |  |
| - Instrukcja obsługi urządzenia. |  |
| - Montaż, uruchomienie i instruktaż z zakresu obsługi. |  |
| - Krajowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z SIWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych

od ...........................  do .........................

- Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

- .....................................................     2.  ..............................................

- .....................................................     4. ....................................................

- Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

...........................................................................................

czytelny podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).