**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/7/2020/5** Kraków dnia: 2020-03-09

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 01

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym**”, o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK 1.4.3

Gh1\* LAMPA SEKCYJNA SUFITOWA - 2 SZTUKI

(pomieszczenie 1.40 Sala sekcyjna):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze stałą średnicą pola operacyjnego równą 150 mm, bez funkcji zwiększenia średnicy pola operacyjnego w zakresie min. 40 mm poprzez uchwyt sterylny? W proponowanym przez nas rozwiązaniu uchwyt sterylny umożliwia regulację natężenia oświetlenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy ze stałą średnicą pola operacyjnego.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek