[image: image1.jpg]Fundusze | Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego





Zadanie nr  2






      Załącznik nr 7 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Aparat do terapii polem magnetycznym oraz zestaw aplikatorów – 1 szt.
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
	Lp.
	Parametr/Warunek
	Warunek graniczny
	Tak/Nie/Oferowane parametry
	

	Warunki ogólne i serwisowe
	

	1. 
	Oferowana aparatura musi być  fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019.
	TAK
	
	

	2. 
	Dostarczona aparatura musi być bez-względnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim (również w wersji angielskiej) w formie papierowej oraz elektronicznej , dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej. 
	TAK
	
	

	3. 
	Od wykonawcy wymaga się:

· zainstalowania dostarczonej aparatury

· przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej (czynności diagnostycznych, 
  okresowych  konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych),

· wykonania przez Wykonawcę testów 
  bezpieczeństwa dla zainstalowanej
aparatury.

· wykonania przez Wykonawcę testów    
  akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych
	TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	4. 
	Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 2 letnią i maksymalnie 6 letnią  gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja)
	TAK
	
	

	5. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia .
	TAK
	
	

	6. 
	W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku  po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia.
	TAK
	
	

	7. 
	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 14 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego.
	TAK
	 
	

	8. 
	Oferent zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać co najmniej roku gwarancję na wszystkie części zamienne, oraz co najmniej półroczną  gwarancję na wykonane usługi serwisowe.
	TAK
	
	

	9. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji  (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze lub zdalna diagnostyka realizowana na urządzeniach Wykonawcy i złączach(sieci) niezależnej od sieci szpitalnej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego lub udostępnionego przez zamawiającego łącza VPN) maksimum 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.
	TAK
	
	

	10. 
	Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 2 dni robocze
	TAK
	
	

	11. 
	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 5 dni roboczych
	TAK
	
	

	12. 
	W okresie gwarancji oferent zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury zgodnie z wymaganiami producenta oraz wykonania testów specjalistycznych.
	TAK
	
	

	13. 
	Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną
	TAK
	
	

	Warunki techniczne i funkcjonalne 
	

	14. 
	Aparat do terapii polem magnetycznym działającym poprzez aplikator na pacjenta
	TAK
	
	

	15. 
	Częstotliwość zmian pola magnetycznego
	1-100 Hz
	
	

	16. 
	Zmiana indukcji pola magnetycznego
	0-20 mT
	
	

	17. 
	Czas interwału impuls/przerwa
	od 0,5 s – 8 s
	
	

	18. 
	Kształty zmian pola magnetycznego
- sinusoida, 
- prostokąt, 
- trójkąt,
- unipolarne 
- bipolarne
	TAK
	
	

	19. 
	Zasilanie 230V AC
	TAK
	
	

	20. 
	Zestaw aplikatorów
- leżanka z prowadnicą do przesuwania 
  aplikatora łącznie z aplikatorem o średnicy 
  600 mm ± 100mm
- aplikator śr. 300-350 mm ze stolikiem na 
  kółkach jezdnych, 
- aplikator śr. 200 mm ± 50 mm ze stolikiem 
  na kółkach jezdnych 
	TAK

TAK

TAK
	
	

	21. 
	Aparat z funkcją min. 2 niezależnych kanałów magnetoterapii
	TAK
	
	

	22. 
	Stolik pod aparat
	TAK
	
	


…………………………………..                                                                
 ………………………..
Akceptuję opis przedmiotu zamówienia 




Akceptacja Użytkownika

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

........................

Podpis Wykonawcy

[image: image1.jpg]