Załącznik nr 4 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRÓŻNIOWY PROCESOR TKANKOWY |  |  |
| 1 | Pojemność min. 300 kasetek | TAK |  |
| 2 | Pojemność butli odczynnikowych 5 l | TAK |  |
| 3 | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą o pojemności min. 5,5 litrów | TAK |  |
| 4 | Stacje parafinowe wyposażone w pojemnik | TAK |  |
| 5 | Komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualną kontrolę przebiegu proces | TAK |  |
| 6 | Komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnienie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek | TAK |  |
| 7 | Komora wyposażona w czujnik przepełnienia | TAK |  |
| 8 | Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy | TAK |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki z programowaną 5-cio stopniową regulacją intensywności poruszania niezależnie w każdym kroku programu | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy i interfejsem użytkownika w języku polskim | TAK |  |
| 12 | System kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia | TAK |  |
| 13 | Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. Wstępne podgrzewanie odczynników w komorze do 35°C | TAK |  |
| 14 | System automatycznej rotacji odczynników odbywający się bez nadzoru w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania | TAK |  |
| 15 | Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika | TAK |  |
| 16 | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu | TAK |  |
| 17 | Dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
| 18 | Dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w bule z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
| 19 | Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania minimum dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | TAK |  |
| 20 | Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami | TAK |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika | TAK |  |
| 22 | Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min do minimum 90 godzin | TAK |  |
| 23 | Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |  |
| 24 | Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |  |
| 25 | Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników | TAK |  |
| 26 | Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie | TAK |  |
| 27 | Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie | TAK |  |
| 28 | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych | TAK |  |
| 29 | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia | TAK |  |
| 30 | Układ kontroli filtra węglowego | TAK |  |
| 31 | Kosze do uporządkowanego układania standardowych kasetek – 2 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 kasetek | TAK |  |
| 32 | Urządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanie | TAK |  |
| 33 | Wymiary maksymalne: 730 x 600 x 1400 (szer. x gł. x wys.) | TAK |  |
| 34 | Waga max. 180kg. | TAK |  |
| 35 | Zestaw niezbędnych odczynników do napełniania procesora i pierwszego uruchomienia | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….							     …………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy