Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 17

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Pakiet nr 38 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze ok. 17cm x 24,5cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 myjki w rozmiarze 17 cm x 24,5 cm.

- Pakiet nr 38 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści grubość myjek ok. 3mm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 42 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji 99,999%, opór 1,0 przy 30 l/min?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 42 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji 99,999%, wydajność nawilżania 32 mg/l H2O, opór 1,0 przy 30 l/min?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 42 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, opór przepływu 1,2 przy 30 l/min, skuteczność nawilżania 24,0 mg H2O przy Vt 500ml, objętość oddechowa 150-300 ml, waga 13g?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 43 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski wyposażone w poduszkę zapewniającą precyzyjne dopasowanie z twarzą pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 43 poz. 1 maski wyposażone w poduszkę zapewniającą dopasowanie z twarzą pacjenta.

- Pakiet nr 45 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści objętość resuscytatora 280ml, rezerwuar 1600ml, objętość wyrzutowa > 10ml?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 45 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści objętość resuscytatora 600ml, rezerwuar 1600ml, objętość wyrzutowa > 150ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 2 objętość resuscytatora 600ml, rezerwuar 1600ml, objętość wyrzutowa > 150ml.

- Pakiet nr 45 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści objętość resuscytatora 1650ml, rezerwuar 2000ml, objętość wyrzutowa > 600ml, zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 45, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści sterylizację wszystkich elementów za wyjątkiem rezerwuaru? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 45, pozycja 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści z zastosowaniem dodatkowej złączki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 45 pozycja 2, 3, 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby worek był wyposażony w "w pasek zabezpieczający przed możliwością wyślizgnięcia się z dłoni"?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 51 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 54 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, oporze przepływu 0,5 przy 30 l/min oraz wadze 9g?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 60 pozycja 3

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Pakietu nr 60 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 61 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń rozciągliwą w zakresie ok. 60-150mm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 63 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160cm oraz dodatkowej rury o długości 80cm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 88 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o następującej specyfikacji:

o Myjka nasączona środkiem myjącym

o Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części

o Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

o Wykonana w całości z poliestru

o Rozmiary 17cm x 24,5 cm

o Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)

o Wyrób jednorazowy

o Nie zawiera lateksu

o Opakowanie 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 88 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "Czystośc mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aurerus oraz Escherichia coli"?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 88 pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu nr 88 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odp.: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Formularza cenowego w Pakiecie nr 88 poprzez wydzielenie do osobnego pakietu poz. nr 2.

- Pakiet nr 88 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20ml roztworem chlorheksydyny, o rozmiarze 10x10x2,5cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 88 poz. 3 gąbkę nasączoną 20ml roztworem chlorheksydyny, o rozmiarze 10x10x2,5cm.

- Pakiet nr 97 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w 1 opakowaniu zapakowane razem następujące elementy: 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3 ml żelu nawilżającego jamę ustną, zawierającego w składzie m. in. aloes, który ma właściwości łagodzące. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej, który pomaga zmniejszyć ryzyko VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 97 poz.1  zestaw do toalety jamy ustnej o powyższym składzie.

- Pakiet nr 97 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w 1 opakowaniu zapakowane razem następujące elementy: 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania pod kątem 45o, z 2 otworami ssącymi oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3 ml żelu nawilżającego jamę ustną, zawierającego w składzie m. in. aloes, który ma właściwości łagodzące. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej, który pomaga zmniejszyć ryzyko VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 97 poz. 1 zestaw do toalety jamy ustnej o powyższym składzie.

- Pakiet nr 97 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w 1 opakowaniu zapakowane razem następujące elementy: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z dwoma otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania pod kątem 45o, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 3 ml żelu nawilżającego jamę ustną, zawierającego w składzie m. in. aloes, który ma właściwości łagodzące. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej, który pomaga zmniejszyć ryzyko VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 97 poz. 2 zestaw do toalety jamy ustnej o powyższym składzie.

- Pakiet nr 97 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w 1 opakowaniu zapakowane razem następujące elementy: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z dwoma otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania pod kątem 45o, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 3 ml żelu nawilżającego jamę ustną, zawierającego w składzie m. in. aloes, który ma właściwości łagodzące. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej, który pomaga zmniejszyć ryzyko VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 97 poz. 2 zestaw do toalety jamy ustnej o powyższym składzie.

- Pakiet nr 97 pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "skuteczność w redukcji VAP potwierdzona badaniami klinicznymi"?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 104 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaskę mocującą z zintegrowanym plastikowym uchwytem do mocowania?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

- Pakiet nr 104 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaskę mocującą jednorazową, przeznaczoną dla jednego pacjenta?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman