Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2020	 Katowice dnia: 2020-05-18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 28

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Pakiet 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

Przeznaczenie: 	respiratory i aparaty do znieczulenia

Opór przepływu 	przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O

Objętość oddechowa VT 	150 - 1500 ml

Masa 	35,6 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 	55 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej 	>99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej 	>99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 	37 mg/l H2O przy Vt=500ml

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza 	22M/15F - 22F/15M

Port kapno 	luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem

Czas stosowania 	do 24 godz.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet 42 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny  filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  objętość wewnętrzna 55 ml ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 3 - Pakiet 42 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno wirusowy pediatryczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny o następujących parametrach?

Przeznaczenie: 	respiratory i aparaty do znieczulenia

Materiał obudowy SBC

Opór przepływu	przy 30l /min 2,4 cm H2O

Objętość oddechowa VT	70 - 250 ml

Masa	21 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa)	30 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej	99,9999%

Skutecznośc filtracji wirusowej	99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 	przy Vt=250ml 33,6 mg/l

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza	22MM/15F - 22F/15M

Port kapno	luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym

Czas stosowania	do 24 godz.

Opakowanie zbiorcze	50 szt

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 4 - Pakiet 45 poz 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 45 poz.1 resuscytator o objętości worka 220ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 1 resuscytator o objętości worka 220ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 5 - Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści  maskę krtaniową spełniającą parametry Siwz zapakowane w  folia/papier z elementami usztywniającymi, które zabezpieczają elementy maski przed jej uszkodzeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 51 poz. 1 maskę krtaniową spełniającą parametry SIWZ zapakowaną w opakowanie folia/papier z elementami usztywniającymi, które zabezpieczają elementy maski przed jej uszkodzeniem.

Pytanie 6 - Pakiet 52

Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej z dodatkowym wbudowanym kanałem gastrycznym renomowanej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski, spełniającej pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 52 poz. 1 maskę krtaniową o powyższych parametrach.

Pytania 7 - Pakiet 54

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii o następujących parametrach?

Zastosowanie	dla dorosłych i dzieci >15kg oddychających samodzielnie

Objętość oddechowa VT	50 - 1000 ml

Opór przepływu	0,63cm H2O przy 30l/min

1,8 cm H2O przy 60l/min

3,5 cmH2O przy 90l/min

Masa	8,4 g

Przestrzeń martwa	15 ml

Nawilżanie	po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml

po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml

Port do odsysania z zatyczką	umieszczony centralnie

Średnica portu do odsysania 	6,1 mm

Powierzchnia wymiennika	> 500 cm2

Wkład celulozowy	higroskopowy

Złącza	15mmF - do rurki tracheostomijnej

stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom.

Port do drenu tlenowego 	5,5 mmM

Czas stosowania	do 24 godz.

Opakowanie	pojedyncze blister-pack

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 54 poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci o powyższych parametrach.

Pytanie 8 - Pakiet 59 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z dwóch rur rozciągliwych w zakresie od  ok.60  do 180 cm, trzecia rura rozciągliwa w zakresie 30-90 cm z workiem oddechowym 2l, czysty mikrobiologicznie, z dwoma portami na trójniku Y, przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Lub

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z 2 rur rozciągliwych o dł 200cm, trzecia rura 150 cm, z workiem oddechowym 2  l, czysty mikrobiologicznie,  z dwoma portami na trójniku Y ,przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 59 poz. 2 obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z 2 rur rozciągliwych o dł. 200cm, trzecia rura 150cm, z workiem oddechowym 2l, czysty mikrobiologicznie, z dwoma portami na trójniku Y, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 9 - Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści anestetyczny obwód oddechowy  pediatryczny składający się z 2 rur rozciągliwych do 180 cm i dodatkowej  gałęzi do 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 63 poz. 1 anestetyczny obwód oddechowy pediatryczny składający się z 2 rur rozciągliwych do 180cm i dodatkowej gałęzi do 150cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 10 - Pakiet 105 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową łyżkę do videolaryngoskopu King Vision w rozmiarze 3 (uniwersalny dla dorosłych) czysto mikrobiologicznie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 105 poz. 1 łyżkę do videolaryngoskopu King Vision w rozmiarze 3 (uniwersalny dla dorosłych) czysto mikrobiologicznie.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman