[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



[image: image2.jpg]


[image: image1.png]
         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Przetarg Nieograniczony  : 25/25PN / 2020

Załącznik A do SIWZ  -  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Załącznik nr 1.  -  Aparat USG.     
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych
TAK / NIE*
	Punktacja dodatkowa za jakość
	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

	1
	2
	3
	
	4

	I
	
	WYMAGANIA FUNKCJONALNE (MINIMALNE) - WARUNEK

	
	Aparat ultrasonograficzny 
	TAK
	
	

	
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. 
Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu.
	TAK
	
	

	
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:


	
	
	

	1
	Aparat przewoźny o stabilnej konstrukcji, umieszczony na ruchomym wózku, koła jezdne aparatu wyposażone w hamulce. 

Masa aparatu max.120 kg
Zasilanie 230V+/- 10%
	TAK
	≤ 110 kg – 5 pkt
	

	2
	Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne ( nie UPS ) pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenia go w czasie maks. 60 sek. oraz przewożenie systemu w stanie uśpienia, bez konieczności wyłączania aparatu. 
	TAK
	≤ 30 s – 5 pkt
	

	3
	Aparat wyposażony w monitor LCD, QLED, WLED lub OLED o przekątnej min. 22 cali, rozdzielczość min. 1920x1080 px, monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku z możliwością regulacji góra- dół, prawo- lewo, pochył przód- tył, możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu. 
	TAK
	≥ 24 cali – 10 pkt
	

	4
	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu, pozwalający na zmianę parametrów przy pomocy dotyku (jak w tablecie) min. 10”
	TAK
	> 10” – 10 pkt
	

	5
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym oraz wysuwana z panelu sterowania.
	TAK
	
	

	6
	Min. 4 aktywne równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych
	TAK
	
	

	7
	Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens do badań układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i naczyniowych. Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział od 2,0 – min. 18,0 MHz (+/- 1,0 MHz). Długość czoła głowicy min. 40 mm. Liczba elementów akustycznych  min. 960. Obrazowanie harmoniczne,  Obrazowanie trapezowe
	TAK
	Długość czoła głowicy ≥ 50 mm – 10 pkt
Liczba elementów akustycznych  min. 1500 – 5 pkt
	

	8
	Głowica liniowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych – żyły / tętnice, układu mięśniowo-szkieletowego, małych narządów i powierzchownych o zakresie częstotliwości od 3.0 – min. 10.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 192; długość głowicy (FOV)  min. 40 mm ( +/- 1 mm ). Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej.
	TAK
	Górna granica zakresu częstotliwości ≥ 12.0 MHz – 10 pkt
Liczba elementów akustycznych > 250 – 5 pkt
	

	9
	Głowica liniowa objętościowa, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości od 5.0 – min. 13.0 MHz (+/- 1 MHz); liczba elementów akustycznych min. 192; pole widzenia głowicy min. 35 mm
	TAK
	Liczba elementów akustycznych > 250 – 5 pkt
	

	10
	Głowica convex do badań narządów jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens:                  Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości od 1,0 – min. 5,0 MHz. Liczba elementów akustycznych min. 190. Kąt pola widzenia głowicy min. 70°. Trybu obrazowania ze środkami kontrastującymi. Efektywna płaszczyzna skanu max. 56 mm. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej.
	TAK
	Kąt widzenia głowicy ≥ 90° – 10 pkt
	

	 II
	
	PARAMETRY OGÓLNE – TECHNICZNE (MINIMALNE) - WARUNEK

	1
	Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat
	TAK
	
	

	2
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB, formaty zapisu  m.in. DICOM, AVI, JPG 
	TAK
	
	

	3
	Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min.  DICOM, AVI, JPG
	TAK
	
	

	4
	Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm
	TAK
	> 45 cm – 10 pkt
	

	5
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	
	

	6
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy)
	TAK / NIE
	NIE – 0 pkt                TAK – 10 pkt
	

	7
	Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 500 000
Dynamika aparatu min. 310 dB
Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1300 Hz
	TAK
	Częstotliwość > 2500 Hz – 5 pkt
	

	8
	Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych
	TAK
	
	

	9
	Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,5m/s do 0 oraz od 0 do +9,5 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s.
	TAK
	
	

	10
	Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	TAK
	
	

	11
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm
	TAK
	
	

	12
	Tryb Triplex  (B+ CD/PD + PWD)
	TAK
	
	

	13
	Doppler Tkankowy Kolorowy Spektralny oraz kolorowy
	TAK
	
	

	14
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	
	

	15
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz  B-mode + Color Doppler
	TAK
	
	

	16
	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań: jamy brzusznej,  badań naczyniowych,  badań małych narządów, badań układu mięśniowo-szkieletowego, badań urologicznych, badań TCD oraz badań w procedurach interwencyjnych
	TAK
	
	

	17
	Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii pozwalający na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem.
	TAK
	
	

	18
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x
	TAK
	
	

	19
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	
	

	20
	Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	
	

	21
	Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu ( korekcja kąta) 
	TAK
	Automatyczne wstawianie bramki i korekcja kierunku – 10 pkt
	

	22
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	TAK
	
	

	23
	Praca w trybie  wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich  zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych.
	TAK
	
	

	24
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy oraz poprawiające rozdzielczość kontrastową.
	TAK
	
	

	25
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów  przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR)
	TAK
	
	

	26
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	TAK
	
	

	27
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach
	TAK
	
	

	28
	Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD
	TAK
	
	

	29
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	TAK
	
	

	30
	Obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR. Możliwość pobierania akwizycji 3D zarówno w sposób “wachlarzowy” jak i liniowy.
	TAK
	
	

	31
	Oprogramowanie do obrazowania 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 22 VPS
	TAK
	
	

	32
	Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media z możliwością przypisywania do raportu
	TAK
	
	

	33
	Obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie
	TAK
	
	

	34
	Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) 
	TAK
	
	

	35
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	TAK
	
	

	36
	Aplikacja wykorzystująca technologię 3D do wizualizacji i oceny ilościowej całkowitej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej.
	TAK / NIE
	NIE – 0 pkt
TAK – 20 pkt
	

	37
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop)  dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund
	TAK
	
	

	38
	Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 14 m/s. (przy zerowym kącie bramki)
	TAK
	≥ 20 m/s – 10 pkt
	

	39
	Możliwość podłączenia elektrod EKG
	TAK
	
	

	IV
	
	ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY - WARUNEK

	1
	Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice.
	TAK
	
	

	V
	
	INNE WARUNKI, W TYM GWARANCJA I SERWIS

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice i printer) min. 36 miesięcy
	TAK
	Za każdy dodatkowy miesiąc > 36 miesięcy – 1 pkt
	

	3
	Pogwarancyjna opieka serwisowa co najmniej 1 rok po upływie terminu gwarancji obejmująca wymianę materiałów i części eksploatacyjnych zalecanych do wymiany prze producenta, wykonywanie napraw, kalibracji i konserwacji, wykonywanie okresowych przeglądów i ew. aktualizacja oprogramowania
	TAK / NIE
	NIE – 0 pkt
TAK – 10 pkt.
	

	4
	Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat potwierdzone przez producenta 
	TAK
	
	

	5
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym 
	TAK
	
	

	6
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni
	TAK
	
	

	7
	Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	
	

	8
	Wykonawca posiadający autoryzację producenta  oferowanego sprzętu oraz zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski
	TAK
	
	


Uwagi : 
W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy.

Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

          (podpis i pieczęć) 

Data:..............................................................
· Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .

· Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.







Strona 4 z 8

[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




