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Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Przetarg Nieograniczony  : 26/26PN / 2020

Załącznik A do SIWZ  -  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Aparat RTG  - Typ Telekomando

	LP
	Parametr wymagany
	Wartość graniczna
	Waga parametru
	Parametr oferowany

	I. INFORMACJE OGÓLNE DO APARATU TELEKOMANDO
	
	

	1. 
	Jeden wspólny certyfikat CE lub deklaracja zgodności na cały aparat RTG, lub osobne certyfikaty na cały aparat RTG i przenośne detektory cyfrowe.
	TAK
	Bez punktacji
	

	2. 
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.

Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,
	TAK
	Bez punktacji
	

	3. 
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:


	Podać
	Bez punktacji
	

	II. Ścianka zdalnie sterowana
	
	

	4. 
	Zakres pochylania 
	≥  +90° do -90°
	Bez punktacji
	

	5. 
	Prędkość pochylania 
	≥ 5.0 °/s
	Bez punktacji
	

	6. 
	Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym)
	˂65 cm
	65 – 0pkt.
< 65 -20pkt.
	

	7. 
	Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) 
	≥ 100 cm
	Bez punktacji
	

	8. 
	Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami
	TAK
	Bez punktacji
	

	9. 
	Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu
	≤ 55 cm
	Bez punktacji
	

	10. 
	Długość blatu 
	≥ 210 cm
	Bez punktacji
	

	11. 
	Szerokość blatu 
	≥ 70 cm
	≥ 75 – 10 pkt.
          < 75 -   0pkt.
	

	12. 
	Obszar blatu przezierny dla promieniowania
	≥ 175 cm x 55 cm
	Bez punktacji
	

	13. 
	Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki: 
	+/- 15 cm
	≥17cm  – 10pkt. 

< 17cm  – 0pkt.
	 

	14. 
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu ścianki 
	+/- 80cm 
	Bez punktacji
	

	15. 
	Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem wszystkich ruchów 
	≥  240 kg
	≥ 265 kg – 10 pkt

< 265 kg – 0 pkt
	

	16. 
	Pochłanialność blatu, ekwiwalent
	≤ 0,70 mm Al
	≤ 0,5 mm Al. – 10 pkt

> 0,5 mm Al. – 0 pkt
	

	17. 
	Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki
	TAK
	Bez punktacji
	

	18. 
	Zakres skręcenia kołpaka 
	≥ +90° do  –180°
	Bez punktacji
	

	19. 
	Minimalne SID ustawiane silnikowo 
	≤ 115 cm
	Bez punktacji
	

	20. 
	Maksymalne SID ustawiane silnikowo: 
	≥ 180 cm
	Bez punktacji
	

	21. 
	Projekcje skośne, zakres kątów
	≥ +/- 40°
	Bez punktacji
	

	22. 
	Sterowanie ruchami systemu:

· z konsoli operatora w sterowni

· z mobilnej konsoli w pokoju badań

· z pulpitu umieszczonego na ściance
	TAK
	Bez punktacji
	

	23. 
	Odległość blat stołu – detektor 
	≤ 12 cm
	> 9,5cm – 0pkt.

≤ 9,5cm – 15 pkt. 
	

	24. 
	Minimalna odległość środek detektora – krawędź blatu 
	≤ 45 cm
	Bez punktacji
	

	25. 
	Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe
	≥ 12:1, 80 l/cm
	Dwie kratki wymieniane automatycznie przy zmianie SID – 10 pkt

kratka ze stałą lub zmienną ogniskową – 0 pkt
	

	26. 
	Zautomatyzowane usuwanie kratki z wiązki promieniowania (bez konieczności manualnego usuwania kratki przez technika)
	TAK/NIE
	TAK – 15 pkt

NIE – 0 pkt
	

	27. 
	System AEC w ściance
	TAK
	Bez punktacji
	

	28. 
	Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym i/lub nożnym
	TAK
	Bez punktacji
	

	29. 
	Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym 
	TAK
	Bez punktacji
	

	30. 
	Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG (wymienne końcówki min. 2ch różnych kształtów)
	TAK
	Bez punktacji
	

	31. 
	Maksymalna siła ucisku
	≥ 160 N
	≥ 200 N – 10 pkt

< 200 N – 0 pkt
	

	32. 
	Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji
	TAK
	Bez punktacji
	

	33. 
	Akcesoria: min. 2 uchwyty dla pacjenta; podnóżek, uchwyty na nogi pacjenta do badań urologicznych/ginekologicznych (akcesoria demontowalne)
	TAK
	Bez punktacji
	

	34. 
	Waga podnóżka
	≤ 10 kg
	≤  6 kg – 10 pkt

> 6 kg – 0 pkt
	

	III. Lampa RTG i kolimator
	
	

	35. 
	Wielkość ogniska małego
	≤ 0,6
	Bez punktacji
	

	36. 
	Wielkość ogniska dużego
	≤ 1,2
	Bez punktacji
	

	37. 
	Nominalna moc małego ogniska
	≥ 24 kW
	Bez punktacji
	

	38. 
	Nominalna moc dużego ogniska
	≥ 60 kW
	Bez punktacji
	

	39. 
	Pojemność cieplna anody
	≥ 600 kHU
	Bez punktacji
	

	40. 
	Szybkość chłodzenia anody
	≥ 125 kHU/min
	Bez punktacji
	

	41. 
	Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG
	≥ 2,0 MHU
	Bez punktacji
	

	42. 
	Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody 
	≥ 3000 obr./min
	Bez punktacji
	

	43. 
	Miernik dawki DAP
	TAK
	Bez punktacji
	

	44. 
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji, wyposażony w oświetlenie LED
	TAK
	Bez punktacji
	

	45. 
	Zmotoryzowane (automatyczne) wprowadzanie dodatkowej filtracji min. 1 mm Al + 0,1 mm Cu, 1mm Al + 0,2 mm Cu, 2 mm Al
	TAK
	Bez punktacji
	

	46. 
	Kamera do monitorowania pacjenta, z wyświetlaniem obrazu na konsoli operatora lub zewnętrzny monitoring
	TAK
	Kamera zintegrowana z kolimatorem wyświetlająca obraz na konsoli operatora – 10 pkt

Zewnętrzny monitoring z dodatkowym monitorem – 0 pkt
	

	IV. Generator RTG
	
	

	47. 
	Generator wysokiej częstotliwości 
	≥ 300 kHz
	≥ 400 kHz – 10 pkt

< 400 kHz – 0 pkt
	

	48. 
	Moc generatora
	≥ 65 kW
	Bez punktacji
	

	49. 
	Max prąd w radiografii
	≥ 800 mA
	Bez punktacji
	

	50. 
	Max wartość mAs
	≥ 850 mAs
	≥ 1000 mAs – 10 pkt

< 1000 mAs – 0 pkt
	

	51. 
	Zakres napięć w radiografii
	≥ 40 - 150 kV
	Bez punktacji
	

	52. 
	Najkrótszy czas ekspozycji 
	≤ 1 ms
	Bez punktacji
	

	53. 
	W radiografii min. technika 1,2,3 - punktowa
	TAK
	Bez punktacji
	

	54. 
	Zakres napięć we fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej 
	≥ 40 – 120 kV
	≥ 40 – 125 kV – 10 pkt

< 40 – 125 kV – 0 pkt
	

	55. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej 
	≥ 60 mA
	≥ 99 mA – 15 pkt

< 80-98 mA – 0 pkt
	

	56. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej
	≥ 10 mA
	Bez punktacji
	

	57. 
	Maksymalna częstotliwość pracy w trybie fluoroskopii impulsowej
	≥ 15 p/s
	Bez punktacji
	

	58. 
	Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki
	TAK
	Bez punktacji
	

	V. MONITORY wyświetlające obraz fluoroskopii
	
	

	59. 
	Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku w pokoju badań
	TAK
	Bez punktacji
	

	60. 
	Rozdzielczość monitorów
	≥ 1280 x 1024
	Bez punktacji
	

	61. 
	Przekątna ekranu każdego monitora
	≥ 19’’
	Bez punktacji
	

	VI. Detektor ZINTEGROWANY W TELEKOMANDO
	
	

	62. 
	Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych
	TAK
	Bez punktacji
	

	63. 
	Wymiary pola aktywnego detektora 
	≥ 42 cm x 42 cm
	Bez punktacji
	

	64. 
	Matryca aktywna detektora
	≥ 9.0 mln pikseli
	Bez punktacji
	

	65. 
	Rozmiar piksela
	≤ 140 µm
	Bez punktacji
	

	66. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16 bit
	Bez punktacji
	

	67. 
	Akwizycja fluoroskopii min. na największym polu detektora oraz dwóch powiększeniach
	TAK
	Bez punktacji
	

	68. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej – CsI 
	TAK
	Bez punktacji
	

	69. 
	Wartość współczynnika DQE 
	≥ 75%
	Bez punktacji
	

	70. 
	Automatyczne zapisywanie dawki
	TAK
	Bez punktacji
	

	71. 
	Możliwość stosowania zamiennika oferowanego detektora cyfrowego – podać model i producenta co najmniej 1 zamiennika (poprzez zamiennik uznaje się detektor innego producenta niż zaoferowany w pełni kompatybilny z oferowanym aparatem)
	TAK
	Bez punktacji
	

	VII. Detektor PRZENOŚNY 1 – 43 x 43 cm
	
	

	72. 
	Wymiary pola aktywnego detektora 
	≥ 42.0 x 42.0 cm
	Bez punktacji
	

	73. 
	Matryca aktywna detektora
	≥ 9,0 mln pikseli
	≥ 11,0 mln pikseli – 10 pkt

< 11,0 mln pikseli – 0 pkt
	

	74. 
	Rozmiary piksela
	≤ 130 µm
	≤ 128 µm – 10 pkt

> 128 µm – 0 pkt
	

	75. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16 bit
	Bez punktacji
	

	76. 
	Rozdzielczość przestrzenna
	≥ 3.9 pl/mm
	Bez punktacji
	

	77. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej – CsI
	TAK
	Bez punktacji
	

	78. 
	Wartość współczynnika DQE
	≥ 65%
	Bez punktacji
	

	79. 
	Grubość detektora
	≤ 15.5 mm
	Bez punktacji
	

	80. 
	Waga detektora
	≤ 4.0 kg
	Bez punktacji
	

	81. 
	Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni 
	≥ 150 kg
	Bez punktacji
	

	82. 
	Wytrzymałość na obciążenie na średnicy 40 mm
	≥ 100 kg
	Bez punktacji
	

	83. 
	Obrazowanie przy użyciu detektora przenośnego z dowolnym RTG posiadanym przez Zamawiającego
	TAK
	Bez punktacji
	

	84. 
	Podłączenie i współpraca detektora z posiadaną przez Zamawiającego stacją akwizycyjną przy stacjonarnym aparacie RTG lub dostarczenie nowej spełniającej wymagania określone w punkcie 137
	TAK
	Bez punktacji
	

	VIII. Detektor PRZENOŚNY 2 – 43 x 43 cm
	
	

	85. 
	Wymiary pola aktywnego detektora
	≥ 42.0 x 42.0 cm
	Bez punktacji
	

	86. 
	Detektor bezprzewodowy
	TAK
	Bez punktacji
	

	87. 
	Matryca aktywna detektora
	≥ 9,0 mln pikseli
	≥ 11,0 mln pikseli – 10 pkt

< 11,0 mln pikseli – 0 pkt
	

	88. 
	Rozmiary piksela
	≤ 130 µm
	≤ 128 µm – 10 pkt

> 128 µm – 0 pkt
	

	89. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16 bit
	Bez punktacji
	

	90. 
	Rozdzielczość przestrzenna
	≥ 3.9 pl/mm
	Bez punktacji
	

	91. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej – CsI
	TAK
	Bez punktacji
	

	92. 
	Wartość współczynnika DQE
	≥ 65%
	Bez punktacji
	

	93. 
	Grubość detektora
	≤ 15.0 mm
	Bez punktacji
	

	94. 
	Waga detektora
	≤ 4.0 kg
	≤ 3,5 kg – 10 pkt

> 3.5 kg – 0 pkt
	

	95. 
	Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni
	≥ 250 kg
	≥ 300 kg – 10 pkt

< 300 kg – 0 pkt
	

	96. 
	Wytrzymałość na obciążenie na średnicy 40 mm
	≥ 120 kg
	≥ 150 kg – 10 pkt

< 150 kg – 0 pkt
	

	97. 
	Klasa ochronności min. IP66
	TAK
	Bez punktacji
	

	98. 
	Wbudowana pamięć do obrazowania poza zasięgiem WiFi 
	≥ 100 obrazów
	≥ 200 obrazów – 10 pkt

< 200 obrazów – 0 pkt
	

	99. 
	Obrazowanie przy użyciu detektora przenośnego z dowolnym RTG posiadanym przez Zamawiającego
	TAK
	Bez punktacji
	

	100. 
	Podłączenie i współpraca detektora z posiadaną przez Zamawiającego stacją akwizycyjną przy stacjonarnym aparacie RTG lub dostarczenie nowej spełniającej wymagania określone w punkcie 137
	TAK
	Bez punktacji
	

	101. 
	System sygnalizacji stanu detektora za pomocą wbudowanego w detektor wyświetlacza (komunikacja, stan naładowania, tryb działania)
	TAK
	Bez punktacji
	

	102. 
	Wyświetlanie na dedykowanej konsoli min: stanu połączenia z detektorem, stanu naładowania baterii, ostrzeżenia o niskim stanie baterii
	TAK
	Bez punktacji
	

	IX DETEKTOR PRZENOŚNY 3 – 24 X 30 cm

	103. 
	Wymiary pola aktywnego detektora
	≥ 22.5 x 29.0 cm
	Bez punktacji
	

	104. 
	Wymiary zewnętrzne
	≤ 27.0 x 33.0 cm
	Bez punktacji
	

	105. 
	Detektor bezprzewodowy
	TAK
	Bez punktacji
	

	106. 
	Matryca aktywna detektora
	≥ 3,5 mln pikseli
	≥ 4,0 mln pikseli – 10 pkt

< 4,0 mln pikseli – 0 pkt
	

	107. 
	Rozmiary piksela
	≤ 130 µm
	≤ 128 µm – 10 pkt

> 128 µm – 0 pkt
	

	108. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16 bit
	Bez punktacji
	

	109. 
	Rozdzielczość przestrzenna
	≥ 3.9 pl/mm
	Bez punktacji
	

	110. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej – CsI
	TAK
	Bez punktacji
	

	111. 
	Wartość współczynnika DQE
	≥ 65%
	Bez punktacji
	

	112. 
	Grubość detektora
	≤ 15.0 mm
	Bez punktacji
	

	113. 
	Waga detektora
	≤ 2.0 kg
	≤ 1,57kg – 10 pkt

> 1.7 kg – 0 pkt
	

	114. 
	Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni
	≥ 250 kg
	≥ 300 kg – 10 pkt

< 300 kg – 0 pkt
	

	115. 
	Wytrzymałość na obciążenie na średnicy 40 mm
	≥ 120 kg
	≥ 150 kg – 10 pkt

< 150 kg – 0 pkt
	

	116. 
	Klasa ochronności min. IP66
	TAK
	Bez punktacji
	

	117. 
	Wbudowana pamięć do obrazowania poza zasięgiem WiFi 
	≥ 100 obrazów
	≥ 200 obrazów – 10 pkt

< 200 obrazów – 0 pkt
	

	118. 
	Obrazowanie przy użyciu detektora przenośnego z dowolnym RTG posiadanym przez Zamawiającego
	TAK
	Bez punktacji
	

	119. 
	System sygnalizacji stanu detektora za pomocą wbudowanego w detektor wyświetlacza (komunikacja, stan naładowania, tryb działania)
	TAK
	Bez punktacji
	

	120. 
	Wyświetlanie na dedykowanej konsoli min: stanu połączenia z detektorem, stanu naładowania baterii, ostrzeżenia o niskim stanie baterii
	TAK
	Bez punktacji
	

	X. Konsola technika RTG
	
	

	121. 
	Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki
	TAK
	Bez punktacji
	

	122. 
	Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa
	TAK
	Bez punktacji
	

	123. 
	Wirtualna kolimacja na obrazie LIH
	TAK
	Bez punktacji
	

	124. 
	Joysticki umożliwiające zmianę prędkości poszczególnych ruchów, zabezpieczone przed przypadkową aktywacją
	TAK
	Bez punktacji
	

	125. 
	Pamięć obrazów diagnostycznych w pełnej rozdzielczości matrycy detektora ≥ 10000
	TAK
	Bez punktacji
	

	126. 
	Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej
	≥ 10 obr/s
	≥ 12 obr/s – 10 pkt

< 12 obr/s – 0 pkt
	

	127. 
	Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora 
	≥ 15 obr/s
	Bez punktacji
	

	128. 
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych
	TAK
	Bez punktacji
	

	129. 
	Ilość programów anatomicznych ≥ 250
	TAK
	Bez punktacji
	

	130. 
	Nagrywarka CD i / lub DVD
	TAK
	Bez punktacji
	

	131. 
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna
	TAK
	Bez punktacji
	

	132. 
	Obsługa protokołów DICOM: 

· DICOM Send

· DICOM Print
· DICOM Storage

· DICOM Worklist / MPPS
	TAK
	Bez punktacji
	

	133. 
	Funkcje obróbki obrazów min:

· obrót obrazów (opisać),

· lustrzane odbicie,

· powiększenie (zoom),

· funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu),

· dodawanie komentarzy
	TAK
	Bez punktacji
	

	134. 
	Pomiar odległości i kątów
	TAK
	Bez punktacji
	

	135. 
	Analiza zdjęć odrzuconych
	TAK
	Bez punktacji
	

	136. 
	Osobna konsola technika 1 do zaoferowanych przenośnych detektorów wraz z software do ich obsługi w języku polskim, minimum:

· Procesor Intel® Core™ i5*
· Pamięć RAM  4GB
· Karta graficzna Intel GMA 900 / Geforce2 MX / Radeon 7000, pamięć karty graficznej 256MB*

· dysk SSD 128 GB + HDD 2 TB

· system operacyjny Windows 8
· klawiatura i mysz
· monitor 20’’

* lub równoważne
	TAK
	Bez punktacji
	

	137. 
	Osobna konsola technika 2 (mobilna w postaci tabletu) do zaoferowanych przenośnych detektorów wraz z software do ich obsługi w języku polskim, minimum:

· Procesor Intel® Core™ i3

· Pamięć RAM  4GB

· Karta graficzna Intel GMA 900 / Geforce2 MX / Radeon 7000, pamięć karty graficznej 256MB

· system operacyjny Windows 10

· stacja dokująca dla tabletu

· dedykowane etui ochronne, chroniące przed upadkiem

· przekątna tabletu min. 12”
· monitor min. 20’’
· klawiatura i mysz
* lub równoważne
	TAK
	Bez punktacji
	

	138. 
	Funkcjonalności software do obsługi dodatkowych detektorów przenośnych:

· Obsługa oprogramowania w języku polskim

· Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów:
zmiana zaczernienia i kontrastu

- obracanie obrazu

- prezentacja pozytyw-negatyw

- obrót obrazu o dowolny kąt

- pomiary odległości i kątów

- histogram obrazu
· Możliwość importu badań z zewnętrznych nośników

· Możliwość rejestracji pacjentów

· Możliwość dołączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania do obrazu przed i po ekspozycji

· Możliwość eksportu badań na nośniki zewnętrzne

· Możliwość zdalnego połączenia ze stacją technika i przeprowadzenia zmiany jej ustawień (w przypadku udostępnienia łącza)

· Możliwość edycji programów anatomicznych

· Możliwość wyboru wielu obszarów anatomicznych do wykonania ekspozycji jednoczasowo np. [klatka AP i klatka bok], [czaszka AP, czaszka LT bok, czaszka RT bok] bez konieczności ich indywidualnego wyboru oraz z możliwością edycji

· Możliwość przeniesienia zdjęcia pomiędzy pacjentami np. w przypadku wybrania nieodpowiedniego pacjenta bez potrzeby wykonywania kolejnej ekspozycji

· Możliwość dodawania do zdjęć predefiniowanych komentarzy

· Wyświetlany na ekranie pasek wskazujący poziom dawki dla wykonanej ekspozycji pozwalający ocenić czy była ona odpowiednia w stosunku do badanego obszaru

· Możliwość dodawania nowych projekcji do badania podczas oczekiwania na ekspozycję

· Wyświetlanie sugerowanych parametrów ekspozycji w zależności od wybranego programu anatomicznego i sylwetki pacjenta

· Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa minimalizująca wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu przy zdjęciach przyłóżkowych i wolnych projekcjach
	TAK
	Bez punktacji
	

	139. 
	Możliwość rozbudowy (na dzień składania oferty) o funkcjonalność opartej o AI automatycznej analizy obrazu płuc ze wskazaniem podejrzanych obszarów pozwalająca na szybkie określenie stanu pacjenta (dotyczy software’u dodatkowych detektorów przenośnych)
	TAK/NIE
	Tak – 20 pkt

Nie – 0 pkt
	

	XI. INNE
	
	

	140. 
	Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań;
Ochrona RTG, osłony: 
· 1kpl na gonady męskie i żeńskie 1,0mm Pb
· 1kpl fartuch ochronny chirurgiczny + osłona tarczycy 0,5 mm Pb ultralekki, bezołowiowy
· 1 szt okulary ochronne 0.75 mm Pb
	TAK
	Bez punktacji
	

	141. 
	Podłączenie dostarczanego aparatu RTG oraz detektorów do szpitalnego systemu HIS/RIS oraz do systemu archiwizacji PACS
	TAK
	Bez punktacji
	

	142. 
	Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych
	TAK
	Bez punktacji
	

	143. 
	Wykonanie projektu osłon stałych
	TAK
	Bez punktacji
	

	144. 
	Adaptacja i dostosowanie pomieszczenia do oferowanego aparatu RTG
	TAK
	Bez punktacji
	

	145. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej oraz elektronicznej przy dostawie
	TAK
	Bez punktacji
	

	146. 
	Szkolenia dla personelu z obsługi aparatu przez 4 dni po 6 godzin w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
	TAK
	Bez punktacji
	

	147. 
	Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające autoryzację producenta w zakresie dystrybucji oraz serwisu oferowanego sprzętu na terenie Polski
	TAK
	Bez punktacji
	


Uwagi : 
W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy.

Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

          (podpis i pieczęć) 

Data:..............................................................
· Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .

· Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.
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