Zał. nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przeglądu systemu IHI Bernex BPXpro

Zakres prac do realizacji

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia:

- Test szczelności i nacieków oraz test ciśnieniowy linii gazów procesowych i powiązanych komponentów (test nacieku)

- Badanie stanu pułapek chłodzących (chłodnic)

- Badanie stanu wodnego systemu chłodzącego

- Badanie stanu technicznego pieca i powiązanych termopar – czujników temperatury

- Badanie stanu komory reakcyjnej (retorty)  i flanszy reaktora oraz powiązanych termopar

- Badanie stanu taśm grzejnych oraz izolacji

- Badanie stanu oraz regulacja zaworu regulacji przepływu gazów z retorty (miechowego)

- Badanie stanu systemu neutralizacji gazów procesowych (Skrubera)

- Badanie stanu systemu sterowania, automatyki, monitorów i komponentów elektronicznych

- Badanie ogólnego stanu całego systemu CVD

Serwis urządzenia polegający na:

- Demontażu i przeglądzie wszystkich linii grzejnych wraz z liniami gazowymi pomiędzy komorą gazową i stołem roboczym

- Demontażu i przeglądzie wszystkich zaworów systemu grzejnego, czyszczenie i wymiana zastosowanych uszczelnień́/uszczelek

- Demontażu i przeglądzie zaworów i linii układu wylotowego gazów procesowych. Czyszczenie zaworów i linii

- Demontażu i przeglądzie linii obejścia retorty (tzw. bypass)

- Demontażu i przeglądzie procesowych linii pomiarowych ciśnienia wraz z powiązanymi filtrami

- Czyszczeniu pompy próżniowej LRVP wraz ze sprawdzeniem i wymianą poszczególnych elementów (w razie stwierdzenia takiej konieczności)

- Wymiana filtrów olejowych i gazowych pompy próżniowej ORVP wraz z czyszczeniem zbiornika oleju.

- Kontrola generatora chlorku AlCl3

- Demontaż, opróżnienie i oczyszczenie zbiorników reaktorów z cieczami (CH3CN i TiCl4)

- Demontaż i przegląd wszystkich linii płynnych

- Demontaż, rozebranie i czyszczenie przepływomierzy nr 313A1 i 813A1

- Demontaż i przegląd wszystkich zainstalowanych przepływomierzy masowych (MFC), rozłożenie i  czyszczenie powiązanych z nimi zaworów regulacyjnych

- Demontaż i przegląd komory mieszania gazów i powiązanej grzanej procesowej linii gazowej

- Demontaż, przegląd i czyszczenie linii AlCl3 oraz naczynia wyrównawczego

- Opróżnienie i oczyszczenie generatora AlCl3

- Demontaż oraz przegląd linii wylotowej generatora AlCl3

- Demontaż oraz przegląd i czyszczenie systemu linii wentylacyjnej komory mieszacza gazów

- Czyszczenie oraz wymiana zaworów zwrotnych (jeśli będzie konieczna)

- Demontaż oraz przegląd linii w kierunku zbiornika testowego masowego kontrolera przepływu (MFC) oraz powiązanych zaworów odcinających

- Montaż systemu i testy szczelności

- Nawiniecie taśm grzewczych oraz montaż izolacji urządzenia po serwisie

- Napełnienie zbiorników reaktorów (TiCl4/CH3CN) oraz powiązanych masowych przepływomierzy (MFC) płynów

- Wykonanie testu grzania retorty 1

- Testowe uruchomienie przepływomierzy masowych (MFC)

- Uruchomienie krótkiego cyklu procesowego całego systemu

Przegląd ma być wykonany przez autoryzowanego przez producenta serwisanta lub producenta urządzenia BERNEX BPX Pro 325S