PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

Ultrasonograf.

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2020 |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz. | TAK |  |
|  | Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer. | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół. | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800. | TAK |  |
|  | Regulacja panelu sterowania góra-dół. | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. | TAK |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym. | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni. | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 800000 kanałów procesowych. | TAK |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3. | TAK |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB SSD. | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych). | TAK |  |
|  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica). | TAK |  |
|  | Tryb B. | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji min. 2-38cm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych. | TAK |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB. | TAK |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8. | TAK |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie. | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps. | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. | TAK |  |
|  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8. | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°. | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Tryb M. | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym. | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy. | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) min. 400 fps. | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz. | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s. | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30°. | TAK |  |
|  | Kierunkowy Doppler Mocy. | TAK |  |
|  | Doppler Pulsacyjny. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB. | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz. | TAK |  |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm. | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD). | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów . Funkcja inna niż w pkt.52 | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania krzyżowego. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min: - brzusznych - kardiologicznych - ginekologicznych - mięśniowoszkieletowe - położnicze - pediatrycznych - małych narządów - transkranialne - urologicznych - naczyniowych | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej. | TAK |  |
|  | GŁOWICE | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 5-12 MHz -Ilość elementów: min. 128 -szerokość skanu: max 40 mm -obrazowanie trapezowe -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej. | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 68° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej. | TAK |  |
|  | URZĄDZENIA PERYFERYJNE |  |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W. | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 64 -Kąt skanowania: min. 90 °. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58°. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową klawiaturę wysuwaną spod pulpitu operatora. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Głowica liniowa typu „hockey” - zakres częstotliwości pracy 6-15 MHz - ilość elementów min. 128 -szerokość scanu max. 30 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fabrycznie montowaną baterię, pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | 24 miesiące |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze). | max 24 godzin od zgłoszenia |  |
| 3 | Czas naprawy usterki lub awarii. | max 48 godzin od przystąpienia do naprawy |  |
| 4 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy czas wskazany w pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie urządzenie zastępcze. | max 72 godzin od zgłoszenia |  |
| 5 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 6 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 7 | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |