Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy.

Producent/ kraj (podać):

Fabrycznie nowy: TAK

Rok produkcji:	 2019 lub nowszy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EEG | 1 szt. |  |  |  |  |

Parametry techniczno – użytkowe aparatu EEG 32 KANAŁOWEGO z wideometrią i HOLTEREM

| L.p. | Parametr |  | Parametr minimalny wymagany |  |  | Parametr oferowany (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | Tak |  |  |  |
| 2 |  | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 22 |  |  |  |
| 3 |  | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne | 10 |  |  |  |
| 4 |  | Min. 1 wejście SpO2 | Tak |  |  |  |
| 5 |  | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach | Tak |  |  |  |
| 6 |  | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | Tak |  |  |  |
| 7 |  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi | Tak |  |  |  |
| 8 |  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB | Tak |  |  |  |
| 9 |  | Rodzaj transmisji radiowej, | Nie gorsze niż: WLAN 802.11bg |  |  |  |
| 10 |  | Tryb pracy modułu WLAN, | AP |  |  |  |
| 11 |  | Tryb szyfrowania połączenia | WPA2 |  |  |  |
| 12 |  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | Tak |  |  |  |
| 13 |  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 | Tak |  |  |  |
| 14 |  | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania | Tak |  |  |  |
| 15 |  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED | Tak |  |  |  |
| 16 |  | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) | <25m |  |  |  |
| 17 |  | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | Tak |  |  |  |
| 18 |  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 24 |  |  |  |
| 19 |  | Pasmo przenoszenia | 0(DC) – 125 HZ |  |  |  |
| 20 |  | Parametry kanałów głowicy: |  |  |  |  |
| 21 |  | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz) | <4 |  |  |  |
| 22 |  | Impedancja wejściowa (MOhm) | >1000 |  |  |  |
| 23 |  | CMRR | >115dB |  |  |  |
|  |  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |  |  |  |  |
| 24 |  | stała czasu [s] | (0,03–10) |  |  |  |
| 25 |  | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | tak |  |  |  |
| 26 |  | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |  |  |
| 27 |  | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  |  |  |
| 28 |  | częstotliwość próbkowania (Hz) | ≥ 500 |  |  |  |
| 29 |  | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |  |  |
| 30 |  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | Tak |  |  |  |
| 31 |  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | Tak |  |  |  |
| 32 |  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | Tak |  |  |  |
| 33 |  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | Tak |  |  |  |
| 34 |  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | Tak |  |  |  |
| 35 |  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | Tak |  |  |  |
| 36 |  | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |  |  |
| 37 |  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | Tak |  |  |  |
| 38 |  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | Tak |  |  |  |
| 39 |  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | Tak |  |  |  |
| 40 |  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |  |  |
| 41 |  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |  |  |
|  |  | FOTOSTYMULATOR |  |  |  |  |
| 42 |  | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |  |  |
| 43 |  | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  |  |  |
| 44 |  | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | Tak |  |  |  |
| 45 |  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | Tak |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |  |  |
| 46 |  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | Tak |  |  |  |
| 47 |  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |  |  |
| 48 |  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | Tak |  |  |  |
| 49 |  | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | Tak |  |  |  |
| 50 |  | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | Tak |  |  |  |
| 51 |  | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | Tak |  |  |  |
| 52 |  | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | Tak |  |  |  |
| 53 |  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | Tak |  |  |  |
| 54 |  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | Tak |  |  |  |
| 55 |  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |  |  |
| 56 |  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | Tak |  |  |  |
| 57 |  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | Tak |  |  |  |
|  |  | Analiza FFT |  |  |  |  |
| 58 |  | Możliwość regulacji długości bufora FFT | Tak |  |  |  |
| 59 |  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | Tak |  |  |  |
| 60 |  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | Tak |  |  |  |
| 61 |  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | Tak |  |  |  |
|  |  | Analizy automatyczne |  |  |  |  |
| 62 |  | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | Tak |  |  |  |
|  |  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |  |  |
| 63 |  | (minimalne wymagania) - procesor INTEL CORE i5lub równoważny - pamięć min. RAM 8GB - dysk twardy 1TB - monitor min. 23” - nagrywarka DVD - karta sieciowa - system operacyjny Windows 10 Pro - karta graficzna z chipsetem nVidia min.2GB - osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |  |
|  |  | STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG |  |  |  |  |
| 64 |  | Funkcje systemu: - Dedykowane stanowisko komputerowe - przeglądanie, ocena i analiza badań EEG - archiwizacja danych – rozproszona Baza Danych zgodna z RODO - generacja raportów i drukowanie - oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA |  | Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
| 65 |  | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania): - procesor INTEL CORE i5lub równoważny - pamięć RAM min. 8GB - dysk twardy 1TB - nagrywarka DVD - karta sieciowa - klawiatura komputerowa - mysz - monitor kolorowy LCD 23” - system operacyjny Windows 10 Pro - karta graficzna z chipsetem nVidia min.2GB - zasilacz awaryjny UPS - osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania - drukarka laserowa czarno-biała |  | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  |  | INNE CECHY APARATU |  |  |  |  |
| 66 |  | zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  | Tak |  |  |
| 67 |  | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal |  | Tak |  |  |
| 68 |  | całość oprogramowania EEG w języku polskim |  | Tak |  |  |
| 69 |  | instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |
| 70 |  | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny |  | Tak |  |  |
|  |  | WIDEOMETRIA |  |  |  |  |
| 71 |  | Podstawowe funkcje zestawu - zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, - przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, - archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD |  | Tak Tak Tak |  |  |
| 72 |  | Konfiguracja zestawu: - profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie - tryb pracy dzień/con - zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania - specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery - specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo |  | Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  |  | MODUŁ HOLTER |  |  |  |  |
| 73 |  | - rejestracja min. 28 kanałów referencyjnych EEG - rejestracja min. 4 kanałów bipolarnych - rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) - kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji - rejestrowany rzeczywisty czas zapisu - częstotliwość próbkowania (Hz) - ciągły pomiar impedancji - równoczesne próbkowanie wszystkich kanałów (przewodowo i bezprzewodowo) - min. 72 godziny ciągłego zapisu - waga nie więcej niż 360g (uwzględniając baterie) - system podwójnego zapisu zwiększający bezpieczeństwo rejestrowanego sygnału - dane wyświetlane na LCD: godzina, czas zapisu, stopień naładowania baterii, stan pamięci wewnętrznej - zapis na kartach SD - przycisk pacjenta do zaznaczania zdarzeń w zapisie - układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego - wymiary: 12.6cm x 8.5cm x 3cm - przeglądanie i analiza badań na wszystkich stanowiskach z oprogramowaniem DigiTrack |  | Tak Tak 24 Tak Tak ≥ 2000 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  |  | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality) |  |  |  |  |
| 74 |  | - mapowanie 2D i 3D - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy |  | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  |  | Akcesoria |  |  |  |  |
| 75 |  | Wymagane akcesoria: - czepek do badań EEG - zestaw elektrod z przewodami - zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) - zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach) |  | Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  |  | Inne |  |  |  |  |
| 76 |  | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku |  | Tak |  |  |
| 77 |  | Migracja i konwersja danych z aparatów pracujących w pracowniach EEG |  | Tak |  |  |
|  |  | Gwarancja |  |  |  |  |
| 78 |  | Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) |  | 24 |  |  |
| 79 |  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu |  | Podać |  |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji min. 2019,  kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

………………….. dnia ……………………….							                           …………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do               dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.