Załącznik nr 21 do SIWZ
Zadanie nr 12
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa dwóch analizatorów: głównego i back-up (zadanie nr 12: Dostawa odczynników do badań autoimunologcznych wraz z dzierżawą analizatora)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Wymagane parametry wymagane dla analizatora:


	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Dwa analizatory :analizator główny nowy i analizator back up nowy lub używany po przeglądzie technicznym rok produkcji nie starszy niż 2015
	TAK
	

	2.
	Analizatory wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę.
	TAK
	

	3.
	Analizatory muszą charakteryzować się kompatybilnością odczynnikową oraz posiadać te same oprogramowanie sterujące i te same materiały zużywalne.
	TAK
	

	4.
	Analizatory w pełni automatyczne, nastołowe, typu random access, dający możliwość wykonania prób pilnych.
	TAK
	

	5.
	Analizatory wykonujące oznaczenia w technice chemiluminescencjii.
	TAK
	

	6.
	Wydajność aparatów nie mniejsza niż 50 testów na godzinę każdy.
	TAK
	

	7.
	Możliwość jednoczasowego badania/załadunku min 30 próbek badanych, możliwość ciągłego dostawiania próbek w dowolnej pozycji na każdym analizatorze.
	TAK
	

	8.
	Możliwość wyjęcia próbek po rozpoczęciu analizy bez konieczności oczekiwania na zakończenie serii.
	TAK
	

	9.
	Możliwość oznaczania jednoczasowo w próbce do 15  parametrów.
	TAK
	

	10.
	Rekalibracja dokonywana w laboratorium nie większa niż 3 punktowa.
	TAK
	

	11.
	System wykrywania skrzepów.
	TAK
	

	12.
	Oddzielne igły do pipetowania odczynników i próbek badanych.
	TAK
	

	13.
	Analizatory z wbudowaną lodówką zapewniającą chłodzenie odczynników.
	TAK
	

	14.
	Wykonywanie badań z próbek pierwotnych.
	TAK
	

	15.
	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym statywie próbek.
	TAK
	

	16.
	Odczynniki oznaczane kodami kreskowymi.
	TAK
	

	17.
	Oprogramowanie analizatorów zapewniające stały automatyczny monitoring poziomu odczynników oraz materiałów zużywalnych.
	TAK
	

	18.
	Zwalidowana przez producenta procedura opracowania próbek płynnych kału  (inna niż wagowa).
	TAK
	

	19.
	Program QC uwzględniający wyświetlanie wykresów Levey Jennigsa, opracowanie statystyczne wyników i reguły Westgarda.
	TAK
	

	20.
	Niezależna zewnątrzlaboratoryjna kontrola międzynarodowa.
	TAK
	

	21.
	Podłączenie analizatorów do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa.
	TAK
	

	22.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszt naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych. Przyjazd serwisu w ciągu 24h od zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	23.
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	24.
	Instrukcja w języku polskim.
	TAK
	


Wymagania dotyczące analizatorów chemiluminescencyjnych: dla analizatora głównego i back up
	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1
	Dwa analizatory chemiluminescencyjne: analizator główny i back up
	TAK
	

	2
	Sprzęt komputerowy (stacja robocza z oprogramowaniem Windows 10, z monitorem, klawiaturą i czytnikiem kodów kreskowych) do podłączenia analizatora do LIS.
	TAK
	

	3
	Chłodziarko zamrażarka laboratoryjna o pojemności użytkowej 345+/- 10 litrów, z pełnymi drzwiami, z czynnikiem hłodniczym bez HFC, z elektronicznym sterowaniem, z zewnętrznym, cyfrowym wskażnikiem temperatury, z 5 półkami w lodówce i 3 szufladami w zamrażarce.
	TAK
	

	4
	Adaptacja i wyposażenie pracowni w zakresie niezbędnym dla wstawienia analizatorów i zapewnienia komfortowej pracy ( stoły, szafki)
	TAK
	


