Załącznik nr 22 do SIWZ
Zadanie nr 13
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa: analizator główny i back-up (zadanie nr 13: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań immunohematologicznych, głównego i back up oraz systemu manualnego ( cieplarka i wirówka do kard)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Wymagane parametry wymagane dla analizatora głównego i back up:


	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator główny z pełnym wyposażeniem, fabrycznie nowy lub używany po pełnym przeglądzie technicznym rok produkcji nie starszy niż 2015
	TAK
	

	2.
	Analizator back up fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020
	TAK
	

	3.
	Analizatory wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS.
	TAK
	

	4.
	Analizatory w pełni automatyczne, wykonujący całą procedurę badania od pobrania próbki do przesłania wyniku do komputera.
	TAK
	

	5.
	W przypadku zaoferowania analizatorów nie wolnostojących zapewnienie stołu/stołów na kółkach
	TAK
	

	6.
	Technologia oznaczeń oparta o metodę mikrotestów kolumnowych - kolumny wypełnione odczynnikami.
	TAK
	

	7.
	Wszystkie mikrokarty gotowe do użycia i przechowywane w temperaturze pokojowej.
	TAK
	

	8.
	Analizatory typu random access ( wolnego dostępu).
	TAK
	

	9.
	Analizatory z funkcją badań pilnych STAT.
	TAK
	

	10.
	Magazyn na odczynniki (karty/kasety) na pokładzie analizatorów minimum 160 kart/kaset.
	TAK
	

	11.
	Możliwość jednoczesnego załadowania minimum 84  próbek badanych na analizator główny i 50 próbek badanych na analizator back up.
	TAK
	

	12.
	Automatyczne przekłuwanie mikrokolumienek.
	TAK
	

	13.
	Możliwość akceptowania przez analizator próbek badanych w postaci: odwirowanej krwi pełnej, koncentratu krwinek czerwonych, 3-5% zawiesiny krwinek czerwonych, surowicy lub osocza.
	TAK
	

	14.
	Wydajność analizatora minimum 20 próbek na godzinę dla każdego analizatora w zakresie wykonywania oznaczeń: antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczania antygenu D z układu Rh, badania przeglądowego na obecność przeciwciał na 3 krwinkach w PTA
	TAK
	

	15.
	Możliwość odczytywania przez analizatory aktualnego stanu odczynników oraz zgłaszania stanu alarmowego ilości odczynników nie wystarczających do wykonania zaplanowanych badań.
	TAK
	

	16.
	Wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów aparatu ( wirówki, inkubatora, głowicy pipetującej oraz odczynników).
	TAK
	

	17.
	Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnym programie jakości badań immunochemicznych krajowym (4x w roku) i międzynarodowym (4x w roku)
	TAK
	

	18.
	Manualny system ( wirówka, inkubator, statyw pipeta elektroniczna) do wykonywania badań serologicznych - wykorzystujący te same mikrokarty co automatyczny analizator. System fabrycznie nowy lub używany rok produkcji nie starszy niż 2015 .
	TAK
	

	19.
	Zapewnienie wirówki do odwirowania próbek immunohematologicznych, zapewnienie witryny chłodniczej na odczynniki.
	TAK
	

	20.
	Podłączenie analizatorów do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa, minimum trzy stanowiska robocze z systemem Marcel E-krew.
	TAK
	

	21.
	Przystosowanie pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania analizatorów (meble, klimatyzacja)
	TAK
	

	22.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszt naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych. Wymagana infolinia serwisowa czynna 7 dni w tygodniu w godz. 8-20 obsługiwana przez inżyniera serwisu. Minimum dwóch inżynierów serwisu dostępnych w województwie mazowieckim. Serwis dostępny w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	23.
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	24.
	Instrukcja w języku polskim.
	TAK
	


Wymagania do  analizatora głównego i back up
	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1
	Dwa analizatory immunohematologiczne: analizator główny i back up
	TAK
	

	2
	Manualny system do testów immunohematologicznych ( cieplarka i wirówka do kard).  Dwa komputery (stacja robocza o minimalnych parametrach: rocesor - intel 64 bit architektura x86 rocesor powinien osiągać w teście wydajność PassMark Performance Test co najmniej wynik 8000 punktów PassMark CPU,;Pamięć RAM-8GB; miejsce na dysku twardym min 250GB; karta graficzna- zintegrowana z płytą główną z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej np. Intel UHD 620; wyświetlacz - matryca LED mat 1920x1080 lub lepsza; oprogramowanie Windows 10 pro, z monitorem, klawiaturą i czytnikiem kodów kreskowych) do podłączenia analizatorów do LIS.
	TAK
	

	3
	Jedna witryna chłodnicza laboratoryjna do przechowywania odczynników, szer. 60cm+/-5, wys. 200 cm +/- 5 cm, z czynnikiem chłodniczym bez HFC, z elektronicznym sterowaniem, z zewnętrznym, cyfrowym wskaźnikiem temperatury
	TAK
	

	4
	Adaptacja i wyposażenie pracowni w zakresie niezbędnym dla wstawienia analizatorów i zapewnienia komfortowej pracy ( stoły, szafki, klimatyzacja)
	TAK
	

	5
	Dwie drukarki typu zebra kompatybilne z systemem e-krew.
	TAK
	

	6
	Wirówka laboratoryjna bez chłodzenia z możliwością ustawienia programów
	TAK
	


