Załącznik nr 26 do SIWZ
Zadanie nr 19
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa aparatu (zadanie nr 19: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu (Poliklinika Ciechanów)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator koagulogiczny fabrycznie nowy lub używany po przeglądzie serwisowym, rok produkcji nie później niż 2015
	TAK
	

	2.
	Metoda pomiaru - wykrzepianie, umożliwiająca pomiary w osoczach zhemolizowanych i lipemicznych
	TAK
	

	3.
	System detekcji: elektromagnetyczne monitorowanie formownia skrzepu poprzez przemieszczanie metalowej kulki
	TAK
	

	4.
	Minimum 2 pozycje inkubacyjne w temp. 37°C dla odczynników, w tym minimum jedna pozycja z mieszadłem magnetycznym
	TAK
	

	5.
	Wbudowana drukarka termiczna
	TAK
	

	6.
	Jednostka komputerowa z monitorem, drukarką laserową  do wprowadzania i obsługi zleceń laboratoryjnych
	TAK
	

	7.
	Odczynniki i materiał kontrolny tego samego producenta co aparat
	TAK
	

	8.
	Cztery kanały pomiarowe-możliwość wykonywania jednocześnie dwóch oznaczeń w dublecie lub czterech pojedynczych
	TAK
	

	9.
	Ilość materiału potrzebna do wykonania badania w mikropróbce nie więcej niż 100 mikrolitrów
	TAK
	

	10.
	Szkolenie personelu
	TAK
	


