Załącznik nr 27 do SIWZ
Zadanie nr 20
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa aparatu (zadanie nr 20: Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu Poliklinika Radom)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator koagulogiczny fabrycznie nowy lub używany po przeglądzie serwisowym, rok produkcji nie później niż 2015
	TAK
	

	2.
	W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny składający się z komputera, części pomiarowej, monitora i drukarki.
	TAK
	

	3.
	Metodyka pomiarów: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna (wykrzepialna - umożliwiająca pomiary w osoczach zhemolizowanych i lipemicznych np. wiskozymetria)
	TAK
	

	4.
	Wydajność analizatora APTT min > 100 ozn./godz., PT > 100 ozn. / godz.
	TAK
	

	5.
	Układ chłodzenia wszystkich odczynników w komorze odczynnikowej.
	TAK
	

	6.
	Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek.
	TAK
	

	7.
	Automatyczna kalibracja.
	TAK
	

	8.
	Automatyczna kontrola jakości jako integralna część oprogramowania.
	TAK
	

	9.
	Możliwość oznaczania D-Dimerów ilościowo i wyrażania ich stężenia w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu.
	TAK
	

	10.
	Możliwość oznaczania próbek CITO.
	TAK
	

	11.
	Czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
	TAK
	

	12.
	Ilość miejsc na próbki – nie mniej niż 80.
	TAK
	

	13.
	Ilość miejsc odczynnikowych - nie mniej niż 45.
	TAK
	

	14.
	Ilość kuwet dostępnych na pokładzie – minimum 800.
	TAK
	

	15.
	Konstrukcja techniczna eliminująca możliwość Kontaminacji (min. 3 igły).
	TAK
	

	16.
	Aparat wyposażony w system przebijania gumowych korków zamkniętych systemów pobrań.
	TAK
	

	17.
	Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem kuwety pomiarowej.
	TAK
	

	18.
	Odczynnik do D-Dimerów w formie płynnej.
	TAK
	

	19.
	Możliwość dostawiania próbek rutynowych w trakcie pracy analizatora.
	TAK
	

	20.
	Podłączenie do LIS na koszt wykonawcy.
	TAK
	

	21.
	Podtrzymywanie pracy analizatora systemem UPS w przypadku zaniku zasilania
	TAK
	

	22.
	Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny na czas trwania umowy
	TAK
	

	23.
	Dostarczenie materiałów kontrolnych 1x na kwartał do uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnym  programie kontroli jakości dla PT, APTT, Fibrynogen.
	TAK
	

	24.
	Analizator o całkowitej szerokości nie większej niż 130 cm
	TAK
	

	25.
	Szkolenie personelu
	TAK
	


