PARAMETRY  GRANICZNE (wymagane) przedmiotu dzierżawy  do wykonywania badań 
w Serologii Transfuzjologicznej

Podać: nazwę typ urządzenia, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji, rok wprowadzenia modelu do produkcji:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

Tabela 1:

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019, w pełni automatyczny, w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do oprogramowania pracowni serologii i wydrukowania. Zapewnienie zewnętrznego systemu podtrzymywania napięcia /UPS/ min. 30 minut dla analizatora. Dostarczenie wszystkich koniecznych urządzeń do prawidłowej pracy analizatora wraz z oprogramowaniem. | TAK |  |
| 2. | Analizator wolnostojący lub nastołowy. W przypadku analizatora nastołowego Wykonawca musi dostarczyć stół dedykowany dla analizatora. Wydajność analizatora musi wynosić minimum 30 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D z układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na panelowych krwinkach w teście PTA. | TAK |  |
| 3. | Analizator musi posiadać minimum dwie wbudowane wirówki ze względu na konieczność szybkiego wykonania badania cito. | TAK |  |
| 4. | Analizator musi pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych, wykonywać wszystkie badania z krwi pełnej pobranej na EDTA. | TAK |  |
| 5. | Analizator z minimum 50 miejscami na próbki badane, wyposażony w magazyn na odczynniki /mikrokarty/ o pojemności minimum 150 mikrokart. | TAK |  |
| 6. | Wymiana igły analizatora możliwa przez użytkownika | TAK |  |
| 7. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – Random Access (w każdym momencie możliwość doładowania mikrokart i innych odczynników). Wyświetlane obrazy nasilenia reakcji, dostępne w kolorze. | TAK |  |
| 8. | Analizator umożliwiający wykonanie badań pilnych. Dostępna funkcja - CITO/STAT. | TAK |  |
| 9. | Identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe, elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników, krwinek wzorcowych. | TAK |  |
| 10. | Analizator posiada system usuwania zużytych mikrokart ( pojemnik na odpady stałe – bez udziału operatora). | TAK |  |
| 11. | Analizator raportuje stan mikrokart, odczynników, płynów oraz zgłasza stan alarmowy jeśli ilość mikrokart lub odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK |  |
| 12. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione fabrycznie podłożem separującym i odczynnikami): - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(+), (dwa klony dla anty-D) - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny anty-A1,anty-B, - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu krwinek wzorcowych, - kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI(-) dla biorców oraz anty-A, anty-B, anty-DVI(+) dawców, odczynniki naniesione na kolumny przez producenta, - badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie, - Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d lub anty-IgG, anty-C3d, Ctl | TAK |  |
| 13. | Zapewnienie backupu w postaci: - wirówki min.24 miejscowej - 1 sztuka - inkubator – 1sztuka - statyw na kasety i probówki- 1szt. , dozownik – 1 sztuka - pipety nieelektroniczne, nastawne dedykowane do metody- 2 sztuki | TAK |  |
| 14. | Analizator posiadający wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów (wirówki, inkubatora, systemu pipetującego). | TAK |  |
| 15. | Analizator posiada funkcję automatycznego rozpoznawania w probówce skrzepu oraz rozpoznaje brak odkorkowania probówki - co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły pipetującej. | TAK |  |
| 16. | Automatyczny system kontroli niezgodności otrzymanych wyników z wynikami badań w archiwum. | TAK |  |
| 17. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK |  |
| 18. | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentacją techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z urządzeń. | TAK |  |
| 19. | Archiwizacja wyników badań w formie protokołu badania oraz obrazu mikrokolumny. | TAK |  |
| 20. | Uwolnienie wyników następuje po zatwierdzeniu ich przez uprawnionego operatora. | TAK |  |
| 21. | W cenie oferty Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, naprawy, walidację oraz przeglądy urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: analizator, wirówka, inkubator, pipety, skanery, czytniki, drukarki oraz zaoferowany system informatyczny. | TAK |  |
| 22. | Stabilność odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora min. 5 dni | TAK |  |
| 23. | W cenie oferty Wykonawca zapewnia pakiet walidacyjno-startowy zawierający karty, krwinki i odczynniki pozwalające na wykonanie minimum następujących badań: - pełne oznaczenie grup krwi osoby dorosłej -oznaczenie grup krwi noworodka -próba zgodności biorca-dawca -screening przeciwciał w teście PTA-LISS w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz niezbędnej do przeszkolenia wszystkich pracowników na dostarczonym analizatorze. | TAK |  |
| 24. | Analizator otwiera pojedynczo mikrokolumny na karcie, co umożliwia całkowite wykorzystanie mikrokarty. | TAK |  |
| 25. | Czas naprawy analizatora: do 24 godzin od zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 26. | Odczynniki, mikrokarty oraz sprzęt back-up pochodzą od jednego producenta celem pełnej walidacji metody | TAK |  |
| 27. | Zamawiający wymaga, zgodnie z art.90 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku załączenia do oferty min. 3 imiennych zaświadczeń/certyfikatów wystawionych przez producenta sprzętu dla osób z serwisu technicznego upoważniających do wykonania czynności serwisowych: fachowej instalacji, okresowej konserwacji lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK |  |

Tabela 2:

| Lp. | Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania) | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające dokumentację przeprowadzanych badań i procedur wykorzystywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi m.in.: - próba zgodności - grupa krwi - konflikt serologiczny -profilaktyka konfliktu serologicznego | TAK |  |
| 2. | Wykonawca zapewni: - 4 licencje na oprogramowanie do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi - instalację i konfigurację - podłączenie analizatora - prace konfiguracyjne i wdrożeniowe u Użytkownika - szkolenie użytkowników - gwarancję i serwis na okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 3. | Dostarczone oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach dostarczonych przez zamawiającego. | TAK |  |
| 4. | Wykonawca zapewni serwer do obsługi LIS wraz z UPS. | TAK |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy: - skaner kodów kreskowych w ilości 4 szt. - drukarkę kodów kreskowych w ilości 4 szt. Etykiety do kodowania zarówno próbek krwi jak i zleceń w sumarycznej ilości 10 tyś. kodów. | TAK |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwiające przyjmowanie, wydawanie, zwroty, reklamacje poszczególnych składników krwi do i z Banku Krwi , śledzące aktualny stan zapasów w Banku Krwi oraz sygnalizujące fakt utraty daty ważności składnika krwi. | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie umożliwiające rejestr zwracanych z oddziałów opakowań po przetoczonych składnikach krwi. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wprowadzania różnych typów składników krwi uwzględniając w szczególności: liczbę jednostek, liczbę ml. | TAK |  |
| 9. | System ostrzeżeń o niezgodnej z poprzednimi wynikami grupie krwi pacjenta, niezgodnym składniku krwi oraz o wykrytych przeciwciałach. | TAK |  |
| 10. | Możliwość wpisania na wyniku przeznaczonym do wydrukowania, zaleceń i komentarzy dotyczących pacjenta. | TAK |  |
| 11. | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji i badań u każdego pacjenta. Pełne odtwarzanie drogi donacji do konkretnego biorcy. | TAK |  |
| 12. | Możliwość manualnego wprowadzania badań oraz ich edycji i usuwania. | TAK |  |
| 13. | Program wyposażony w system ostrzeżeń o wykrytych przeciwciałach, reakcjach poprzetoczeniowych oraz możliwość wpisywania uwag, które mają każdorazowo pojawiać się automatycznie. | TAK |  |
| 14. | Możliwość szybkiego i łatwego odszukania z bazy pacjentów wyniku danego pacjenta na podstawie nazwiska i imienia lub nr pesel. | TAK |  |
| 15. | Możliwość kontrolowania pracy poszczególnych użytkowników oprogramowania. | TAK |  |
| 16. | Możliwość prowadzenia ewidencji, dystrybucji komponentami krwi pod kątem jednostek sprowadzonych np. z RCKiK oraz jednostek przekazanych dalej do innych szpitali lub na poszczególne oddziały szpitala. | TAK |  |
| 17. | Możliwość drukowania raportów (książek) z przeprowadzonych badań. | TAK |  |
| 18. | Możliwość drukowania raportów przychodowo – rozchodowych krwi i jej składników | TAK |  |
| 19. | Połączenie i integracja ze szpitalnym systemem HIS (MLS MedicAll, firmy MLS SOFTWARE Sp. z o.o. Kraków) w zakresie: - zlecania badań - składania zamówień na krew i jej składniki - odbioru wyników badań | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie wykorzystujące protokół HL7. Protokół dostarczony razem z oprogramowaniem. | TAK |  |
| 21. | Oprogramowanie zapewniać będzie funkcjonalności pozwalające na obsługę procesów określonych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne , w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. | TAK |  |
| 22. | Oprogramowanie zgodne ze standardem międzynarodowym ISBT (Interational Society of Blood Transfusion) | TAK |  |
| 23. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej dokona migracji dotychczas eksploatowanej bazy danych z aktualnie istniejącego oprogramowania w Pracowni „Delphyn” do oferowanego oprogramowania w sposób zapewniający obsługę wszystkich danych w dotychczasowej bazie danych przez funkcjonalności oferowanego oprogramowania. | TAK |  |
| 24. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia dostarczenie przez cały okres trwania umowy wszelkich aktualizacji, poprawek (łaty, patche) oraz nowych wersji oprogramowania dostarczonych przez producenta oprogramowania użytkownikom. Oferowane oprogramowanie jest kompatybilne z oprogramowaniem oferowanego analizatora. | TAK |  |
| 25. | W cenie oferty Wykonawca dokonywał będzie przez cały okres obowiązywania umowy aktualizacji i dostosowań wzorów zleceń, wzorów wyniku badań, Książek Badań w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, z możliwością ich wydruków, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami; Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz zaleceniami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie; Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; innych jednostek pełniących merytoryczny nadzór na Pracownią i Bankiem Krwi oraz wewnętrznych potrzeb Szpitala. | TAK |  |
| 26. | Oprogramowanie wyposażone w moduły statystyczne obejmujące: Obsługę Banku Krwi: - rejestrowanie przychodów i rozchodów krwi i jej składników - statystyka raportów badań pod kątem rodzajów zarejestrowanych i wykonanych badań, ilości pacjentów, ilości dawców, oddziałów zlecających , konkretnego pacjenta otrzymującego składniki krwi, osoby zlecającej, ilości wykonanych procedur - statystyka Banku Krwi: ilość i rodzaj komponentów krwi przyjętych, skrzyżowanych, przetoczonych, zwracanych, historii każdego komponentu krwi, aktualne zasoby Banku - Bank Krwi – statystyka pod kątem komponentów krwi (typy preparatów, grupy, objętości), oddziałów, osób zlecających, sumarycznych zestawień dla poszczególnych oddziałów - możliwość eksportu raportów do trybu arkusza kalkulacyjnego typu MS EXCEL w celu opracowywania dalszych kalkulacji - wszystkie raporty generowane dla dowolnie ustalonego przedziału czasowego Pracowni Serologii Transfuzjologicznej: - statystyka ilości wykonanych badań grup krwi, prób zgodności, konfliktów serologicznych, kwalifikacji do immunoglobuliny anty-D, ilości BTA, sumarycznych zestawień dla poszczególnych oddziałów i osób zlecających - wszystkie raporty generowane dla dowolnie ustalonego przedziału czasowego | TAK |  |
| 27. | Obsługa serwisowa oprogramowania dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. | TAK |  |
| 28. | Czas naprawy dla oprogramowania (systemu) do 2 godzin od zgłoszenia awarii. | TAK |  |

Tabela Nr 3.

| Lp. | Parametry graniczne dla mikrokart, odczynników i krwinek | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrokarty fabrycznie wypełnione odczynnikami przez producenta. Mikrokarty wypełnione podłożem separującym – żelem dekstranowym lub szklanymi kulkami, gotowe do użytku. | TAK |  |
| 2. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe dopuszczone do obrotu na rynku polskim, posiadające znak CE z numerem jednostki notyfikowanej dla produktów zaklasyfikowanych do listy A lub B. | TAK |  |
| 3. | W każdej dostawie ulotka producenta w języku polskim potwierdzająca skład odczynników użytych do wypełnienia mikrokolumn na mikrokartach – nazwy klonów. | TAK |  |
| 4. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii mikrokart i odczynników. Karty w oryginalnych opakowaniach producenta, oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej dla produktów zaklasyfikowanych do listy A lub B. (zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro). | TAK |  |
| 5. | Przechowywanie kart w temp. 18-25⁰C | TAK |  |
| 6. | Metodyka badania w języku polskim dla każdego rodzaju testów. | TAK |  |
| 7. | Mikrokarty do oznaczeń grup krwi metodą mikrokolumnową muszą umożliwiać oznaczenie antygenu D dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI. | TAK |  |
| 8. | Mikrokarty do kontroli grup krwi biorców i dawców krwi przy wykonywaniu próby zgodności wypełnione fabrycznie odczynnikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami – (dla biorców odczynnik anty-DVI-, dla dawców odczynnik anty-DVI+) | TAK |  |
| 9. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał (PTA LISS) gotowe do użycia, dedykowane do metody. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewni 2 razy w roku udział w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem. | TAK |  |
| 11. | Wszystkie mikrokarty, odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne pochodzące od jednego producenta celem pełnej walidacji metody. | TAK |  |
| 12. | Wszystkie mikrokarty i krwinki wzorcowe mają być wymienialne między systemem automatycznym a systemem manualnym. | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. | Parametr oceniany | Ilość punktów | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kategoria BTA o profilu rozszerzonym - IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl lub uproszczonym - IgG-C3d-ctl | rozszerzony –10 pkt uproszczony - 0 pkt |  |
| 2. | Odczynniki krwinkowe trwałe do 7 dni na pokładzie analizatora, dzięki zapewnieniu ich chłodzenia | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 3. | Wykonywanie zawiesiny roboczej krwinek czerwonych w jednorazowych naczynkach na pokładzie analizatora lub w mikrokolumienkach opakowania po diluencie z fabrycznie naniesionym odczynnikiem (buforem) do zawieszania zapewniającym brak możliwości kontaminacji próbki | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 4. | Wirówka posiada wyjmowany bez użycia narzędzi rotor w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |