Załącznik nr 17 do SIWZ
Zadanie nr 7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Analizator – 1 szt ( zadanie nr 7 - Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawa aparatu
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Wymagane parametry graniczne dla analizatora głównego:


	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator z pełnym wyposażeniem, nowy rok produkcji nie starszy niż 2020
	TAK
	

	2.
	Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS.
	TAK
	

	3.
	Analizator w pełni automatyczny, wolnostojący, typu random access, dający możliwość wykonania prób pilnych
	TAK
	

	4.
	Analizator wykonujący oznaczenia w technice chemiluminescencjii wzmocnionej lub chemiluminescencji
	TAK
	

	5.
	Wydajność aparatu równa  lub nie mniejsza niż 180 testów na godzinę
	TAK
	

	6.
	Możliwość jednoczasowego badania/załadunku min 120 próbek badanych
	TAK
	

	7.
	Możliwość oznaczania jednoczasowo w próbce do 12 parametrów.
	TAK
	

	8.
	Rekalibracja dokonywana w laboratorium nie większa niż 3 punktowa
	TAK
	

	9.
	System wykrywania skrzepów i mikroskrzepów
	TAK
	

	10.
	Jednorazowe końcówki do pobierania materiału - całkowita eliminacja kontaminacji materiału badanego
	TAK
	

	11.
	Jednorazowe kuwety pomiarowe
	TAK
	

	12.
	Analizator z wbudowaną lodówką zapewniającą chłodzenie odczynników
	TAK
	

	13.
	Wykonywanie badań z próbek pierwotnych.
	TAK
	

	14.
	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym statywie próbek.
	TAK
	

	15
	Odczynniki oznaczane kodami kreskowymi lub/oraz czujnikiem radiowym RFID
	TAK
	

	16
	Oprogramowanie analizatora zapewniające stały automatyczny monitoring poziomu odczynników oraz materiałów zużywalnych
	TAK
	

	17
	Jednoetapowe oznaczanie antygenu i przeciwciał dla wirusa HIV z oddzielnymi wynikami dla antygenu i przeciwciał.
	TAK
	

	18
	Testy do oznaczania swoistych przeciwciał IgM i IgG przeciwko borrelia burgdorferi sensu lato przeznaczone do wykonania oznaczeń w surowicy, osoczu i PMR.
	TAK
	

	19
	Testy do wykrywania przeciwciał IgG i IgM SARS CoV 2 oparte na przynajmniej jednym antygenie z regionu S wirusa
	TAK
	

	20
	Wykonawca dostarcza zestaw komputerowy i oprogramowanie do interpretacji badania QuantiFeron
	TAK
	

	21
	Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa ( także przesył dwukierunkowy w zakresie badania QuantiFeron).
	TAK
	

	22
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszt naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych. Przyjazd serwisu w ciągu 24h w dni robocze od zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	23
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	24
	Instrukcja w języku polskim.
	TAK
	


