Załącznik nr 23 do SIWZ
Zadanie nr 16
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa: analizator biochemicznego i analizatora immunochemicznego (zadanie nr 16: Dostawa odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz za dzierżawą analizatorów (Poliklinika Radom)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	BIOCHEMIA

	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator w pełni automatyczny,  nowy lub używany po przeglądzie serwisowym, rok produkcji nie starszy niż 2016, wykonujący oznaczenia w trybie ‘’pacjent po pacjencie” w materiale: 
	TAK
	

	2.
	Wykonujący oznaczenia w trybie" pacjent po pacjencie" w materiale: surowica, osocze, krew pełna, hemolizat, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy
	TAK
	

	3.
	Praktyczna wydajność minimalna 320 ozn. /godz. dla oznaczeń fotometrycznych i 50 oz./godz. dla ISE
	TAK
	

	4.
	Metody pomiaru: fotometryczne i bichromatyczne, punktu końcowego, kinetyczne, ISE- min. Na, K ,CL.
	TAK
	

	5.
	Zakres pomiaru fotometru 340 – 800 nm.
	TAK
	

	6.
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku.
	TAK
	

	7.
	Analiza w fazie ciekłej.
	TAK
	

	8.
	Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania, oznaczone kodem kreskowym.
	TAK
	

	9.
	Możliwości analityczne : Biochemia - enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny.
	TAK
	

	10.
	Moduł pipetowania z funkcją wykrywania skrzepu i mikro-skrzepu (automatyczne udrażnianie igły pobierającej)
	TAK
	

	11.
	Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowej metody.
	TAK
	

	12.
	Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora.
	TAK
	

	13.
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.
	TAK
	

	14.
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i próbek badanych.
	TAK
	

	15.
	Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora.
	TAK
	

	16.
	Możliwość ciągłego dodawania próbek bez przerywania pracy analizatora.
	TAK
	

	17.
	Możliwość jednoczesnego umieszczania w aparacie 80 próbek i 30 odczynników.
	TAK
	

	18.
	Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie dodatkowe niezbędne do pracy analizatora.
	TAK
	

	19.
	Podtrzymanie pracy analizatora systemem UPS w przypadku zaniku zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych badań).
	TAK
	

	20.
	Dostarczenie urządzenia do wirowania próbek krwi w celu wykonywania badań w surowicy wraz z  serwisowaniem 
	TAK
	

	21.
	Dostarczenie aparatu wraz z podstawą (stelażem) do ustawienia w pracowni zgodnie z parametrami technicznymi aparatu
	TAK
	

	22.
	Priorytetowe badanie próbek “cito“.
	TAK
	

	23.
	Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy.
	TAK
	

	24.
	Uczestnictwo w programie Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej na koszt wykonawcy
	TAK
	

	25.
	Jednostka komputerowa z monitorem,skanerem kodów LIS,drukarką dwustronną do obsługi zleceń i wyników laboratoryjnych
	TAK
	

	26.
	3 zestawy komputerowe ( monitor, komputer, skaner do kodów kreskowych): dyski SSD 256, RAM MIN 8 GB, oprogramowanie WINDOWS 10.
	TAK
	


IMMUNOCHEMIA
	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1
	W pełni automatyczny, nowy lub używany po przeglądzie serwisowym, rok produkcji nie starszy niż 2016 wieloparametrowy analizator pracujący “pacjent po pacjencie”.
	TAK
	

	2
	Metoda badań – chemiluminescencyjna.
	TAK
	

	3
	Czas otrzymania pierwszego wyniku max 20 min.
	TAK
	

	4
	Wydajność równa lub wyższa niż 85 ozn. / godz.
	TAK
	

	5
	Wymienne jednorazowe końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over.
	TAK
	

	6
	Możliwość wykonania minimum 16 ozn. z jednej próbki – co najmniej 16 testów.
	TAK
	

	7
	Detekcja skrzepu w próbce.
	TAK
	

	8
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.
	TAK
	

	9
	Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody.
	TAK
	

	10
	Monitorowanie poziomu odczynników i płynów systemowych.
	TAK
	

	11
	Priorytetowe oznaczanie próbek CITO.
	TAK
	

	12
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora.
	TAK
	

	13
	Materiał kontrolny wieloparametrowy do oznaczeń hormonalnych i markerów nowotworowych.
	TAK
	

	14
	Uczestnictwo w programie Kontroli Międzynarodowej na koszt wykonawcy 
	TAK
	

	15
	Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach paskowych wczytywane automatycznie przez analizator.
	TAK
	

	16
	Wyposażenie analizatora w system UPS w przypadku zaniku zasilania.
	TAK
	

	17
	Podłączenia analizatora do LIS na koszt wykonawcy.
	TAK
	

	18
	Dostarczenie aparatu wraz z podstawą (stelażem) do ustawienia w pracowni zgodnie z parametrami technicznymi aparatu
	TAK
	

	19
	Jednostka komputerowa z monitorem, skanerem kodów LIS
	TAK
	


