Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/68/2020/5	 Kraków dnia: 2021-01-22

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup 
i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz 
z oprogramowaniem do wykonywania badań w mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej”, 
o następującej treści:

dot. Pakiet 2 - Dzierżawa analizatora wraz z dostawą testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania badań w Serologii Transfuzjologicznej oraz dzierżawa oprogramowania wraz ze sprzętem obsługującym Bank Krwi i Pracownię Serologii Transfuzjologicznej.

- Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg, o którym mowa w pkt 22 Tabela 1 PARAMETRY  GRANICZNE (wymagane) - Załącznik nr 1.2B: „Stabilność odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora min. 5 dni” dotyczy nieprzerwalnego (ciągłego) okresu przebywania odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora, z zapewnieniem opisanej funkcjonalności przez producenta metody?

Odpowiedź: Zapis dotyczy ciągłego okresu przebywania krwinek na pokładzie analizatora min. 5 dni.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z wymogiem – pkt 10 Tabela 3 PARAMETRY  GRANICZNE (wymagane) - Załącznik nr 1.2B: „Wykonawca w ramach ceny ofertowej  zapewni  2 razy w roku udział w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem.”, Zamawiający dopuści w Lp. 13 Tabeli 2 formularza asortymentowo-cenowego (Tabela nr 1 formularza asortmento-cenowego - Załącznik nr 1.2) dokonanie wyszczególnienia i wyceny wymaganych zestawów  celem zapewnienia uczestnictwa Zamawiającego w certyfikowanej zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje pozycję nr 13 tabeli nr 1 formularza asortymentowo-cenowego - Załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zaktualizowany załącznik umieszcza na stronie internetowej. Prosimy o uwzględnienie zmian w składanej ofercie.

- Czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganych wyrobów (zwłaszcza produktów krwinkowych) Zamawiający dopuści, aby realizacja zakupów (dostaw) w zakresie Pakietu 2 odbywała się cyklicznie nie rzadziej niż raz na miesiąc, wg załączonego do oferty/dostarczonego raz w roku harmonogramu dostaw w danym roku z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw towarów w trybie pilnym z uwagi na nagłą potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę produktów krwinkowych według dostarczonego Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu harmonogramu uwzględniającego cykl produkcyjny nie rzadziej niż raz na miesiąc . W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje §11 ust.1 wzoru umowy ( załącznik nr 4A do SIWZ)  który otrzymuje następujące brzmienie.

1. Realizacja zakupów (dostawa) mikrokart, odczynników i materiałów zużywalnych odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy każdorazowo  na podstawie zamówienia zgłaszanego Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie,  e-mailem lub faxem  określającego rodzaj i  ilość towaru, w terminie do 7 dni kalendarzowych  od złożenia zamówienia adres email:…………..lub  nr fax: ……………………………… Dostawa produktów krwinkowych następować będzie sukcesywnie, nie rzadziej niż raz na miesiąc według dostarczonego Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu harmonogramu uwzględniającego cykl produkcyjny.

Zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania)

- Prosimy o doprecyzowanie, że w celu potwierdzenia wymagań określonych w Tabeli 2 Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), Zamawiający dopuszcza pisemne oświadczenie wykonawcy/autoryzowanego dystrybutora proponowanego oprogramowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pisemne oświadczenie wykonawcy/autoryzowanego dystrybutora proponowanego oprogramowania, celem potwierdzenia wymagań określonych w Tabeli nr 2 Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania).

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), punkt 1:

- Prosimy o potwierdzenie, że podczas dokumentowania konfliktu serologicznego Zamawiający będzie badał jednocześnie dwie próbki (matki i dziecka / dzieci)?

Odpowiedź: Zamawiający będzie badał i dokumentował zarówno badania wykonane u matki jak i u dziecka.

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), punkt 2:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje możliwości pracy na 4 stanowiskach z jednoczasowym dostępem dla 3 użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), punkt 3:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi pełną i nieograniczoną konfiguracja oprogramowania na dostarczonych przez niego komputerach?

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi pełną i nieograniczoną konfigurację oprogramowania na dostarczonych przez niego komputerach .

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), punkt 4:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby na serwerze do obsługi LIS było zainstalowane tylko oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni zasoby do przygotowania wirtualnego serwera do obsługi LIS?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), punkt 19:

- Prosimy o potwierdzenie, że w ramach integracji ze szpitalnym systemem HIS (MLS MedicAll, firmy MLS SOFTWARE Sp. z o.o.  Kraków) w zakresie: zlecania badań, składania zamówień na krew i jej składniki, odbioru wyników badań, Wykonawca ma udostępnić protokoły HL7 i bramkę HL7 do komunikacji, zaś pozostały zakres prac zostanie wykonany przez dostawę HIS?

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia komunikację (protokół HL7) do Szpitalnego Systemu Informatycznego (MLS Medical) oraz prace związane z dostosowaniem Szpitalnego Systemu Informatycznego MLS Medical.

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), punkt 26

- Czy Zamawiający odstąpi od realizacji w systemie badania kwalifikacji do immunoglobuliny anty-D w związku z uchyleniem przez ostatnie RMZ w sprawie leczenia krwią konieczności wydawania takiego wyniku przez Pracownię Serologii?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. Jednocześnie zamawiający wymaga przesłania wyniku pełnej grupy krwi matki i dziecka oraz przeciwciał odpornościowych.

dot. Tabela 2: – Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania), punkt 27

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwości przekazania zgłoszenia serwisowego dot. oprogramowania przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – np. telefonicznie pod numerem Infolinii lub mailowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości przekazania zgłoszenia serwisowego dotyczącego oprogramowania przez 24 godziny 7 dni w tygodniu telefonicznie i mailowo.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik