Warszawa dnia: 2021-01-28

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę oksygenatorów do procedury ECMO oraz akcesoriów do terapii oddechowych.” – znak sprawy CSKDZP-2375/18/12/03/2020.

Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

- Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści filtry:

Poz. 1

Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, złącze proste

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści filtry:

Poz. 2

Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. Złącze kątowe.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści filtry:

Poz. 3

Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 25ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2,1 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe proste

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści filtry:

Poz. 4

Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy , mechaniczny, hydrofobowy, o skuteczniości filtracji bakterii min. 99,9999% nadający się do zastosowania przy niskich obj. oddechowych a więc także u dzieci (od Vt 150 ml). Wydajnośc nawilżania min. 16 mg H2O/l przy Vt 500 ml. Waga do 25g oraz przestrzeń martwa do 45 ml. Charakteryzujący się niskimi oporami przepływu max. 2,7 cm H2O przy 60 l/min., sterylny. przezroczysty, steryln.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści filtry:

Poz.5

Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści filtry:

Poz. 6

Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadajacy port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml i wadze 6,3 g; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy  zadania nr 2, pozycja nr 1

dot. zadania 2 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych min. VT 180ml (informacja o objętości umieszczona na filtrze). Sterylny, zapewniający wydajność nawilżania min 32,3 mg H2O/L, przy jednoczesnej utracie wilgoci 6 mg H2O/L. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej i wirusowej min. 99,998% charakteryzujący się niskimi oporami przepływu

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2 pozycja nr 2

dot. zadania 2 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych min. VT 180ml (informacja o objętości umieszczona na filtrze). Sterylny, zapewniający wydajność nawilżania min 32,3 mg H2O/L, przy jednoczesnej utracie wilgoci 6 mg H2O/L. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej i wirusowej min. 99,998% charakteryzujący się niskimi oporami przepływu max. 1,6 cm H2O przy 30 l/min. Masa filtra 31 g, przestrzeń martwa 51ml. Złącze proste.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 2

dot. zadania 2 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych min. VT 180ml (informacja o objętości umieszczona na filtrze). Sterylny, zapewniający wydajność nawilżania min 32,3 mg H2O/L, przy jednoczesnej utracie wilgoci 6 mg H2O/L. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej i wirusowej min. 99,998% charakteryzujący się niskimi oporami przepływu max. 1,6 cm H2O przy 30 l/min. Masa filtra 31 g, przestrzeń martwa 51ml. Złącze proste w zestawie z kolankiem.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 3

dot. zadania 2 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, przeznaczony dla dzieci o objętościach oddechowych od 90ml (informacja o objętościach umieszczona na filtrze). Sterylny, zapewniający wydajność nawilżania 30,2mg H2O/L, przy jednoczesnej utracie wilgoci 8,4 mg H2O/L. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej min. 99,99% charakteryzujący się niskimi oporami przepływu max. 2,2 cm H2O przy 30 l/min. Masa filtra 20 g, przestrzeń martwa 28ml. Złącze proste.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 4

dot. zadania 2 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych bakteryjno-wirusowych, mechanicznych, hydrofobowych, o skuteczności filtracji bakterii min. 99,999% nadający się do zastosowania przy niskich obj. oddechowych a więc także u dzieci. Wydajność nawilżania min. 23 mg H2O/l przy Vt 500 ml. Waga 30g oraz przestrzeń martwa 63 ml. Charakteryzujący się niskimi oporami przepływu max. 2,9 cm H2O przy 60 l/min., mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 4

dot. zadania 2 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych bakteryjno-wirusowych, mechanicznych, hydrofobowych, o skuteczności filtracji bakterii min. 99,999% nadający się do zastosowania przy niskich obj. oddechowych a więc także u dzieci. Wydajność nawilżania min. 23 mg H2O/l przy Vt 500 ml. Waga 36g oraz przestrzeń martwa 63 ml. Charakteryzujący się niskimi oporami przepływu max. 3,6 cm H2O przy 60 l/min., Sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 5

dot. zadania 2 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych od 200ml. Skuteczność filtracji bakterii oraz wirusów. min. 99.999%. Zapewniający pacjentowi wydajność nawilżenia min. 23mg H2O/L (przy VT 500ml), wadze do 50g. Charakteryzujący się niskimi oporami przepływu max. 2,5 cm H2O przy 60 l/min. Sterylny. Skuteczność filtracji względem wirusów i bakterii potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 6

dot. zadania 2 pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymienników ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych o wadze 9g. Wkład wykonany z celulozy. Wyposażony w port do odsysania zamykany zatrzaskowo oraz przyłącze do podawania tlenu i dren min 200 cm. Skuteczność nawilżania min. 26,1 mg H2O/L. Przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 13,1 mg H2O/l, oporze przepływu max. 0,4cm H2O przy 30 l/min. Sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 6

dot. zadania 2 pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymienników ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych o wadze 9g. Wkład wykonany z celulozy. Wyposażony w port do odsysania zamykany zatrzaskowo oraz przyłącze do podawania tlenu i dren min 200 cm. Skuteczność nawilżania min. 26,1 mg H2O/L. Przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 13,1 mg H2O/l, oporze przepływu max. 0,4cm H2O przy 30 l/min. Mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy wzoru umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzorów umowy bez zmian

- Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §9 ust. 1 pkt.1-4 do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzorów umów bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, jednorazowy, o skuteczności p/bakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36,8mg/l H2O przy VT=500 ml, medium hydrofobowe o powierzchni 26,4cm2, przestrzeń martwa 53 ml, opory przepływu 2,3 cm H2O/l przy 60 l/min, 0,94 cmH2O przy 30 l/min, objętość oddechowa Vt=150-1500 ml, waga 30 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, jednorazowy, o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33,2 mg/H2O przt Vt=500ml, medium filtracyjne hydrofobow2e, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2cm przy 30 l/min, objętość oddechowa vt=150-1500 ml, waga 27 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, jednorazowy dla dzieci ze złączem prostym o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki, nawilżanie 32 mg H2O przy VT=500 ml, objętość oddechowa 75-1200 ml, przestrzeń martwa 26 ml, waga 18 g, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy hydrofobowy mechaniczny z właściwościami wymiennika ciepła i wilgoci, jednorazowy o skuteczności bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, przestrzeń martwa 54 ml, współczynnikiem wilgotności bezwzględnej 25 mg/l H2O przy Vt=500ml, objętość oddechowa 200-1500 ml, waga 38g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy hydrofobowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej/wirusowej 99,999999%, przestrzeń martwa 54c ml, opory przepływu 2,7 cm H2O przy 60 l/min, 1,3 cmH2O przy 30 l/min, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki, poziomie nawilżania 34,2 mg H2O przy Vt=500 ml,  wydajność wymiany ciepła 33oC przy Vt=500 ml, utrata wilgotności 5 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, powierzchnia filtracji powyżej 500 cm2, objętość oddechowa 200-1500 ml, waga 40 g, złącze proste, sterylny z portem kapno?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) dla pacjentów na własnym oddechu, jednomembranowy, do rurek tracheotomijnych, z wkładek wykonanym z pianki z samo domykającym portem do podawania tlenu i odsysania, dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, waga 4,5gskuteczność nawilżenia 27,4 mg, przestrzeń martwa 8 ml, z drenem min 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z łącznikiem zagiętym pod kątem 90 stopni, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %,  wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Rafał Wójtowicz