Oświęcim, dnia  29.01.2021 r.

ZOZ.DZP.271.4.XII.2020

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

Dotyczy : DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, udziela poniższych wyjaśnień:

- PYTANIE

Pakiet 14:

Czy Zamawiający dopuści deskę ślizgową o wymiarach: 180 x 55 cm spełniającą pozostałe kryteria?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE – PAKIET NR 1

PUNKT   DOKUMENTACJI KTÓREJ PYTANIE DOTYCZY:                    		                                  PYTANIE:

| 3. | Alarm wysycenia tlenem SpO2 poniżej min. 89%. | Pytanie 1: Prosimy o sprecyzowanie , że zaoferownaie lepszego parametru jest dopuszczalne , czyli alarm poniżej 94% jest akceptowalny dla Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 4. | Alarm pulsu zaprogramowany poniżej 40 oraz powyżej 120 uderzeń na minutę. | Pytanie 2: Prosimy o dopuszczenie alarmu pulsu poniżej 50 oraz powyżej 130 uderzeń na minutrę. Rózniaca jest niewielka a niepokojące parametry są wyświetlane na ekranie w związku z tym nie będzie ryzyka przeoczenia tak niepokojących wyników pomiaru. |
| 5. | Możliwość badania szerokiej grupy pacjentów (uwzględnienie m.in. grubości palca oraz dobrego lub słabego przepływu). | Pytanie 3: Czy sprecyzowanie: "pulsoksymetr można stosować dla pacjentów od 4 roku zycia , czyli ,że produkt jest odpowiedni dla dzieci powyżej czwartego roku życia i dorosłych (waga powinna wynosić od 15 kg do 110 kg" jest akceptowalne dla Zamawiającego i tym samym dopuscza się takie urządzenie w ramach niniejszego parametru ? |
| 6. | Wielofunkcyjność: puls (PR), SpO2, poziom baterii, fala pulsu, wykres słupkowy, możliwość konfiguracji alarmu i dźwięku pulsu. | PYTANIE 4: Prosimy o zmianę zapisu na: „Wielofunkcyjność: puls (PR), SpO2, poziom baterii, fala pulsu” W tak małym sprzęcie wykres słupkowy jest zazwyczaj nieużywaną funkcją a niniejsza opcja moze podrażać koszty. Jeśli Zamawiający uzna , że niniejsza funkcja nie jest niezbędna prosimy o ograniczenie zapisu do najbardziej potrzebnych funkcji. |
| 7. | Możliwość wyboru trybu wyświetlenia - dwukolorowe. | PYTANIE 5: Czy dwa kolory są dla Zamawiającego niezbędne? Prosimy o zmianę zapisu na prostszy, czyli: “kolorowy wyświetlacz” aby nie ograniczac przystąpienia do postępowania Oferentom którzy nie posiadają mało istotnych lub rzadko używanych funkcji/cech/parametrów |
| 8. | Wyświetlacz OLED min. 0,96''. | PYTANIE 6: Prosimy o dopuszczenie ekranu OLED I zmianę zapisu na: “Wyświetlacz min. 0,96’’OLED lub LED.” |
| 10. | Dzwięk pulsu zsynchronizowany z uderzeniami serca i falą pulsu. | PYTANIE 7: Czy niniejsza funkcja jest niezbędna? Opis jest nieprecyzyjny. Prosimy o wykreślenie parametru |
| 15. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | PYTANIE 8: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania minimalnej gwarancji jako 12 miesięcy dla wszystkich oferentów przystępujacych do niniejszego pakietu |

ODPOWIEDŹ:

2.1:  Zamawiający dopuszcza proponowanie rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

2.2: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

2.3: Tak Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

2.4: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.5: Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ  na „KOLOROWY WYŚWIETLACZ”.

2.6:  Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

2.7:  Zamawiający dokonuje wykreślenia parametru. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ.

2.8:  Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie pytania. W załączeniu  poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ oraz MODYFIKACJA SIWZ.

- PYTANIE

: dotyczy: sama dostawa i/lub zdalne szkolenie- pakiet 1

Czy w  odniesieniu do pakietu nr 1 – załącznika nr2 do umowy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby w ramach realizacji umowy dostarczyć sprzęt (9 sztuk pulsoksymetrów ) bez szkolenia i instalacji? Jest to sprzęt niezwykle prosty w obsłudze . Państwa zgoda może wpłynąć korzystnie na wyceny Oferentów, gdyż nie będzie trzeba kalkulować kosztów dojazdu i szkolenia a jedynie dostawy Lub jeśli Zamawiający bezwzględnie wymaga jednak  szkolenia, prosimy aby wyrażono zgodę na szkolenie zdalne poprzez telefon czy program komputerowy, co pozwoli należycie pokierować odbiorcę w celu należytej obsługi sprzętu. Prosimy o jasne sprecyzowanie potrzeb w tym względzie, gdyż może to znacząco wpłynąć na cenę i organizację w czasie szczególnej ostrożności spowodowanej pandemią.  Państwa zgoda będzie ułatwi też przestrzeganie wytycznych  związanych z zachowaniem procedur zintegrowanego systemu zarządzania dołączonych do dokumentacji w niniejszym postępowaniu przetargowym.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje koniecznych zmian. W załączeniu  modyfikacja SIWZ.

- PYTANIE

PYTANIE 10: dotyczy kryteriów oceny dla zadania 1

Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska w określeniu kryterium oceny dla zadania m.in. 1. Dla kryterium dostawy punktacja jest następująca:

- termin dostawy do 6 tygodni – 0 pkt

- termin dostawy do 4 tygodni – 10 pkt

- termin dostawy do 25 tygodni – 20 pkt.

Czy w terminie dostawy ocenianej na 20 pkt, termin nie powinien być krótszy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje poprawy omyłki. W załączeniu MODYFIKACJA SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet nr  1: Pulsoksymetr – 9 sztuk

Pkt 3

Prosimy o dopuszczenie alarmu niskiej saturacji zaprogramowanego domyślnie na 85% z możliwością regulacji w zakresie 85-95%

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

- PYTANIE

Pakiet nr  1: Pulsoksymetr – 9 sztuk

Pkt 4

Prosimy o dopuszczenie alarmu niskiego pulsu zaprogramowanego domyślnie na 50bpm z możliwością regulacji w zakresie 30-60 bpm oraz alarmu wysokiego pulsu zaprogramowanego domyślnie na 120bpm
z możliwością regulacji w zakresie 100-240 bpm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet nr  1: Pulsoksymetr – 9 sztuk

Pkt 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu konfiguracji dźwięku pulsu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2  do SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet nr  1: Pulsoksymetr – 9 sztuk

Pkt 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu dźwięku pulsu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet nr 11: Pasy unieruchamiające – 16 kompletów

Pkt 5

Prosimy o dopuszczenie pasów wykonanych w 100% z poliestru

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

- PYTANIE

Pakiet nr 11: Pasy unieruchamiające – 16 kompletów

Pkt 10

Prosimy o dopuszczenie możliwości prania w temp do 90 °C oraz sterylizacji w tlenku etylenu i nasyconej parze, 120˚ C, w krótkim cyklu

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

- PYTANIE

Pakiet nr 12: Pompa objętościowa z podstawą jezdną – 8 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych wraz z statywami renomowanej firmy, w konkurencyjnych cenach oraz testowanych na oddziale chemioterapii dziennej i pozytywnie zaopiniowanych przez personel medyczny, posiadających następujące cechy techniczne:

|  | Opis parametrów dla pompy infuzyjnej objętościowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ/Producent |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2020 |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci |  |  |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia 1.9 kg |  |  |  |
|  | Stopień ochrony min. IP34 |  |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni |  |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych |  |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. |  |  |  |
|  | Linia infuzyjna mocowana od przodu |  |  |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego |  |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna |  |  |  |
|  | Menu pompy w języku polskim |  |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą |  |  |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem IrDA |  |  |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. |  |  |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h |  |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu |  |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |  |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji |  |  |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji |  |  |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana, co 0,01 ml |  |  |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min |  |  |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1200 ml/h |  |  |  |
|  | Bolus na żądanie |  |  |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu |  |  |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych |  |  |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem, co 1 minutę |  |  |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia |  |  |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera |  |  |  |
|  | Biblioteka zawiera 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów |  |  |  |
|  | Każdy lek może występować w 10 stężeniach, oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji |  |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 mmHg do 750mmHg |  |  |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora 6 godz. przy przepływie 25 ml/h |  |  |  |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. |  |  |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora |  |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego |  |  |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń |  |  |  |
| IV | Opis parametrów dla statywu na pompy |  |  |  |
|  | Model/Typ/Producent |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2020 |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane |  |  |  |
|  | Statyw jezdny min. do zamocowania pomp infuzyjnych lub do zawieszenia 4 opakowań z płynem |  |  |  |
|  | Konstrukcja - stelaż wykonany ze stali galwanizowanej |  |  |  |
|  | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w koła z tworzywa sztucznego 5 kół, w tym dwa z blokadą |  |  |  |
|  | Regulowany wieszak (1260 - 2200 mm +/-50 mm) |  |  |  |
|  | Zbiorniczek na płyn |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie do 30 kg |  |  |  |

ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

Proszę o rozpatrzenie zapytania do pakietu 24 na ssak:

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o maksymalnym podciśnieniu -95 kPa oraz wydajności 40, 50, 60 L min, możliwość przełączania wydajności przyciskami na pulpicie ssaka, bardzo cichy, poziom głośności 40 dB. Cztery koła z blokadami.  Waga ssaka wraz z podstawą jezdną 16 kg, wymiary wraz z podstawą jedną 985 x 510 x 470 mm. Włącznik i wyłącznik nożny wbudowany w podstawę jezdną. Wyposażony w dwie butle z poliwęglanu przeznaczone na wkłady jednorazowe tej samej pojemności, wkłady wyposażone w filtry zabezpieczające przed przelaniem, partia wkładów dostarczona wraz ze ssakiem.

ODPOWIEDŹ:  Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

PAKIET 25 – echokardigraf

Pytanie do wzoru umowy

Par. 7 ust. 2:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym urządzeniu (będącychm skomplikowaną technologicznie aparaturą, składającą się z wielu elementów i podzespołów), 
w zależności od rodzaju nieprawidłowości, mogą być usunięte bez konieczności wymiany całego przedmiotu umowy, np. poprzez wymianę wadliwego elementu, dostarczenie brakującego elementu itd. W związku z tym, proponujemy zmianę par. 7 ust. 2 w następujący sposób:

„2. W przypadku stwierdzenia do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, iż dostarczony przedmiot umowy ma wady, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia takiej wady w sposób zapewniający jego zgodność z przedstawioną ofertą, w tym poprzez wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad, na własny koszt i ryzyko w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. Gwarancja w tym przypadku rozpoczyna swój bieg po dokonaniu odbioru urządzenia wolnego od wad protokołem bezusterkowym.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. W załączeniu poprawione IPU -  Załącznik nr  6 do SIWZ.

- PYTANIE

Pytanie do wzoru umowy

Par. 8 ust. 1:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści aparat z datą produkcji 2021 r.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

- PYTANIE

Pytanie do wzoru umowy

Par. 8 ust. 7:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamwiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych 
i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 8 ust. 7 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, 
że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości 
w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, 
a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie  dokonuje zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ  i Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Pytanie do wzoru umowy

Par. 8:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu 
i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie/usłudze”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i dodanie kolejnego ust. 8 o następującej treści:

„8. Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a)           niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;

b)           mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c)           jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

d)           uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

e)           normalnego zużycia rzeczy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmian w zapisach IPU w dopuszczonym przez siebie zakresie. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 6 do SIWZ.

- PYTANIE

Pytanie do wzoru umowy

Par. 9 ust. 1. Pkt 1) i 2):

Czy Zamawiający obniży rażąco wygórowane kary umowne do przedziału 0,2 % - 0,5 % wartości umowy brutto? Aktualna wysokość kar tj. 1 % wartości umowy brutto za każde uchybienie jest znacznie wygórowana i przekracza aktualne standardy stosowane w obrocie gospodarczym, gdzie kary zwyczajowo za tego typu uchybienia wynoszą od 0,2 % do 0,5 % za każdy przypadek uchybienia.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Pytanie do wzoru umowy

Par. 9 ust. 1 pkt 3):

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej jaką winien zapłacić Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, do przyjętego w branży poziomu 10%?

## Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający mając na uwadze zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego doda do wzoru umowy karę umowną zastrzeżoną na korzyść wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Pytanie do wzoru umowy

## Par. 9 ust. 3:

## Zwracamy się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30 do 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Pytanie do wzoru umowy

## Par. 10 ust. 2:

Zwracamy uwagę, iż odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron wykonujących kontrakt w dobrej wierze, zwłaszcza, że opisanie przesłanek do odstąpienia jest bardzo ogólne, a naruszenia umowy i tak wiążą się z nałożeniem kary umownej. Proponujemy zatem, aby możliwość odstąpienia w przypadku trzykrotnego naruszenia postanowień umowy dotyczyła wyłącznie istotnych postanowień umowy, celem wyeliminowania ryzyka zakończenia relacji kontraktowej stron w przypadku drobnych naruszeń, nie mających wpływu na finalną realizację umowy i niepowodujące szkody po stronie Zamawiającego. Proponujemy również doprecyzowanie, iż wezwanie winno dotyczyć każdego z trzech naruszeń, ustalenie minimalnego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu, jak również że odstąpienie jest możliwe po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do do usunięcia naruszeń po trzecim naruszeniu – celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i pewności Stron, jak również możliwości oceny ryzyka przez Wykonawcę. W związku z tym, prosimy o następującą zmianępar. 10 ust. 2:

„2. W razie trzykrotnego naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy (po każdorazowym stwierdzeniu naruszenia istotnych postanowień umowy), do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie naruszeń terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu na usunięcie naruszeń w trzecim przypadku naruszenia istotnego postnowienia umownego, w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

## Dotyczy SIWZ XIV. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający zastosował następująca punktację w kryterium „termin dostawy”:

Termin  dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy	0 pkt

Termin dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy	10 pkt

Termin dostawy do 25 tygodni od dnia podpisania umowy	20 pkt

Jednocześnie dodał zastrzeżenie, że „deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 8 tygodni pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ”.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje poprawy omyłki. W załączeniu MODYFIKACJA SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy pakiet nr 16, poz. 4: czy Zamawiający dopuści optykę o średnicy 2,7 mm i długości części pracującej 110 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy pakiet nr 16, poz. 5: czy Zamawiający dopuści płaszcz do optyki, średnica 3,4 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Umowa § 8 ust. 1

1. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu umowy, umożliwiającą zaoferowanie przedmiotu umowy wyprodukowanego w 2020 r lub 2021 r.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- PYTANIE

Umowa § 9 ust. 1 pkt. 1)

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy - za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Umowa § 9 ust. 1 pkt. 2)

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości wadliwej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku, o którym mowa w § 7  ust. 2 niniejszej umowy albo wymianie lub naprawie przedmiotu umowy w przypadku, o którym, mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Umowa § 9 ust. 1 pkt. 3)

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości niezrealizowanej część umowy w przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze stron umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet Nr 7 Lp. 2

1. Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu o przepływie od 0-15l/min, który mieści się w parametrach wymaganych, a jednocześnie pozwala na zastosowanie większych przepływów w zależności od stanu pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla 	pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza.

- PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością podłączenia zaworu PEEP, przy zastosowaniu dodatkowej złączki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza.

- PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez dodatkowej powłoki?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 4, 5?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy Pakietu nr 21

Ilu i w jakim rozmiarach rurek ustno-gardłowych wymaga Zamawiający

ODPOWIEDŹ:   Komplet 7 sztuk w rozmiarach  nr: 0,1,2,3,4,5,00.

- PYTANIE

Pakiet nr 24 pkt 3. – Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu max. 740 mmHg +/- 5% co w przeliczeniu daje 98 kPa +/- 5% ?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet 24 pkt 5. – Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 15 kg (z podstawą jezdną 30 kg)?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet 24 pkt 6. – Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 400x800x320 mm.?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet nr 24 pkt. 7. – Czy Zamawiający dopuści ssak o poziomie hałasu <50 dB.?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Dot. Pak. 12

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę infuzyjną z biblioteką leków. Biblioteka leków zawiera  2850 leków w 19 profilach w każdym profilu po 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)?

ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w razie odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy do 10%?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ I Załączników do SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet Nr 7 Lp. 2

1. Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu o przepływie od 0-7l/min?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet nr 12: Pompa objętościowa z podstawą jezdną – 8 sztuk.

I. 4 Czy Zamawiający wymagając możliwość dostosowania do wszystkich protokołów podawania w pompie objętościowej miał na myśli możliwość podaży dożylnej ?

II. 5 Czy Zamawiający wymagając 18 bibliotek leków w pompie objętościowej miał na myśli jedną bibliotekę leków z możliwością wprowadzenia co najmniej 18 dodatkowych leków ?

III. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z programowalnym czasem wlewu od 1 min do 99 godzin 59 min bez funkcji ostrzegania? Jest to zdecydowanie wystarczający czas do prowadzenia każdej infuzji pacjentowi.

IV. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z programowalnym bolusem w zakresie od 0,1 do 50 ml ? Większe wartości nie mają klinicznego zastosowania ponieważ wykraczają poza maksymalną objętość strzykawki. Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z możliwością ustawienia funkcji KVO ( drożności naczyń ) w przedziale od 0,01 do 5 ml/h ? Funkcja ma za zadanie utrzymania drożności, dlatego czym mniejsze wartości tym lepsze.

Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z historią czynności wykonywanych na pompie w postaci czytelnej listy dostępnej bezpośrednio z poziomu pompy ? Reszta wymagań spełniona.

V. 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe bez potrzeby używania aparatów infuzyjnych z sylikonową wstawką przy utrzymaniu dokładności wlewu na poziomie 1-5% ? Oferowana pompa jest w pełni uniwersalna i umożliwia na korzystanie z aparatów infuzyjnych różnych firm.

VI. 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z jednym trybem programowania ciśnienia w zakresie od 75 – 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy i poprawnego zaprogramowania ciśnienia względem podawanego leku.

VII. 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe bez alarmu szybkości poniżej oraz powyżej ustawionej ? Pompa nie ma prawa samoczynnie zmieniać ustawień zadanych przez użytkownik. Reszta wymagań spełniona.

VIII. 23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe bez ostrzeżenia przypominającego o konserwacji ? Takie powiadomienie może niepotrzebnie przeszkadzać w pracy z urządzeniem. Za takie powiadomienia powinna być odpowiedzialna firma sprzedająca urządzenie.

IX. 24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej ekranu 4,3 cala ? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ kolorowy, duży i dotykowy ekran jest o wiele wygodniejszy i lepiej widoczny podczas pracy.

ODPOWIEDŹ:

41.I: Tak, Zamawiający potwierdza.

41.II: Tak, Zamawiający potwierdza.

41.III: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

41.IV: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

41.V: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

41.VI Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

41.VII: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

41.VIII: Tak, Zamawiający  dopuszcza.

41.IX: Tak, Zamawiający  dopuszcza.

- PYTANIE

Pakiet nr 24: Ssak elektryczny – 1 sztuka.

I.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o przepływie maksymalnym 45 l/min? Oferowane urządzenie z powodzeniem stosowane jest na blokach operacyjnych oraz na innych odcinkach, gdzie wymagana jest duża moc ssąca.

II.5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wadze 12 kg i 21 kg wraz z podstawą jezdną? Waga zestawu nie ma większego znaczenia, ponieważ przy zastosowaniu wózka jezdnego nie ma potrzeby podnoszenia urządzenia.

III. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wymiarach 48 × 90 × 46 cm? Oferowane urządzenie tylko nieznacznie różni się w tym zakresie od wymagań Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

42.I: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

42.2: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

42.3: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Pakiet nr 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, podgłówek żelowy 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- PYTANIE:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów  wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy  zmianę ceny brutto  w przypadku gdy na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca  w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? ( dot. par 6 ust.2)

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 9 ust.1:

- W razie niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

- sumy stanowiącej równowartość 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie części dostawy – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy .

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku, o którym mowa w par. 7 ust.2 niniejszej umowy albo wymianie lub naprawie przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w par. 8 ust.4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wadliwej części dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części dostawy.

- W przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze stron umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej część umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.