## Pakiet III
Pakiet II | [5 empty] | Zał Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
Zał Nr 1 do Umowy
WSKAŹNIKI KONTROLI STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | Typ sterylizacji | Postać | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT% | Wartość bruttto
I. Chemiczne wskaźniki sterylizacji |  | X | X | X | X | X | X | X | X
1. | Taśma samoklejąca BEZ wskaźnika do zamykania opakowań sterylizacyjnych np. papier krepowany. | S | Taśma 18-20 mm | Rolka 50 mb - 55 mb | 50 rolek
2. | Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem typ 1 do zamykania opakowań sterylizacyjnych np. papier krepowany. Naniesiona substancja wskaźnikowa po procesie sterylizacji przebarwia się. | S | Taśma 18-20 mm | Rolka 50 mb - 55 mb | 50 rolek
3. | Wskaźnik do sterylizacji parowej typ 5 zintegrowany, przeznaczony do reagowania na wszystkie zmienne krytyczne. W formie prostokątnego paska 65x25 mm z substancją przesuwalną, która po procesie sterylizacji przebarwia się i przesuwa w określone pole. Wskaźnik umieszcza się w przyrządach testowych. Do kontroli wsadu i archiwizacji każdego procesu sterylizacji parowej 134 st. 7 min. Kompatybilny z systemem PCD | S | Test paskowy | 1000 sztuk / opakowanie | 42 opakowań
4. | Wskaźnik do sterylizacji parowej emulacyjny typ 6 w formie prostokątnego samoklejącego papierowego pokrytego laminatem paska o wymiarach 65x25 mm. z naniesioną substancją wskaźnikową, która przebarwia się po procesie sterylizacji. Do walidacji i archiwizacji każdego procesu sterylizacji parowej 134 st. 7 min.. | S | Test paskowy | 250 sztuk / opakowanie | 4 opakowań
5. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarki w formie arkusza papieru o wymiarach 175x75 z czarnym polem . Arkusz umieszcza się miedzy kontrolne opakowanie i wykonuje się zgrzew . | S, EO | Arkusz | 250 sztuk / opakowanie | 6 opakowań
6. | Zestaw testowy symulacyjny PCD jako pakietu reprezentatywnego dla kontroli procesu sterylizatora parowego w formie szczelnej zakręcanej tuby w którą umieszcza się wskaźniki chemiczne : ( 5 i 6 typ ) oraz Bovi - Dick w formie paska. Przeznaczony dla minimum 800 cykli sterylizacji parowej . | S | Tuba metalowa | 1 sztuka | 3 sztuki
7. | Test Bovi-Dick do codziennej kontroli poprawnego dzialania sterylizatora parowego w formie paska z przesuwalną substancja wskaźnikową, która po wyznaczonym procesie sterylizacji przebarwia się i przesuwa w określone pole. Nie wymaga interpretacji koloru | S | Test paskowy | 1000 sztuk/opakowanie | 2 opakowań
II. Biologiczne wskaźniki sterylizacji |  | Typ sterylizacji | Postać | Jednostka miary | Ilość | X
2 | Test biologiczny do szybkiego odczytu 3-5 godz. W formie jednorazowej ampułki zawiera określoną ilość drobnoustrojów Geobacilus Stearothermophilus 10^6 oraz 10^5 , zdolnych do życia. Umieszczone w komorze sterylizatora w temperaturze 134 st.C . po właściwym procesie sterylizacji ulegają zniszczeniu. Odczyt w inkubatorze po 3 godz. pozwala na zwolnienie sterylizowanego materiału oraz uzyskanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonego badania. W zestawie inkubator z drukarką. | S | Ampułka, ilość spor bakterii Geobacilus Stearothermophilus 10^6 | 100 sztuk /opakowaniu | 20 op.
RAZEM
| (data,miejscowość) |  |  | czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej | podpis osoby upoważnionej
do dokonania czynności w imieniu Wykonawców