
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/115/2021
 Rzeszów dnia: 2021-06-22
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa przenośnego analizatora parametrów jakości energii elektrycznej, dostawa oscyloskopu cyfrowego sygnałów mieszanych
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zadania częściowego nr 2 SWZ:

Pytania (dotyczy zadania częściowego nr 2 )

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop oferujący uśrednianie przebiegów: 2 – 512, ale oferujący próbkowanie?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza oscyloskopu z proponowaną liczbą uśrednień przebiegów ze względu na zastosowanie przyrządu do analizy długoczasowej stacjonarnych procesów stochastycznych.

2. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który nie posiada specyfikowanej rozdzielczości podstawy czasu, oferujący zakres podstawy czasu 1 ns/dz do 1000 s/dz?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza oscyloskop o proponowanym zakresie podstawy czasu.
3. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który nie posiada filtrowania LP i HP, ale oferujący opcję ograniczenia pasma do 20MHz i liczne inne funkcje matematyczne, a także dodatkowe opcje takie jak wbudowany analizator widma z pasmem 1GHz z funkcją spectrogramu, wbudowany moduł analizy mocy, opcje dekodowania magistral szeregowych (I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC429, I2S, LJ, RJ, TDM), 2,5GS/s na każdym kanale analogowym, 16 kanałów cyfrowych, wbudowany generator o paśmie 50MHz, 10Mpkt rekord dla każdego kanału oraz tryb, w którym szybkość odświeżania przebiegów wynosi >230,000 przebiegów/s?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza oscyloskopu, który nie oferuje filtrów LP I HP ze względu na konieczność ograniczania pasma analogowego sygnału w zaawansowanej analizie widmowej procesów stochastycznych.
4. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z 36 miesięczną gwarancją?

Odpowiedź
           Zamawiający nie dopuszcza oscyloskopu o gwarancji krótszej niż 5 lat.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30.06.2021r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 30.06.2021r godz. 10:15
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


