
Zał. 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

	Opis zadania

	1. Jednostka napędowa z łaźnią

2. Pompa próżniowa
3. Zestaw startowy szkła (chłodnica pionowa oraz kolby) z antyimplozyjnym  zabezpieczeniem szkła

Parametry wyparki 
- funkcje regulacyjne wyparki dostępne z przodu urządzenia na odłączalnym panelu z 1,3m  przewodem umożliwiającym bezpieczną zmianę parametrów pracy 
- łaźnia wodno-olejowa z zakrytą grzałką, umożliwiająca pracę w zakresach temperatury od 20 do  210℃ z 
  dokładnością +/- 1°C 
  umożliwiająca pracę nawet z 5-litrowymi kolbami

- bezpieczny uchwyt zbiornika łaźni minimalizujący ryzyko poparzenia

- możliwość przesuwu łaźni w podstawie

- średnica łaźni  250 mm +/- 10mm, pojemność min. 4,5 L

- moc grzewcza :1300W

- dwa zabezpieczenia temperaturowe: 
   a) +5℃ powyżej zadanej temperatury, sprawdzane za pomocą oddzielnego czujnika PT 1000
   b) odcięcie grzania powyżej temperatury 250°C
- chłodnica o możliwości swobodnej, ciągłej regulacji kąta  nachylenia w zakresie  20-80 °
- ustawianie głębokości zanurzenia kolby jedną ręką

- zakres pracy podnośnika: min. 155 mm  

- uszczelka z PTFE z wypełnieniem grafitowym do pracy bez smarowania

- prędkość obrotowa sterowana elektronicznie silnikiem bezszczotkowym :20-280obr./min.
- wymiary podstawy nie więcej niż  (dł. x szer.): 395x490mm
- klasa zabezpieczenia wg DIN EN 60529:    IP 20

Pompa próżniowa

Parametry pompy: 

- dwugłowicowa pompa membranowa wykonana z materiałów o wysokiej odporności chemicznej

- wydajność co najmniej 1,2m3/h;  podciśnienie co najmniej 50 mbar 
- moc minimum 100 W, 

- waga max. 6kg

- wymiary max 330x240x220mm

System opisany musi być kompletny, gotowy do pracy i zawierać wszystkie akcesoria, przewody do podłączenia wody oraz próżni zgodnie z wymaganym przeznaczeniem.

	Gwarancja: na warunkach producenta ale nie mniej niż 2 lata
Czas reakcji serwisu max. 48h, bezpłatna telefoniczna pomoc techniczna

	Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem zestawu i szkoleniem w siedzibie klienta w wymiarze 2x 2h  
(drugi termin szkolenia zostanie określony podczas uruchomienia) 


System Przetarg © DataComp
Strona: 1/12
1
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/1

