OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa przepływomierza do pomiaru masowego natężenia przepływu spalin silnikowych w badaniach emisji zanieczyszczeń na pojeździe w warunkach ruchu drogowego (RDE) oraz na laboratoryjnych stanowiskach hamownianych

W skład urządzenia powinny wchodzić następujące podzespoły:

- Przepływomierz spalin

- Zasilacz z niezbędnym okablowaniem

- Układ do przetwarzania sygnału pomiarowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ad1)

Przepływomierz powinien:

- umożliwiać pomiar przepływu spalin silnikowych (z silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym) .

- umożliwiać pomiar spalin w zakresie od temperatur otoczenia (w tym z uwzględnieniem warunków zimnego startu w temp. ok. 0oC) do 700oC;

- charakteryzować się wysoką prędkością próbkowania – standardowo nie mniejszą niż 1Hz;

- być wyposażony w funkcję auto zerowania;

- umożliwiać płukanie wsteczne zespołu pomiarowego przy użyciu powietrza bez konieczności demontażu,

- być wyposażony w niezbędne przewody, rury (kolanka), uszczelki i uchwyty montażowe umożliwiające podłączenie do rury wylotowej spalin silnikowych a także odpowiedni kabel do  zasilania prądowego 12V, w tym z akumulatora podczas badań drogowych (RDE),

- umożliwiać pomiar temperatury spalin z dokładnością nie mniejszą niż ± 2oC (lub ± 1%);

- cechować się czasem nagrzewania nie dłuższym niż 5 minut w temp. 20oC;

- cechować się czasem reakcji (T0 – T90) nie dłuższym niż 2.5 sekundy;

- cechować się dokładnością pomiaru nie gorszą niż ± 2% wartości mierzonej lub ± 0,5% zakresu pomiarowego (zależnie od większej wartości);

- posiadać rozdzielczość pomiarową nie większą niż 0,1 kg/h,

- napięcie zasilania 12V prądem stałym;

- minimalny zakres pomiaru przepływu spalin: nie większy niż  20 kg/h;

- maksymalny zakres pomiaru przepływu spalin: nie mniejszy niż  200 kg/h;

- być zapakowany w twardą walizkę ochronną do jego transportu;

- przepływomierz powinien być odpowiednio skalibrowany;

- przepływomierz powinien działać w sposób niezależny (standalone), a ponadto być również przystosowany do działania z systemem mobilnego pomiaru emisji zanieczyszczeń (PEMS) w badaniach drogowych (RDE);

- powinien być objęty co najmniej 6 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Ad2)

Zasilacz powinien:

- zapewniać na wyjściu zasilanie prądem stałym o napięciu 12V i odpowiednim prądzie stosownie do zapotrzebowania przepływomierza;

- być wyposażony w odpowiednie kable i złącza do podłączenia przepływomierza;

- być przystosowanym do napięcia zasilania prądem przemiennym z sieci elektroenergetycznej 230V,

- być wyposażony w zabezpieczenia termiczne i przepięciowe;

- zakres temperatur pracy od -20oC;

- zakres wilgotności względnej otoczenia: od 20 do 80 %,

- być objęty co najmniej 6 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Ad3)

Układ do przetwarzania sygnału pomiarowego powinien:

- wraz z oprogramowaniem umożliwiać obsługę przepływomierza (autozerowanie, płukanie wsteczne itp.), podłączenie do komputera typu laptop oraz rejestrację danych pomiarowych przy użyciu komputera przenośnego z systemem Windows (w wersji Windows 7, Windows 10),

- posiadać komunikację Ethernet z laptopem/PC,

- powinien umożliwiać bezpośredni zapis danych podczas badań na karcie SD w układzie przetwarzania sygnałów pomiarowych,

- być objęty co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym.