Inkubator Innowacyjności 4.0 pt. „Synteza układów rozgałęzionych o rdzeniu taniny do zastosowań jako kluczowe składniki antybakteryjnych i przeciwporostowych powłok polimerowych”, nr: 1/I/2021.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/12/2022 Rzeszów, 2022-02-01

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Katarzyna Kaczorowska -  tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i częściowy wybór ofert.

- Opis

Temat: Dzierżawa aparatu GPC-RID na okres 6-ciu miesięcy. Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza Opis: Dzierżawa aparatu GPC-RID na okres 6-ciu miesięcy. Specyfikacja techniczna: Pompa GPC -zakres przepływów od minimum 0,01 do 10 ml/min -maksymalny zakres ciśnień w całym systemie nie mniejszy niż do 440 bar z opcją rozszerzenia do 700 bar -dokładność przepływu w pompach nie gorsza niż ±1% -precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06%RSD Taca na eluenty -mieszcząca minimum 6 butli 1 L -wbudowany kolorowy, dotykowy monitor umożliwiający szybkie sterowanie całym systemem Próżniowy układ odgazowujący fazy ruchome -minimum 3 kanały -objętość wewnętrzna kanału maksymalnie 400 ul Automatyczny podajnik próbek -zakres ciśnień nie gorszy niż do 440 bar -funkcja automatycznego rozpoznawania tac na fiolki/płytki MTP -możliwość jednoczesnej pracy z minimum trzema formatami fiolek -czas nastrzyku nie dłuższy niż 7 sekund -zakres nastrzyku nie węższy niż od 0,1 µl do 50 µl opcją rozszerzenia do 2000 µl -dokładność objętości nastrzyku nie gorsza niż ±1% -liniowość nie gorsza niż 0,9999% -powtarzalność objętości nastrzyku dla 5,0 µl nie gorsza niż 0,15%RSD -współczynnik przeniesienia (carry-over) nie gorszy niż 0,004% -zakres termostatowania autosamplera nie węższy niż od 4 do 45°C -dokładność kontroli temperatury nie gorsza niż ±0,5°C -zakres pH nie węższy niż od 1 do 14 -funkcja automatycznego rozcieńczania próbek -możliwość rozbudowy autosamplera o drugi port nastrzykowy Termostat na kolumny - pojemność nie gorsza niż na 6 kolumn długości 30 cm -zakres temperatur od 10°C poniżej temperatury otoczenia do co najmniej 100°C -dokładność kontroli temperatury nie gorsza niż ±0,1°C Detektor refraktometryczny RID -zakres indeksu refrakcji nie mniejszy niż: 1 do 1.75 RIU -poziom szumów nie większy niż: 2.5 x 10-9 RIU -dryft nie większy niż: 1x10-7 RIU/h -tryby analiz nie mniej niż 2: standardowy, preparatywny -zakres dla trybu A (wysokoczuły): 0.01x10-6 do 500x10-6 RIU -zmiana polaryzacji: ze zmianą polaryzacji -maksymalna wielkość przepływu nie mniej niż: 10 ml/min -termostatowanie celi pomiarowej w zakresie nie węższym niż: 30°C do 60°C (w krokach 0,1°C) -podwójna kontrola temperatury celi -objętość celi nie większa niż: 10 µL -zawór do automatycznej recyrkulacji W opcji możliwość rozbudowy o inne detektory typu ELSD, MALS, MS oraz o automatyczny kolektor frakcji. Oprogramowanie w pełni sterujące systemem GPC, pozwalające na zbieranie i obróbkę danych, posiadający pełną kompatybilność z pakietem MS Office. Oprogramowanie posiadające minimum dwa algorytmy integracji oraz pozwalające na obliczenia minimum następujących parametrów: Mn, Mw, Mz, Mz1, Mv, Mw/Mn, Mv/Mn, Mz/Mw. Zestaw komputerowy kompatybilny z systemem GPC. Ponadto zamówienie obejmuje koszty transportu, instalacji i uruchomienia, szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania, instrukcja obsługi w języku polskim. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

Przedmiot dzierżawy zostanie dostarczony i zainstalowany w siedzibie Dzierżawcy w terminie do 14 dni (maksymalnie do 31. 08.2022r.) od dnia podpisania niniejszej umowy.

Dzierżawa/użyczenie na okres 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia, uruchomienia sprzętu oraz podpisania raportu instalacyjnego kończącego instalację.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć informację o nazwie producenta oraz numer katalogowy oferowanego urządzenia. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. W treści e-maila należy powołać się na numer zapytania. lub Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego. Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert (e-mail): do dnia 2022-02-09 do godz. 10:00. ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-02-09 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-95 Rzeszów Termin związania ofertą: 30 dni

VIII. BADANIE OFERTY - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Inkubator Innowacyjności 4.0 pt. „Synteza układów rozgałęzionych o rdzeniu taniny do zastosowań jako kluczowe składniki antybakteryjnych i przeciwporostowych powłok polimerowych”, nr: 1/I/2021.

Zał. nr 1 do zapytania

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

NA/O/12/2022

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dzierżawa aparatu GPC-RID na okres 6-ciu miesięcy.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Dzierżawa aparatu GPC-RID na okres 6-ciu miesięcy. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

Przedmiot dzierżawy zostanie dostarczony i zainstalowany w siedzibie Dzierżawcy w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Dzierżawa/użyczenie okres 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia, uruchomienia sprzętu oraz podpisania raportu instalacyjnego kończącego instalację. (maksymalnie do 31. 08.2022r.)

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy