Specyfikacja techniczna czytnika wielofunkcyjnego

- Parametry ogólne:

  - Czytnik wielofunkcyjny wyposażony w układ 4 monochromatorów (2 wzbudzające i 2 emisyjne).

  - Możliwość odczytu płytek od 6 do 1536 – dołkowych.

  - Musi mieć możliwość odczytu płytki z góry , ale również z dołu.

  - Czytnik powinien być wyposażony w automatycznie, dynamicznie regulowany detektor gwarantujący  najlepsze wyniki w całym zakresie pomiarowym, bez konieczności wcześniejszego określania siły sygnału w badanych płytkach.

  - Czytnik musi sprawdzać obecność płytki w uchwycie, blokując odczyt przy jej braku.

  - Gniazda do komunikacji z komputerem USB.

  - Oprogramowanie komputerowe dostarczyć razem z czytnikiem na nośniku.

  - Oprogramowanie bez ograniczeń licencyjnych.

  - Program komputerowy kompatybilny z Windows.

  - Możliwość przeliczenia wyników pomiarów mikropłytkowych na kuwetę o długości drogi optycznej 10 mm.

  - Program powinien zapisywać i prezentować dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, w tracie trwania oznaczenia, niezależnie od zastosowanej technologii pomiarowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych na wypadek utraty połączenia między czytnikiem a programem.

  - Możliwość eksportowania wyników do formatów: TXT, XML, XLS, PDF.

  - Dokonywanie pomiarów ilościowych, jakościowych, kinetycznych, end-point, cut-off.

  - Wbudowany generator formuł obliczeniowych użytkownika.

  - Możliwość programowania kinetycznego skanowania spektrum.

  - Możliwość wyboru ilości punktów pomiarowych w dołku.

  - Możliwość programowania wielofunkcyjnych pomiarów kinetycznych – kilka technologii pomiarowych w jednym kroku.

  - Program wyposażony w tryb symulacji umożliwiający naukę działania protokołów bez konieczności podłączania czytnika.

  - Możliwość automatycznego przesyłania wyników za pomocą poczty elektronicznej.

  - Możliwość ustawienia poziomów dostępu i uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

  - Oprogramowanie komputerowe zgodne z wymogami FDA 21 part 11.

  - Urządzenie musi posiadać oryginalny folder producenta, deklaracje CE oraz certyfikat zarządzania jakością typu ISO9001 (lub równoważny) producenta, celem potwierdzenia najwyższej jakości wykonania urządzeń oraz autoryzacje producenta dystrybucji i serwisu tego typu urządzeń, jeśli wykonawca nie jest producentem.

- Wyposażony w moduł absorbancji / spektrofotometrii :

  - Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa.

  - Zakres długości fali co najmniej 200 - 1000 nm.

  - Zakres pomiarowy 0 – 6 Abs.

  - Liniowość pomiarów w zakresie co najmniej 0 - 4 Abs – dla płytek 96 – dołkowych, co najmniej 0 – 3 Abs – dla płytek 384 - dołkowych.

  - Szerokość połówkowa pasma nie większa niż 5 nm.

  - Regulacja długości fali co 1 nm.

  - Czułość	 nie gorsza 0,001 Abs.

  - Szybkość pomiaru: nie dłużej niż 15s - płytka 96 dołkowa, nie dłużej niż 45s - płytka  384 dołkowa.

  - Skanowanie spektrum w zakresie nie mniejszym niż 200 – 1000 nm.

  - Dokładność nie gorsza niż ±1% lub 0,003 Abs.

  - Precyzja nie gorsza niż:	SD < 0.001 Abs.

  - Typ odczytywanych płytek 6 do 384 – dołkowe.

  - Pomiary przy kilku długościach fali oraz skanowanie spektrum z regulacją zakresu widma oraz interwałów.

- Wyposażony w moduł fluorymetrii:

  - Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa.

  - Zakres wzbudzenia co najmniej 200 - 1000 nm.

  - Zakres emisji co najmniej 270 – 840 nm.

  - Trybu odczytu górny i dolny.

  - Szerokość połówkowa pasma wzbudzenie około 5/12 nm,emisja około 12 nm.

  - Regulacja długości fali co 1 nm.

  - Czułość FI:  < 0.4 fmol fluoresceiny/dołek dla odczytu górnego oraz   < 2 fmol dla innych fluorochromów stosowanych w całym zakresie wzbudzenia i emisji.

  - Zakres dynamiczny nie mniejszy niż 6 dekad.

  - Typy pomiarów m.in. intensywność fluorescencji oraz FRET.

  - Szybkość pomiaru nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa nie dłuższy niż 45s - płytka  384 dołkowa.

  - Czas pomiaru dla intensywności fluorescencji (FI) od 10 do 1000 ms, dla TRF od 10 do 10000 ms.

  - Skanowanie spektrum	dla FI oraz TFR w zakresie nie mniejszym niż 200 – 840 nm dla wzbudzenia i co najmniej 270 – 840 nm dla emisji.

  - Typ odczytywanych płytek 6 do 1536 – dołkowe.

  - Zakres dynamiczny co najmniej 6 dekad.

- Wyposażony w moduł luminometrii:

  - Zakres długości fali: co najmniej 360 - 670 nm dla trybu normalnego, co najmniej 270 – 840 nm dla trybu skanowania.

  - Tryby odczytu wybierane z poziomu oprogramowania: tryb normalny zbierania fotonów, tryb wykorzystujący filtry interferencyjne (luminometria wielobarwna) , tryb skanowania spektrum.

  - Szerokość połówkowa pasma wzbudzenie około 12 nm.

  - Regulacja długości fali co 1 nm.

  - Czułość < 7 amol ATP/dołek dla reakcji typu flash, zakres dynamiczny nie mniejszy niż 7 dekad.

  - Szybkość pomiaru: nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa, nie dłuższy niż 45s - płytka  384 dołkowa.

  - Czas pomiaru od 10 do 10000 ms – wszystkich trybów.

  - Skanowanie spektrum	w zakresie nie mniejszym niż co najmniej 270 – 840 nm.

  - Typ odczytywanych płytek 6 do 1536 – dołkowe.

  - Możliwość prowadzenia oznaczeń typu DLR i BRET.

- Wyposażony w moduł wytrząsania i kontroli temperatury:

  - Regulacja parametrów wytrząsania:

  - Regulacja orbity (amplitudy).

  - Regulacja prędkości obrotowej co najmniej w zakresie od 60 do 1200 obr/min.

  - Inkubator płytek: uchwyt na płytki pełniący jednocześnie funkcję inkubatora.

  - Zakres pracy inkubatora : +4ºC powyżej temperatury otoczenia do 45 ºC.

- Wyposażony w dyspenser:

  - Dyspenser wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji i kontroli pozycji końcówki w czytniku.

  - Pozycja widoczna w oprogramowaniu oraz możliwa do sprawdzenia pod odsuwanym panelem frontowym czytnika.

  - Umiejscowienie dyspensera w obudowie czytnika, z łatwym dostępem poprzez odsuwany panel frontowy czytnika unoszony na profilowanych prowadnicach.

  - Nie dopuszcza się dyspenserów montowanych w oddzielnych modułach, wymagających umieszczania ich obok lub na czytniku.

  - Możliwość doposażenia czytnika w przyszłości w drugi, o analogicznych parametrach dyspenser.

  - Zakres regulacji objętości: od 2 do 5000µl.

  - Martwa objętość poniżej 100 µl.

  - Funkcja automatycznej kontroli maksymalnej objętości dozowanej do pojedynczego dołka, zabezpieczający przed przelaniem płynu.

  - Funkcja odzyskiwania niezużytych odczynników (cofnięcie ich z powrotem do butelek) uruchamiana z poziomu oprogramowania komputerowego oraz za pomocą dedykowanego przycisku umieszczonego przy każdym dyspenserze.

  - W celu wyeliminowania pienienia się oraz rozpryskiwania dozowanych odczynników do sąsiednich dołków końcówki dyspenserów powinny być, w pozycji roboczej, usytuowane względem dna płytki pod kątem około 45°.

- Na wyposażeniu czytnika dedykowana przystawka do pomiarów w mikroobjętościach:

  - Możliwość wykonania od 1 do 16 próbek o pojemności od 2 do 10 µl.

  - Powierzchnia odczytu wykonana ze szkła kwarcowego.

  - Oddzielenie pól pomiarowych warstwą łatwego do czyszczenia teflonu.

  - Możliwość zamontowania w płytce standardowych kuwet o długości drogi optycznej 10 mm.

- Na wyposażeniu czytnika moduł do płukania mikropłytek 96-dołkowych i 384-dołkowych:

  - Wyposażony w dwie głowice myjące 8 kanałowowe do mikropłytek.

  - Dostępne głowice myjące do doposażenia w przyszłości 12, 16 i 24 - kanałowe do mikropłytek oraz 8 i 16 – kanałowe do komórek.

  - Wszystkie głowice z możliwością szybkiej wymiany bez użycia narzędzi.

  - Min. zakres objętości mycia od 50 do 1000 µl  dla płytek 96-dołkowych i od 20 do 300 µl dla płytek 384-dołkowych.

  - Wstępne przepłukanie głowicy myjącej regulowane w min. zakresie od 5 do 100 ml.

  - Płukanie w zakresie min. od 5 do 100 ml.

  - Dozowanie w zakresie min. od 50 do 400 µl dla płytek 96-dołkowych i od 20 do 120 µl dla płytek 384-dołkowych.

  - Objętość martwa nie gorsza niż 1µl.

  - Dokładność dozowania +/- 10% na całej płytce.

  - Pamięć wewnętrzna min. 99 protokołów użytkownika  z możliwością znacznego zwiększenia rozmiaru pamięci poprzez podłączenie do gniazda USB nośnika typu memory stick.

  - Podświetlany kolorowy wyświetlacz typu LCD: min. 480 x 272 punkty i min. 256 barw.

  - Języki interfejsu do wyboru: min. angielski, francuski, niemiecki.

  - Wymiary nie większe niż (wys. x szer. x głęb.) : 345 x 385 x 240 mm.

  - Masa nie większa niż 9 kg.

  - Moduł płuczący wyposażony w gniazda: USB – do podłączenia pamięci typu memory stick; USB – do połączenia drukarki; USB/RS – do podłączenia komputera lub modułów robotycznych – kompatybilność z ramieniem robotycznym.

  - Wyposażony w min.2 butle po min. 2litry na detergenty do płukania, min. 1 butla min. 2 litrowa do płukania wstępnego oraz min. 1 butla mion. 4 litrowa na zlewki.

  - Moduł płuczacy bez butelek ciśnieniowych.

  - Butle wyposażone w czujnik poziomu płynu oraz aerozoloszczelne przykrywki.

  - Wbudowana wytrząsarka, wytrząsanie liniowe min. 3 tryby.

- Na wyposażeniu czytnika moduł sterujący oraz obróbki danych w Excel’u lub Word’zie.

  - Komputer PC w formacie Nettop/MiniPC z możliwością montażu na tyle monitora w standardzie VESA.
Konfiguracja modułu zgodna z wymaganiami czytnika wyposażony dodatkowo w 1x dysk SSD min. 128 GB, 1x dysk HDD min. 1TB, min. 8GB RAM.

  - Monitor min. 20’’ z możliwością montażu modułu sterującego na tyle w standardzie VESA.

  - Klawiatura i mysz.

  - Niezbędne licencje na wymagane oprogramowanie.

- Możliwości doposażenia:

  - Rozbudowa o kolejne moduły powinna być wykonywana w laboratorium użytkownika przez autoryzowany serwis producenta, bez konieczności wysyłania czytnika do serwisu

  - Możliwość wyposażenie w przyszłości w moduł TRF:

    - czułość < 1 amol Europium/ dołek.

    - Zakres wzbudzenia: około 334 nm.

    - Zakres emisji: co najmniej 400 – 700 nm.

    - Wybór długości fali emisji poprzez filtry interferencyjne.

    - Tryb skanowania spektrum przez monochromatory.

    - Możliwość odczytu TR-FRET.

    - Certyfikat CisBio dla HTRF.

    - Zakres dynamiczny dla TRF co najmniej 6 dekad.

  - Możliwość wyposażenie w przyszłości w moduł AlphaScreen :

    - Niezależne źródło światła dla AlphaScreen/AlphaLISA w postaci wysokowydajnej diody LED.

    - Moduł TRF: czułość < 100 fosfotyrozyny/ dołek.

    - Zakres wzbudzenia około 680 nm.

    - Zakres emisji co najmniej 400 – 660 nm.

    - Wybór długości fali emisji poprzez filtry interferencyjne.

  - Istnieje możliwość wyposażenia  w moduł regulacji stężenia gazów CO2 i O2 :

    - Regulacja i odczyt parametrów stężenia gazów w komorze roboczej czytnika z poziomu oprogramowania komputerowego.

    - Stała rejestracja stężenia gazów i temperatury w komorze pomiarowej czytnika odnotowywana w historii każdego oznaczenia.

    - Zakres koncentracji dla CO2 nie gorszy niż : 0,1% - 15%, a dla O2 nie gorszy niż 1% - 21%.

    - Stabilność koncentracji dla CO2 nie gorsza niż : +/- 0,3% w 5%CO2, a dla O2 nie gorsza niż +/- 0,3% w 1%O2.