Zał. nr 2 do zapytania  ofertowego

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2

Platforma do symulacji sprzętowej HIL do testowania układów mocy

Platforma składa się z części sprzętowej w skład której wchodzi:

- symulator sprzętowy pracujący w czasie rzeczywistym (tzw. real-time simulator),

- 32-kanałowy interfejs wejść/wyjść analogowych z gniazdami BNC (16 wejść i 16 wyjść)

- 32-bitowy interfejs wejść/wyjść cyfrowych

oraz oprogramowanie obsługujące:

- PIL (Processor in the loop),

- oprogramowanie umożliwiające generowanie kodu ANSI-C dla platformy wbudowanej,

- COMBO umożliwiające na jednym komputerze używanie wersji PIL oraz generujące kod dla platformy wbudowanej

Specyfikacja RT BOX

| Procesor | Xilinx Zynq | Z-7030 lub równoważny |
| --- | --- | --- |
|  | rdzenie CPU | 2 x ARM Cortex-A9, 1 GHz lub równoważne |
| Wejścia analogowe | Liczba kanałów | 16 |
|  | Rozdzielczość | 16 bit, próbkowane jednocześnie |
|  | Zakresy napięciowe | -10 ... 10 V -5 ... 5 V |
|  | Typ wejścia | Różnicowe |
|  | Max. częstotliwość próbkowania | 2 Msps |
|  | Impedancja wejściowa | 1 MΩ, 24 pF |
|  | Złącze | D-SUB 37 pin męskie |
| Wyjścia analogowe | Liczba kanałów | 16 |
|  | Rozdzielczość | 16 bit, jednocześnie odświeżane |
|  | Zakresy napięciowe | -10 ... 10 V 0 ... 10 V -5 ... 5 V 0 ... 5 V |
|  | Max. częstotliwość próbkowania | 2 Msps |
|  | Impedancja wyściowa | 0 Ω |
|  | Max. prąd wyjściowy | 10 mA |
|  | Złącze | D-SUB 37 pin żeńskie |
| Wejścia cyfrowe | Liczba kanałów | 32 |
|  | Poziomy logiczne | 3.3 V (5 V tolerowane) |
|  | Złącze | D-SUB 37 pin męskie |
| Wyjścia cyfrowe | Kanały | 32 |  |  |  |  |
|  | Poziomy logiczne | 3.3 V 5 V |  |  |  |  |
|  | Złącze | D-SUB 37 pin żeńskie |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie wejścia/wyjścia | Zwarciowe | Stałe |  |  |  |  |
|  | Nadnapięciowe | -24 ... 24 V |  |  |  |  |
| Interfejsy komunikacyjne | Gigabit Ethernet | 1 |  |  |  |  |
|  | SFP+ interconnects 6.25 Gbps per lane | 4 |  |  |  |  |
|  | CAN bus | 2 |  |  |  |  |
|  | USB A 2.0 | 1 |  |  |  |
|  | Firmware | SD card |  |  |  |  |
| Zasilanie (wewnętrzne) | 100 ... 240 Vac 50 ... 60 Hz | 50 VA |  |  |  |  |
| Wymiary (mm) | Głębokość x Szerokość | 310 x 250 |  |  |  |  |
|  | Wysokość | 100 |  |  |  |  |

Uwaga!

Dodatkowe moduły wejść/wyjść analogowych i cyfrowych powinny być przystosowany do bezpośredniego połączenia i współpracy z real-time box (RT-BOX).