Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia, 2022-07-12

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami.

Znak sprawy: 	NA/O/176/2022

Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: 885mm (wysokość z kółkami, 820 mm bez kółek) x 695mm (głębokość z zawiasami i uchwytem, 600mm bez zawiasów i uchwytu)  x 920 mm (szerokość) spełniająca wszystkie pozostałe wymagania? Tak więc, wymóg maksymalnych wymiarów jest spełniony, pod warunkiem, że pomiar będzie dotyczył samej skrzyni zamrażarki, bez elementów wystających (jak np. zawiasy)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności komory 326l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności komory 326l.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę działającą w zakresie roboczym temperatury -86/-40st.C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki działającej w zakresie roboczym temperatury -86/-40st.C.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych szer2005mm gł890mm wys1009mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o podanych wymiarach.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 280kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o podanej wadze.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o zużyciu energii 8,7kWh/24h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o zużyciu energii 8,7kWh/24h

Pytanie nr 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z wydanym świadectwem wzorcowania w temperaturze -80 st. C ? Jeśli tak, proszę o podanie ilości punktów wzorcowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga świadectwa wzorcowania

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres temperatury -86/-60 st C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki działającej w zakresie roboczym temperatury -86/-60st.C.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane zamrażarki o wymiarach:

| Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] | 755 x 440 x 635 |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 923 x 630/680 (z rączką) x 885 (wraz z kółkami) |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o podanych wymiarach.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze netto 69 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o podanej wadze netto.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 925x691x891 mm i o wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 760x440x630 mm, zakresem ustawianej temperatury od -40st.C do -86st.C oraz zużyciu energii 5,9 kwh/24h, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o podanych parametrach

Pytanie nr 14:

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy

___________________________________________________________________________

UWAGA!

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

W ogłoszeniu było

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości: “NA/O/176/2022 - oferta na: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami” W terminie do dnia 2022-07-14 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Termin otwarcia ofert: 2022-07-14, godz. 10:15 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert

Zamawiający zmienia na:

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości: “NA/O/176/2022 - oferta na: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami” W terminie do dnia 2022-07-15 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Termin otwarcia ofert: 2022-07-15, godz. 10:15 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert

Zamawiający