POIR.RU .21.001 - Nowa technologia plastycznego kształtowania wyrobów dla lotnictwa i elektrotechniki z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi komp;

Zał. nr 2 do SWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp” na „Wykonanie usługi serwisowej urządzenia CVD BPX Pro 325S”

Sprawdzenie funkcjonowania systemu:

- Test szczelności i nacieków oraz test ciśnieniowy linii gazów procesowych i elementów powiązanych

- Weryfikacja stanu chłodnic produktów procesu

- Weryfikacja stanu systemu chłodzenia wodnego chłodzącego

- Weryfikacja stanu pieca i powiązanych termopar

- Weryfikacja stanu retorty (komory reakcyjnej) i tzw. flanszy oraz powiązanych termopar zainstalowanych w pod retortą

- Weryfikacja stanu taśm grzejnych oraz izolacji układu doprowadzającego i wyprowadzającego gazy procesowe

- Weryfikacja stanu oraz regulacja zaworu miechowego gazów wylotowych

- Weryfikacja stanu systemu neutralizacji  skrubera

- Weryfikacja stanu systemu sterowania, monitorów i komponentów elektronicznych  system CVD

- Weryfikacja ogólnego stanu całego systemu CVD

Ogólny zakres prac serwisowych:

- Demontaż i przegląd wszystkich linii grzejnych wraz z liniami gazowymi pomiędzy komorą gazową i stołem roboczym

- Demontaż i przegląd wszystkich zaworów systemu grzejnego, czyszczenie i wymiana zastosowanych uszczelnień́

- Demontaż i przegląd zaworów i linii wylotowych. Czyszczenie zaworów i linii

- Demontaż i przegląd linii obejścia retort (reaktora) tzw  bypass-u

- Demontaż i przegląd procesowych linii pomiarowych ciśnienia wraz z powiązanymi filtrami

- Czyszczenie pompy próżniowej LRVP wraz ze sprawdzeniem i wymianą  poszczególnych elementów (jeśli konieczne)

- Wymiana filtrów olejowych i gazowych pompy próżniowej ORVP wraz z czyszczeniem zbiornika oleju. Komora płynów z generatorem AlCl3

- Demontaż, opróżnienie i oczyszczenie zbiorników płynów (TiCl4) – reaktorów ciekłych

- Demontaż i przegląd wszystkich linii płynów- reaktorów ciekłych

- Demontaż, rozłożenie i czyszczenie przepływomierzy  nr 313A1 i 813A1

- Demontaż i przegląd wszystkich zainstalowanych przepływomierzy, rozłożenie i czyszczenie powiązanych zaworów regulacyjnych

- Demontaż i przegląd komory mieszania gazów procesowych i powiązanej grzanej procesowej linii gazowej

- Demontaż, przegląd i czyszczenie linii AlCl3 oraz naczynia wyrównawczego

- Opróżnienie i oczyszczenie generatora aluminium AlCl3

- Demontaż oraz przegląd linii wylotowej AlCl3 Komora gazowa

- Demontaż, przegląd i czyszczenie systemu linii wentylacyjnej komory mieszacza gazów

- Czyszczenie oraz wymiana zaworów zwrotnych (jeśli zaistnieje konieczność)

- Demontaż i przegląd linii w kierunku zbiornika testowego (kalibrującego)  masowego kontrolera przepływu (MFC, mass flow controller)) oraz powiązanych zaworów odcinających

Przekazanie systemu do eksploatacji:

  - Montaż̇ systemu i testy szczelności (nacieku)

  - Ponowne nawiniecie taśm grzewczych oraz montaż̇ izolacji urządzenia

  - Napełnienie zbiorników płynów (TiCl4/) oraz powiązanych masowych przepływomierzy (MFC) płynów

  - Test grzania retorty

  - Testowe uruchomienie przepływomierzy masowych (MFC)

Test końcowy

- Wykonanie krótkiego cyklu procesowego całego system

Szkolenie personelu obsługującego z zakresu użytkowania zgodnie z Instrukcją Użytkowania oraz Zaleceniami Bezpieczeństwa

Odbiór końcowy urządzenia:

- Po zakończeniu prac serwisowych i utrzymaniowych lub prac naprawczych, inżynier serwisu dostawcy systemu przekaże system gotowy do użytkowania Użytkownikowi.

- Inżynier serwisu dostawcy systemu zobligowany jest do zwrócenia Użytkownikowi systemu uwagi na podzespoły, które nie powinny być́ dłużej użytkowane i zaproponuje ich wymianę lub rozwiązania alternatywne

- Użytkownik końcowy potwierdza przyjęcie urządzenia do użytkowania oraz akceptację wykonanych usług podpisaniem raportu końcowego odbioru

Wymagania co do usługi serwisowej (SIWZ)

- Prace muszą być zrealizowane przez pracowników producenta lub autoryzowanego serwisu producenta systemu BPX Pro 325S

- Wymagane  jest posiadanie przedstawicielstwa lub autoryzacji serwisowej producenta systemu przez Wykonawcę usługi

- Termin realizacji: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy