Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna zestawu urządzeń pomiarowo–rejestrujących

Zamówienie obejmuje dostarczenie zestawu urządzeń pomiarowo–rejestrujących, zawierającego następujące elementy:
1. Rejestrator wielokanałowy z pamięcią wewnętrzną lub złączem pamięci zewnętrznej – 1 szt.
2. Cyfrowy przetwornik strumienia ciepła – 6 szt.

3. Cyfrowy pojemnościowy czujnik wilgotności – 1 szt.
4. Rejestrator komputerowy – 1 szt.

5. Oprogramowanie – 1 szt. licencji

Opis i wymagania techniczne zamawianych elementów zestawu:
Minimalny okres gwarancji udzielonej na wszystkie elementy zestawu wynosi 24 miesiące.
Pozycja nr 1 - Rejestrator wielokanałowy – służący do odczytu i rejestracji danych z podpiętych czujników: przepływu strumienia ciepła, czujników temperaturowych oraz urządzeń stacji meteorologicznej takich jak: albedometr, pyranometr, pyrgeometr, anemometr ultradźwiękowy, przetwornik wilgotności względnej powietrza i temperatury, przetwornik ciśnienia barometrycznego itp., kompatybilne z czujnikami ALMEMO®
Wymagania techniczne:

· Wejścia pomiarowe: minimum 10 gniazd wejścia kompatybilnych z czujnikami ALMEMO®,
· Kanały: Do 100 kanałów pomiarowych na urządzenie,
· Zasilanie czujnika: 6 / 9 / 12 V, maksimum 2 x 400 mA przy zasilaczu sieciowym 12 V, maksimum 2 x 400 mA
· Wyjścia: minimum 3 gniazda kompatybilne z wtykami ALMEMO® do wszystkich modułów wyjścia (dane/ analog./ pamięć/ wyzwalanie/ przew. przekaźników itd.)

· Wyświetlacz graficzny 5.7"

· Klawiatura: Pojemnościowy ekran dotykowy i 3 dodatkowe klawisze dotykowe

· Minimum 8-MB pamięci flash (minimum 400.000 do 1,5 miliona wielkości mierzonych)

· Zasilanie: 2 akumulatory litowe, pojemność minimum 15.6 Ah Zintegrowane, szybkie ładowanie (3 godz.) + zasilacz 100 do 240 VAC na 12 VDC, 2 A, elektr. izol.
· Obudowa: Wymiary nie większe niż: 250 x 170 x 70mm (długość x szerokość x wysokość) , gumowa ochrona przeciwwstrząsowa
· W zestawie kabel USB do transmisji danych, Zasilacz 12V / 2A, Świadectwo kontroli producenta, walizka,

Pozycja nr 2 - Czujnik przepływu strumienia ciepła – służący do pomiaru gęstości strumienia ciepła przepływającego przez takie elementy jak: przegroda budowlana, element termoizolacyjny, mostek termiczny.

Wymagania techniczne:

· Płytowy czujnik do pomiary strumienia ciepła kompatybilny z rejestratorem (opisanym w pozycji 1)
· Pomiar strumienia ciepła oraz średniej temperatury płyty

· Dokładność kalibracji czujnika przepływu w temperaturze nominalnej nie gorsza niż 5%

· Temperatura nominalna 23 °C

· Dokładność czujnika temperatury nie gorsza niż ±0,5K w zakresie 0 do 80°C

· Automatyczna korekta współczynnika temperaturowego płyty przez pomiar średniej temperatury płyty

· Materiał płyty: żywica epoksydowa

· Zakres temperatury pracy co najmniej: -40°C do + 80°C

· Wymiary powierzchni czujnika: długość 120÷130 mm, szerokość 120÷130 mm

· Wymiary powierzchni pomiarowej: długość 80÷130 mm, szerokość 80÷130 mm

· Przewód podłączeniowy: min. 2m

· Wtyk zaprogramowany dający odczyt strumienia ciepła w W/m2 i temperatury w °C w każdym gnieździe wejścia rejestratora (opisanego w pozycji nr 1), bez konieczności przeprogramowywania.

· Konieczność możliwości współpracy bez przeprogramowywania i kompatybilność z każdym gniazdem wejścia rejestratora (opisanego w pozycji nr 1).
· Dryft temperaturowy -0.12 % / K (płytka epoksydowa)

Pozycja nr 3 - Cyfrowy pojemnościowy czujnik wilgotności – służący do pomiaru wilgotności względnej, temperatury punktu rosy, ciśnienia atmosferycznego. 
Wymagania techniczne:
· Cyfrowy czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego, kompatybilny z rejestratorem (opisanym w pozycji 1)

· Wilgotność:
Zakres pomiarowy:0...98%RH
Czujnik CMOS
Dokładność : ± 2 % RH w zakresie 10...90% RH; ± 4% RH w zakresie 5...98% RH
Histereza typowo ± 1 %RH
· Temperatura Normalna +25°C
· Ciśnienie – atmosferyczne
· Czas odpowiedzi T63 – typowo 8 sec przy 25°C i przepływie 1 m/s
· Temperatura:
Czujnik CMOS
Dokładność ± 0,2K w 5..60°C/ max± 0,4K w + 5..+60°C
Powtarzalność typowo ±0,1 K
Czas odpowiedzi T63 – typowo 20 sec
Pozycja nr 4 - Rejestrator komputerowy – służący do archiwizacji danych przesyłanych z rejestratora opisanego w pozycji nr 1.
Wymagania techniczne:

· Przekątna ekranu: 17,3"

· Typ ekranu: matowy, LED, IPS

· Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

· Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz

· Ilość rdzeni procesora: 4 szt.

· Ilość wątków: 8 szt.

· Wydajność procesora nie mniejsza niż 9600 pkt. wg 3DMark06 CPU

· Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 50 W

· Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 2933MHz)

· Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

· Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

· Dysk SSD: 512 GB M.2 PCIe

· Dysk HDD: 1000 GB SATA 5400 obr.

· Wbudowany napęd optyczny: nie wymagany

· Rodzaj kart graficznych: zintegrowana (w oparciu o GPU procesora) + dedykowana o wydajności nie mniejszej niż 38600 pkt. wg 3DMark06

· Pamięć karty graficznej: 4096 MB GDDR6 (pamięć własna)

· Wbudowana karta dźwiękowa

· Wbudowane głośniki stereo

· Wbudowany mikrofon

· Kamera internetowa: 1.0 Mpix

· Łączność:

· LAN 1 Gb/s

· Wi-Fi 6

· Moduł Bluetooth 5.0

· Złącza:

· USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

· USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.

· USB Typu-C - 1 szt.

· HDMI 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Baterie: pojemność baterii 2-komorowa, 3733 mAh

· Podświetlana klawiatura

· System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro lub równoważny

· Nośnik z systemem operacyjnym w zestawie

· Dodatkowe informacje

· wydzielona klawiatura numeryczna

· wielodotykowy, intuicyjny touchpad

· Dołączone akcesoria: zasilacz

· Wymiary maksymalne:

· wysokość: 26 mm

· szerokość: 405 mm

· głębokość: 290 mm

· Waga, nie więcej niż: 2,60 kg (z baterią)

· Gwarancja: minimum 24 miesiące

Dodatkowo komputer powinien być wyposażony w pakiet office professional 2021, np. Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 dla edukacji z licencją bezterminową lub równoważny 
Pozycja nr 5 - oprogramowanie – służące do rejestracji, archiwizacji i obróbki danych z urządzeń pomiarowych (opisanych w pozycjach nr 1(4)

Wymagania techniczne:

· Obsługa urządzeń (opisanych w pozycjach nr 1(4)

· Musi istnieć możliwość wyświetlania, przeliczania, przechowywania, drukowania i w celu przetwarzania (także ON LINE) - eksportowania do innych programów: danych pomiarowych z urządzeń pomiarowych (opisanych w pozycjach nr 1(4).
· Licencja na oprogramowanie musi być bezterminowa (bez ograniczeń czasowych). 

· Liczba obsługiwanych punktów pomiarowych – minimum 20
· Możliwość eksportowania zarejestrowanych danych pomiarowych do plików w formacie  excel.
· Typy połączeń: min. Seryjne (COM), TCP/IP

· Wyświetlanie wartości mierzonych 

· Zapisywanie na dysku twardym 
Minimalny okres gwarancji udzielonej na wszystkie elementy zestawu wynosi 24 miesiące.
Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania: 

Pakiet oprogramowania zawierający: 

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji

 - narzędzie poczty e-mail i kalendarza - program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji i personalizowanie środowisk pracy. Wymagana licencja edukacyjna.

Oferowany  pakiet biurowy musi być przed dostawą zainstalowany i aktywowany odpowiednim kluczem produktu.
9
3

