Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia, 2022-10-07

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Dostawa mikroskopu.

Znak sprawy: 	NA/O/257/2022

Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie 1:

Jakiego rodzaju oświetlenie i o jakiej mocy ma być zainstalowane w mikroskopie?

Odpowiedź

Wymagane jest oświetlenie LED o mocy min. 5W - odbite i przechodzące

Pytanie 2

Jakie mają być wymiary stolika mechanicznego?

Odpowiedź

Stolik ma być nie mniejszy niż 170x140 mm

Pytanie 3

Czy w parametrach urządzanie nie ma błędu? - Zamawiający wymaga kamery o rozdzielczości maksymalnej 6MPix, czy minimalnej 6MPix?

Odpowiedź

Tak - w opisie jest błąd.  Kamera ma mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 6MPix

Pytanie 4

Jaka ma być minimalna szybkość kamery? - parametr "szybkość pracy w maksymalnej rozdzielczości do 40 klatek/s" jest parametrem nieprecyzyjnym.

Odpowiedź

Minimalna wymagana szybkość kamery - 35 kl/s

Pytanie 5

Czy oprogramowanie kamery ma realizować funkcje specjalne, takie jak: Z-stacking (budowa obrazu w osi Z), live-stitching (budowa obrazu w osiach X-Y) oraz HDR (budowa obrazu o zwiększonej rozpiętości dynamiki).

Odpowiedź

Tak, oprogramowanie ma realizować funkcje: Z-stacking,  live-stitching oraz HDR

Pytanie 6

Czy oprogramowanie kamery ma umożliwiać tworzenie wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w dowolnej kolejności?

Odpowiedź

Nie - Zamawiający nie wymaga funkcjonalności tworzenia wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w dowolnej kolejności

Pytanie 7

Czy oprogramowanie kamery ma posiadać moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania?

Odpowiedź

Tak, oprogramowanie ma posiadać moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania