Sprawa nr: 78/2026						SPECYFIKACJA TECHNICZNA					Załącznik nr 4A do SWZ

Zadanie 1

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat OCT | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | - Multimodalny tomograf Swept Source OCT (SS-OCT). | Tak |  |
|  | - Długość fali światła: 1050 nm (światło niewidzialne dla pacjenta). | Tak, podać |  |
|  | - Prędkość skanowania: min. 100 000 A-skanów na sekundę. | Tak, podać |  |
|  | - Rozdzielczość wgłębna (osiowa): optyczna: min. 8 μm; cyfrowa: min. 2,6 μm | Tak, podać |  |
|  | - Rozdzielczość poprzeczna: min. 20 μm | Tak, podać |  |
|  | - Zakres skanowania (na dnie oka): min. poziomo 3–12 mm, pionowo 3–12 mm | Tak, podać |  |
|  | - Wzory skanowania: skan 3D, skan liniowy, skan radialny, skan krzyżowy | Tak, podać |  |
|  | - Skan 3D o wymiarach 12 x 9 mm obejmujący tarczę i plamkę | Tak |  |
|  | - Zintegrowana funduskamera do wykonywania zdjęć kolorowych (True Colour), zdjęć w podczerwieni (IR) | Tak |  |
|  | - Kątowe pole widzenia: min. 50° | Tak, podać |  |
|  | - Minimalna średnica źrenicy: dla fotografii dna oka: 2,0 mm, dla tomografii OCT: 2,5 mm | Tak, podać |  |
|  | - Angiografia OCT (OCT Angio) z algorytmem AI do redukcji szumów i zwiększania kontrastu obrazów 3D OCT i OCTA | Tak |  |
|  | - Protokoły skanowania OCTA: 3x3, 4,5x4,5, 6x6, 9x9, 12x12 mm, 21x21 mm | Tak, podać |  |
|  | - OCT wyposażone jest w obracany o 180° kolorowy ekran dotykowy oraz joystick | Tak |  |
|  | - Fizyczny przycisk do automatycznej optymalizacji jakości obrazu przed wykonaniem skanu | Tak |  |
|  | - Zakres kompensacji dioptrii: Od -33D do +40D (przy użyciu soczewek pomocniczych). | Tak, podać |  |
|  | - W zestawie znajduje się dedykowany stolik, komputer (procesor i5 sześciordzeniowy lub wyższy, lub równoważny, min. 32GB RAM, dysk twardy min. 1 TB, Windows 10 lub wyższy lub równoważny), monitor (min. 24”), mysz, klawiatura, fiksator zewnętrzny, oprogramowanie do analizy, wydruku raportów i archiwizacji badań. Zamawiający uzna za równoważny każdy procesor innego producenta przy zachowaniu tych samych lub wyższych paramentów w zakresie ilości rdzeni i wątków oraz pod warunkiem współpracy z oprogramowaniem tomografu oraz system operacyjny innego producenta przy zachowaniu tych samych lub lepszych paramentów, pod warunkiem współpracy z oprogramowaniem OCT. | Tak |  |
|  | - Napięcie zasilania: 100–240 V AC, 50–60 Hz. | Tak |  |
|  | - Drukarka laserowa, kolorowa. | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 5 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY