Sprawa nr: 78/2026						SPECYFIKACJA TECHNICZNA			Załącznik nr 4C do SWZ

Zadanie 3

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] |  | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Spirometr | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |  |
|  | Spirometr obejmujący badania: - spirometrii wolnej SVC - natężonej krzywej przepływ objętość FVC - maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej MVV - bodypletyzmografii BODY - Próba rozkurczowa w każdym z powyższych modułów pomiarowych PRE/POST |  | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości oferowanego rozwiązania o moduły rozszerzające możliwości pomiarowe o: - Pojemność dyfuzyjna dla tlenku węgla metodą pojedynczego oddechu DLCOsb - Pojemność dyfuzyjna dla tlenku węgla metodą śród oddechową DLCOib - Pomiar siły mięśni oddechowych MIP/MEP - System do prowokacji oskrzelowej z wykorzystaniem metacholiny i/lub histaminy APS |  | Tak |  |
|  | Wymagania dla pomiarów przepływu i objętości: - zakres pomiaru przepływu +/- 18 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu. 1 ml/s - dokładność pomiaru przepływu max 1 % - zakres pomiaru objętości +/- 30 l - rozdzielczość pomiaru objętości 1 ml - dokładność pomiaru objętości max 1% - przestrzeń martwa kompletnego przepływomierza max 66 ml - opór całego układu pomiarowego włącznie z filtrem<0.150 kPa*s/L (przy przepływie 14 l/s) - zakres wentylacji minutowej 300 l/min |  | Tak, podać |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa o rzeczywistej częstotliwości 1000 Hz dla przepływu, uzyskana dzięki 2000 pomiarom czasu przejścia fali ultradźwiękowej (technologia podwójnego impulsu). |  | Tak |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa współpracująca z filtrami bakteryjno wirusowymi. |  | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów zawierających: - wartości należne z informacją o ich autorze - liczbę odchyleń standardowych i percentyli - porównania - zapisane krzywe-wykresy - trendy zmian wartości mierzonych wielkości - definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność - możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych |  | Tak, wymienić |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu spirometrycznym: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV |  | Tak, wymienić |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT |  | Tak, wymienić |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu Maksymalna Minutowa Wentylacja Dowolna: MVV, BF, BR |  | Tak, wymienić |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu bodypletyzmografia: Rtot, Rin, Rex, Rpeak, Gtot, Srtot, Sgtot, TLC, VC, IC, ITGV, ERV, RV |  | Tak, wymienić |  |
|  | Przynajmniej 8 różnych programów animacyjnych wspomagających wykonanie spirometrii w przypadku pacjentów z ograniczoną współpracą. |  | Tak, podać |  |
|  | Kabina bodypletyzmograficzna - otwieranie od wewnątrz i zewnątrz - objętość min. 1000 l - kabina z przezroczystymi 4 ściankami i drzwiami |  | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w kabinie bodypletyzmograficznej: Zmiana ciśnienia przeliczona na zmianę objętości 0 to ± 2500 mL przy 1000 hPa warunków otoczenia |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia okluzji: zakres: +/- 20 kPa rozdzielczość: 10 Pa, dokładność pomiaru: < 2% |  | Tak, podać |  |
|  | Zamykacz przepływu - Shutter magnetyczny sterylizowany w elementach |  | Tak |  |
|  | Zamykacz przepływu - wielorazowy, system korzysta z filtrów bakteryjno wirusowych, dezynfekcja co 6 miesięcy |  | Tak |  |
|  | Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego i /lub PDF Możliwość dołączenia modułu transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7 |  | Tak |  |
|  | W zestawie komputer: Windows 11 lub wyższy. Zamawiający uzna za równoważny każdy system operacyjny innego producenta przy zachowaniu tych samych lub lepszych paramentów, pod warunkiem współpracy z oprogramowaniem spirometru. Procesor i5 sześciordzeniowy (lub równoważny). Zamawiający uzna za równoważny każdy procesor innego producenta przy zachowaniu tych samych lub lepszych paramentów w zakresie ilości rdzeni i wątków oraz pod warunkiem współpracy z oprogramowaniem spirometru. RAM min. 8GB, SSD min.500 GB, klawiatura, myszka, monitor 24”LCD, drukarka kolorowa, laserowa |  | Tak, opisać |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY