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Załącznik nr 1.2

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Mikroskop operacyjny
	
	
	
	1
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	MIKROSKOP OPERACYJNY – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany
	


	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Fabrycznie nowy mikroskop operacyjny, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu).
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. Należy załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Statyw w formie mobilnej kolumny podłogowej na kołach, zapewniający stabilność oraz łatwe manewrowanie urządzeniem we wszystkich kierunkach
	Tak
	
	
	

	4. 
	Wszystkie koła statywu w pełni skrętne, a każde z nich wyposażone w indywidualną blokadę.
	Tak
	
	
	

	5. 
	Zabezpieczenie przed najechaniem na leżący na podłodze kabel zasilający, chroniąca przed jego przecięciem i groźbą porażenia prądem personelu
	Tak
	
	
	

	6. 
	Zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym wyrwaniem przewodu zasilającego 
	Tak
	
	
	

	7. 
	Przeprowadzany przez użytkownika automatyczny system wyważania (autobalans) wszystkich ruchów statywu i mikroskopu, niewymagający rebalansowania (powtarzania procesu) w trakcie trwania zabiegu
	Tak
	
	
	

	8. 
	Funkcja kompensacji wyważenia mikroskopu uwzględniająca ciężar założonej sterylnej folii obłożeniowej, pozwalająca uniknąć ponownego, całkowitego wyważania całego urządzenia
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	9. 
	Hamulce elektromagnetyczne zastosowane do blokowania wszystkich ruchów statywu oraz mikroskopu
	Tak
	
	
	

	10. 
	Aktywny mechanizm tłumienia wibracji (drgań) głowicy mikroskopu
	Tak
	
	
	

	11. 
	Zasięg ramienia nośnego (odległość mierzona od osi statywu do osi głowicy optycznej mikroskopu) wynoszący nie mniej niż 1480 mm
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Łukowaty kształt ramienia nośnego, który pozwala operatorowi na komfortową pracę w pozycji stojącej bezpośrednio pod ramieniem, niezależnie od wzrostu chirurga
	Tak
	
	
	

	13. 
	Możliwość wychylenia głowicy w osi przód-tył (od siebie / do siebie) w zakresie wynoszącym minimum 160 stopni
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Oświetlenie światłowodowe
	Tak
	
	
	

	15. 
	Główne oraz rezerwowe źródło światła oparte na dwóch żarnikach ksenonowych o mocy min. 300 W, zapewniające identyczne parametry oświetlenia dla obu źródeł
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	System automatycznej redukcji natężenia światła dostosowujący się płynnie do bieżącej odległości roboczej od pola zabiegowego
	Tak
	
	
	

	17. 
	Dzielnik optyczny zintegrowany w obudowie głowicy, służący do podłączenia dodatkowych akcesoriów 
	Tak
	
	
	

	18. 
	Układ optyczny mikroskopu wykonany w technologii apochromatycznej.
	Tak
	
	
	

	19. 
	Możliwość manualnej zmiany ostrości (focus) i powiększenia (zoom) w przypadku awarii lub braku zasilania elektrycznego.
	Tak
	
	
	

	20. 
	Przyciski sterujące zmianą powiększenia (zoom) i ostrości (focus) zlokalizowane ergonomicznie na uchwytach mikroskopu
	Tak
	
	
	

	21. 
	Zmotoryzowany (elektryczny) napęd systemu zmiany ostrości (ogniskowej)
	Tak
	
	
	

	22. 
	Zmotoryzowany system do płynnej zmiany ogniskowej (przy wykorzystaniu jednego obiektywu) pracujący w zakresie min. 225 – 600 mm
	Tak, podać
	
	Zakres zmiany poniżej 420 mm (<420 mm) – 0 pkt.
Zakres zmiany wynoszący minimum 420 mm (≥420 mm) – 10 pkt.
	

	23. 
	Symetrycznie ułożone uchwyty boczne na głowicy mikroskopu, służące do precyzyjnego przestawiania głowicy
	Tak
	
	
	

	24. 
	Przyciski umiejscowione na rękojeściach mikroskopu odpowiedzialne za zwalnianie sprzęgieł elektromagnetycznych kolumny
	Tak
	
	
	

	25. 
	Możliwość zaprogramowania przycisków na uchwytach do zwalniania hamulców niezależnie (np. tylko statyw przy zablokowanej głowicy lub tylko głowica przy zablokowanym statywie). Przyciski te muszą działać niezależnie od przycisku uwalniającego równocześnie wszystkie hamulce.
	Tak
	
	
	

	26. 
	Pamięć wbudowana pozwalająca na zapis indywidualnych profili ustawień mikroskopu dla minimum 20 operatorów
	Tak
	
	
	

	27. 
	Funkcja płynnej regulacji wielkości oświetlanego pola 
	Tak
	
	
	

	28. 
	Wbudowany system odsysania zgromadzonego powietrza z wnętrza założonej na głowicę folii sterylnej
	Tak
	
	
	

	29. 
	Zintegrowana bezpośrednio w głowicy kamera 3 CMOS rozdzielczości 4K UltraHD (2160p), niekorzystająca z portów optycznych przeznaczonych na dodatkowe akcesoria oraz niewymagająca adapterów zewnętrznych. Kamera z wbudowanym sterownikiem do podstawowej korekcji barw
	Tak
	
	
	

	30. 
	System archiwizacji wideo i foto na dysku o pojemności min. 1 TB, fabrycznie wbudowany wewnątrz obudowy statywu (rozwiązania przymocowane na zewnątrz / podwieszane nie będą akceptowane)
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Dedykowana funkcja anonimizacji danych pacjenta aktywowana przyciskiem podczas zgrywania zarchiwizowanego materiału wideo
	Tak
	
	
	

	32. 
	Zintegrowany fabrycznie wewnątrz urządzenia moduł komunikacji bezprzewodowej WiFi
	Tak
	
	
	

	33. 
	Most "face-to-face" wyposażony w uchylne tubusy dla głównego operatora i asysty. Maksymalne rozchylenie min. 155 stopni, płynna regulacja pochylenia bez blokady, kompensacja optyczna oraz możliwość regulacji odległości od pola operacyjnego poprzez rozkładanie/składanie tubusów.
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Boczny podgląd asystencki z regulacją mechaniczną w dwóch przecinających się prostopadle osiach. Moduł wyposażony w tubus oraz szerokokątne okulary o powiększeniu min. 12,5x
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Dźwignia zabezpieczająca boczny podgląd asystencki przed przypadkową zmianą jego położenia w trakcie zabiegu
	Tak
	
	
	

	36. 
	Wbudowana regulacja dioptryjna korygująca wadę wzroku asysty, pracująca w zakresie od minimum +5D do minimum -8D.
	Tak
	
	
	

	37. 
	System żyroskopowy dbający o stałą pozycję bocznego podglądu asystenckiego, ignorujący zmiany pochylenia głównej głowicy w kierunku przód/tył
	Tak
	
	
	

	38. 
	Monitor dotykowy min. 23” zamontowany na zintegrowanym ze statywem mikroskopu, regulowanym ramieniu. Ekran służący do sterowania parametrami mikroskopu i podglądu obrazu z kamery
	Tak, podać 
	
	Wielkość monitora wynosząca równo 21 cali – 0 pkt.

Wielkość monitora powyżej 21 cali – 5 pkt.
	

	39. 
	Menu w języku polskim lub oparte na zrozumiałym systemie ikonograficznym
	Tak
	
	
	

	40. 
	Wbudowany fabrycznie system pomocy dla Użytkownika, objaśniający działanie menu oraz opisujący poszczególne funkcje z poziomu urządzenia
	Tak, podać
	
	Brak systemu objaśnień – 0 pkt.

System objaśnień (wbudowana pomoc) – 5 pkt.
	

	41. 
	Pakiet startowy jednorazowych sterylnych folii obłożeniowych do zabiegów – min. 20 sztuk
	Tak, podać
	
	
	

	42. 
	Pokrowiec ochronny zabezpieczający nieużywany sprzęt przed kurzem
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	43. 
	Zapewnienie okresu pełnej gwarancji przez producenta / autoryzowanego wykonawcę na zainstalowane urządzenie w cenie sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	44. 
	Wykonywanie w ramach udzielonej gwarancji wszystkich cyklicznych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi DTR producenta, w pełni na koszt Wykonawcy. (Włączając robociznę, pakiety naprawcze oraz zużywające się części zamienne). 
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	45. 
	Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail/telefon do fizycznego stawiennictwa inżyniera / podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 48 godzin roboczych.
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	48. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	49. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	50. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	51. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., e-mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	52. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	53. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	54. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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