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Załącznik nr 1.3

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Aparat RTG typu ramię C
	
	
	
	1
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	APARAT RTG TYPU RAMIĘ C – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany
	


	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Fabrycznie nowy aparat RTG, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu)
	Tak
	
	
	

	2. 
	Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim
	Tak
	
	
	

	3. 
	Kompaktowy aparat RTG składający się z ramienia C ze zintegrowanym na ruchomym wysięgniku monitorem podglądowym 
LUB 
zestaw składający się z mobilnego ramienia C oraz osobnego wózka z monitorami.
	Tak, podać
	
	Aparat z osobnym wózkiem z monitorami – 0 pkt.

Aparat o budowie kompaktowej (wszystkie podzespoły i monitory zintegrowane w jednym statywie jezdnym ramienia C) – 10 pkt.
	

	4. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności. Należy załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

	5. 
	Opracowanie projektu osłon stałych dla Zespołu Bloków Operacyjnych (6 sal), Pracowni Endoskopii (1 sala) oraz Sali Zabiegowej Urologii (1 sala) przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i uzgodnienie go z właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (PWIS)
	Tak
	
	
	

	6. 
	Wykonanie przez akredytowane laboratorium testów akceptacyjnych i specjalistycznych dla zaoferowanego aparatu po jego instalacji, w miejscu jego instalacji, zgodnie z dokumentacją producenta
	Tak
	
	
	

	7. 
	Wykonanie pomiarów dozymetrycznych (osłonności) wokół aparatu/sal zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
	Tak
	
	
	

	8. 
	Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do PWIS o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu (wraz pracownią RTG). 
	Tak
	
	
	

	III. GENERATOR I ZASILANIE

	9. 
	Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz
	Tak
	
	
	

	10. 
	Tolerancja napięcia zasilającego co najmniej ±10% wartości nominalnej
	Tak
	
	
	

	11. 
	Generator wysokiej częstotliwości (HF) min. 20 kHz.
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Moc wyjściowa generatora z zakresu 2,4 kW do 4 kW
	Tak, podać
	
	Wartość największa – 5 pkt.
	

	13. 
	Zakres napięć dla wszystkich trybów pracy (skopia, radiografia cyfrowa) min. 40–110 kV
	Tak, podać
	
	Zakres min. 40–120 kV – 5 pkt.

Zakres węższy – 0 pkt.
	

	14. 
	Dostępne tryby fluoroskopii: ciągła oraz pulsacyjna o częstości min. 8 pulsów/s.
	Tak, podać dostępne częstości pulsów
	
	
	

	15. 
	Maksymalne natężenie prądu dla skopii pulsacyjnej min. 15 mA.
	Tak, podać
	
	≥ 35 mA – 5pkt.

< 35 mA – 0 pkt.
	

	16. 
	Radiografia cyfrowa (cyfrowa ekspozycja punktowa) z maksymalnym natężeniem prądu min. 20 mA
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Automatyka doboru parametrów ekspozycji (kV, mA) dla skopii oraz możliwość ręcznej regulacji parametrów
	Tak
	
	
	

	18. 
	Tryb obniżonej dawki, redukujący dawkę min. o 50% względem standardowej skopii ciągłej
	Tak, podać
	
	Redukcja dawki ≥ 90% w połączeniu ze skopią pulsacyjną – 5 pkt.

Mniejsza – 0 pkt.
	

	19. 
	Możliwość bezpośredniego wyboru skopii ciągłej przez użytkownika z poziomu panelu sterowania (dedykowany, jednoznacznie oznaczony przycisk lub ikona).
	Tak
	
	
	

	20. 
	Podtrzymanie zasilania umożliwiające przemieszczanie aparatu pomiędzy salami bez wyłączania systemu i bez utraty danych pacjenta, przez min. 5 minut.
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	IV. LAMPA RTG I KOLIMACJA

	21. 
	Lampa RTG jedno- lub dwuogniskowa
	Tak, podać
	
	Lampa dwuogniskowa, umożliwiająca pracę na każdym z ognisk i dobór wielkości ogniska odpowiednio do procedury –10 pkt.

Lampa jednoogniskowa – 0 pkt.
	

	22. 
	Rozmiar mniejszego ogniska lampy nie większy niż 0,6 mm
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Filtracja całkowita zespołu lampy min. 3 mm Al
	Tak, podać
	
	≥ 5,0 mm Al – 2 pkt.

< 5,0 mm Al – 0 pkt.
	

	24. 
	Pojemność cieplna anody min. 50 kHU.
	Tak, podać
	
	≥ 75 kHU – 2 pkt.

< 75 kHU – 0 pkt.
	

	25. 
	Pojemność cieplna kołpaka lampy min. 1000 kHU
	Tak, podać
	
	≥ 1200 kHU – 2 pkt.

< 1200 kHU – 0 pkt.
	

	26. 
	Szybkość chłodzenia anody min. 35 kHU/min.
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem wraz z sygnalizacją stanu obciążenia cieplnego lampy dla użytkownika.
	Tak
	
	
	

	28. 
	Kolimator irysowy (koncentryczny).
	Tak
	
	
	

	29. 
	Kolimator szczelinowy z możliwością rotacji przesłon.
	Tak
	
	
	

	30. 
	Bezpromieniowa symulacja kolimacji: graficzne wskazanie bieżącego położenia krawędzi przesłon na zatrzymanym obrazie (LIH)
	Tak
	
	
	

	V. STATYW Z RAMIENIEM C

	31. 
	Masa statywu jezdnego z ramieniem C nie większa niż 320 kg
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Głębokość ramienia C min. 66 cm
	Tak, podać
	
	≥ 68 cm – 2 pkt.

< 68 cm – 0 pkt.
	

	33. 
	Wolna przestrzeń w łuku ramienia C min. 76 cm
	Tak, podać
	
	≥ 78 cm – 2 pkt.

< 78 cm – 0 pkt.
	

	34. 
	Odległość ognisko – detektor (SID) min. 96 cm
	Tak, podać
	
	≥ 100 cm – 2 pkt.

< 100 cm – 0 pkt.
	

	35. 
	Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C, zakres min. 40 cm
	Tak, podać
	
	≥ 45 cm – 4 pkt.

< 45 cm – 0 pkt.
	

	37. 
	Obrót ramienia C wokół osi pionowej (wig-wag) min. 20° łącznie
	Tak, podać
	
	≥ 25° – 4 pkt.

< 25° – 0 pkt.
	

	38. 
	Całkowity zakres obrotu ramienia C wokół osi poziomej min. ±200°
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Zakres ruchu orbitalnego min. 160°
	Tak, podać
	
	≥ 180° – 5 pkt.

< 180° – 0 pkt.
	

	40. 
	Konstrukcja ramienia C wyważona w pełnym zakresie ruchów (bez samoczynnego przemieszczania się ramienia); hamulce wszystkich ruchów z oznaczeniem kolorystycznym
	Tak
	
	
	

	41. 
	Koła jezdne wyposażone w osłony/odgarniacze zapobiegające najechaniu na przewody leżące na podłodze
	Tak
	
	
	

	42. 
	Sterowanie kierunkiem jazdy statywu za pomocą jednej dźwigni; hamulec zasadniczy uruchamiany z obu stron statywu
	Tak
	
	
	

	43. 
	Uchwyty do manewrowania ramieniem C podczas zabiegu, zapewniające pozycjonowanie również przy odwróconej orientacji ramienia (lampa RTG powyżej detektora)
	Tak
	
	
	

	44. 
	Programowalny przełącznik nożny obsługujący min. 3 tryby pracy (w tym wyzwalanie ekspozycji i zapis obrazu) oraz dodatkowy wyzwalacz ręczny
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania widoczna dla personelu
	Tak
	
	
	

	46. 
	Wskaźnik laserowy pozycjonowania zintegrowany z obudową detektora obrazu
	Tak
	
	Dodatkowy wskaźnik laserowy od strony lampy RTG – 1 pkt.

Brak – 0 pkt.
	

	VI. CYFRTOWY DETEKTOR OBRAZU

	47. 
	Detektor płaski o polu obrazowania min. 20 cm × 20 cm
	Tak, podać
	
	
	

	48. 
	Detektor wykonany w technologii CMOS
	Tak
	
	
	

	49. 
	DQE detektora min. 70%
	Tak, podać
	
	≥ 72% – 3 pkt.

< 72% – 0 pkt.
	

	50. 
	Liczba pól obrazowych detektora min. 3
	Tak, podać
	
	
	

	51. 
	Rozdzielczość matrycy detektora min. 1400 × 1400 pikseli
	Tak, podać
	
	
	

	52. 
	Rozmiar piksela detektora max. 150 µm
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Płaska obudowa detektora o grubości max. 2 cm.
	Tak/Nie
	
	Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	54. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa zdejmowana ręcznie, bez użycia narzędzi.
	Tak
	
	
	

	VII. MONITOR, TOR WUZYJNY I OPROGRAMOWANIE

	55. 
	Zestaw monitorów obrazowych: dwa monitory o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 × 1024 pikseli każdy LUB jeden monitor o przekątnej min. 27", zapewniający jednoczesną prezentację obrazu bieżącego (live) i obrazu referencyjnego.
	Tak, podać
	
	Medyczny monitor dotykowy o przekątnej min. 27" i rozdzielczości min. 3840 × 2160 pikseli (4K UHD) – 5 pkt.

Inne – 0 pkt.
	

	56. 
	Kontrast każdego monitora obrazowego min. 1000:1; luminancja min. 500 cd/m².
	Tak, podać
	
	
	

	57. 
	Kąt widzenia monitora/monitorów obrazowych w pionie i w poziomie min. 170°.
	Tak, podać
	
	
	

	58. 
	Możliwość regulacji wysokości położenia monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny statywu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	59. 
	Monitor obrazowy widoczny ze wszystkich czterech stron aparatu (np. zamontowany na ramieniu przegubowym)
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	60. 
	Panel do sterowania funkcjami generatora i programami aparatu umieszczony na statywie ramienia C: dotykowy monitor min. VGA (640 × 480) lub dotykowy tablet
	Tak, podać
	
	Obrotowy panel dotykowy typu tablet o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280 × 800 pikseli, z podglądem bieżącego obrazu fluoroskopowego – 5 pkt.

Inne rozwiązanie – 0 pkt.
	

	61. 
	Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 × 1024 pikseli; głębokość przetwarzania obrazu min. 16 bit
	Tak, podać
	
	
	

	62. 
	Wewnętrzna pamięć aparatu o pojemności min. 100 000 obrazów
	Tak, podać
	
	≥ 150 000 obrazów – 2 pkt.

< 150 000 obrazów – 0 pkt.
	

	63. 
	Przegląd katalogu badań z jednoczesną prezentacją min. 16 miniatur obrazów
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Funkcja „Last Image Hold" (LIH)
	Tak
	
	
	

	65. 
	Odbicie lustrzane obrazu w osi pionowej i poziomej oraz inwersja skali szarości (negatyw)
	Tak
	
	
	

	66. 
	Cyfrowa rotacja obrazu o dowolny kąt i w dowolnym kierunku, realizowana bez konieczności dodatkowej ekspozycji
	Tak
	
	Zachowanie 100% pola obrazu podczas obrotu (bez obcinania obrazu) – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	67. 
	Powiększenie cyfrowe obrazu min. ×4
	Tak, podać
	
	Powiększenie dostępne na obrazie skopii w czasie rzeczywistym, bez zwiększania dawki promieniowania – 3 pkt. 

Powiększenie wyłącznie na obrazie zatrzymanym – 0 pkt.
	

	68. 
	Regulacja parametrów obrazu z poziomu panelu sterowania, min.: jasność i kontrast (skala szarości), filtr redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych, filtr redukcji szumów
	Tak
	
	
	

	69. 
	Automatyczna pamięć ostatniej sekwencji skopii (min. 200 klatek) z możliwością jej przeglądu bez ponownej ekspozycji
	Tak/Nie
	
	Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	70. 
	Nanoszenie adnotacji tekstowych i znaczników oraz pomiary odległości i kątów na obrazie
	Tak
	
	Dodatkowo funkcja odręcznego zakreślania struktur na obrazie (tzw. wirtualne pióro) – 2 pkt.

Brak – 0 pkt.
	

	71. 
	Wskaźnik trajektorii – funkcja wizualizacji wspomagająca pozycjonowanie drutów Kirschnera lub innych prostych narzędzi metalowych
	Tak
	
	
	

	72. 
	Układ pomiaru dawki promieniowania z wyświetlaniem dawki (w tym DAP), archiwizacją dawki wraz z obrazem oraz eksportem raportu dawki do systemu archiwizacji
	Tak
	
	
	

	73. 
	Interfejs DICOM 3.0 obejmujący min.: Worklist, Storage, MPPS, Print, Query/Retrieve

Aparat musi posiadać licencję oraz wbudowaną funkcję eksportu ustrukturyzowanych raportów dawki promieniowania (RDSR - Radiation Dose Structured Report)
	Tak
	
	
	

	74. 
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji)
	
	
	
	

	75. 
	Archiwizacja obrazów przez port USB w formatach otwartych, min. BMP lub JPEG (odczyt na dowolnym komputerze bez dodatkowego oprogramowania) oraz w formacie DICOM. Min. 2 porty USB
	Tak, podać
	
	
	

	76. 
	Tryb pracy nagłej – możliwość wykonania badania bez uprzedniej rejestracji pacjenta
	Tak
	
	
	

	VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	77. 
	Zapewnienie okresu pełnej gwarancji przez producenta / autoryzowanego wykonawcę na zainstalowane urządzenie w cenie sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	78. 
	Wykonywanie w ramach udzielonej gwarancji wszystkich cyklicznych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi DTR producenta, w pełni na koszt Wykonawcy. (Włączając robociznę, pakiety naprawcze oraz zużywające się części zamienne). 
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	79. 
	Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail/telefon do fizycznego stawiennictwa inżyniera / podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 24 godzin roboczych.
	Tak, podać
	
	
	

	80. 
	Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych
	Tak, podać
	
	
	

	81. 
	Po upływie okresu gwarancji Wykonawca bezpłatnie udostępni przeszkolonemu personelowi technicznemu Zamawiającego (Działowi Aparatury) hasła dostępu do oprogramowania serwisowego na poziomie diagnostycznym, umożliwiającym samodzielne diagnozowanie podstawowych usterek, odczyt logów błędów oraz kasowanie komunikatów o przeglądach.
	Tak 
	
	
	

	82. 
	Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość bezpośredniego zakupu oryginalnych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat od daty dostawy, bez jednoczesnego narzucania wymogu wykonywania płatnej usługi ich wymiany przez autoryzowany serwis zewnętrzny.
	Tak, podać
	
	
	

	83. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	84. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	85. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	86. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., e-mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	87. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	88. 
	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu (minimum 2 terminy szkoleń).
	Tak, podać
	
	
	

	89. 
	Przeszkolenie min. 2 pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej, zasad konserwacji prewencyjnej oraz odczytywania kodów błędów
	
	
	
	

	90. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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